JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××─20××

数字压力计型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of Digital Pressure Gauges

（征求意见稿）

20××－××－××发布                      20××－××－××实施

国家市场监督管理总局 发  布

JJF××××—20××

数字压力计型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of

Digital Pressure Gauges

归  口 单 位：全国压力计量技术委员会

主要起草单位：浙江省质量科学研究院

参加起草单位：

本大纲委托全国压力计量技术委员会负责解释。

本大纲主要起草人：

参加起草人：

目    录

引    言	III

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

3.1 数字压力计	1

3.2 安全特低电压	1

3.3 特低电压	2

3.4 计量主芯片	2

4  概述	2

4.1原理和用途	2

4.2分类	2

4.3关键零部件和材料	3

5 法制管理要求	3

5.1 计量单位	3

5.2 外部结构	3

5.3 标志和标识	3

6 计量要求	4

6.1 示值误差	4

6.2 回程误差	4

6.3 重复性	4

6.4 静压零位误差	4

6.5 零位漂移	4

6.6 短期稳定性	4

6.7 示值波动	4

6.8 分辨力	4

7 通用技术要求	4

7.1 外观	4

7.2 超（静）压	5

7.3 交变负荷	5

7.4 绝缘电阻	5

7.5 绝缘强度	5

7.6 温度影响	6

7.7 电源电压变化影响	6

7.8 外界磁场影响	7

7.9 电源瞬时过压影响	7

7.10 电源短时中断影响	7

7.11 电源电压低降影响	7

7.12 共模、串模干扰影响	7

7.13 射频电磁场辐射抗扰度影响	7

7.14 射频场感应的传导骚扰抗扰度影响	7

7.15 耐工作环境振动	8

8 型式评价项目表	8

9 提供样机的数量及样机的使用方式	9

9.1 提供样机的数量	9

9.2 样机的使用方法	9

10 试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据	9

10.1 试验的条件	9

10.2 试验方法	10

11 试验项目所用计量器具和设备表	25

附录A  数字压力计型式评价原始记录格式	27

# 引    言

JJF 1015《计量器具型式评价和型式批准通用规范》和JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》共同构成本大纲制订的基础性规范。

本大纲以JJG 875-2019《数字压力计》和JB/T 7392-2006《数字压力表》为基础，参考GB/T 36411-2018《智能压力仪表通用技术条件》, 对JJF 1416-2013《数字压力计型式评价大纲》进行修订。与JJF1416-2013相比，本大纲除了编辑性修改外，主要变化如下：

——增加了术语；

——概述里增加关键零部件及材料表；

——计量特性中增加了分辨力的要求；

——增加了存储回放型数字压力计类别及相应的试验方法；

——增加了2.5级和4级准确度等级及相应的技术要求和试验方法；

——修改了温度影响试验的技术要求和试验方法；

——增加了射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验项目和试验方法；

——删除了抗运输环境性能试验项目；

——修改了试验样机的数量及样机选取方法；

——增加了试验项目所用的计量器具表；

——修改了附录A数字压力计型式评价原始记录格式。

本规范历次版本发布情况为：

——JJF1416-2013。

数字压力计型式评价大纲

# 1 范围

本大纲适用于分类编码为12323500、测量范围不超过（-0.1～500）MPa的数字压力计（以下简称仪表）的型式评价。

# 2 引用文件

本大纲引用以下文件：

JJG 875-2019 数字压力计

JJF1001-2011通用计量术语及定义

JJF1008-2008 压力计量名词术语及定义

GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动(正弦)

GB/T 15479-2015 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法

GB/T 17214.3-2000 工业过程测量和控制装置的工作条件第3部分: 机械影响

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 29247-2012工业自动化仪表通用试验方法

GB/T 36411-2018 智能压力仪表通用技术条件

JB/T 7392-2006 数字压力表

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语

JJF 1001和JJF 1008界定的及以下术语和定义适用于本大纲。

## 3.1 数字压力计 digital pressure gauge

被测压力经传压介质作用于压力传感器上，其输出相应的电信号或数字信号，由信号处理单元处理后在显示器上直接显示压力值的压力计。

[来源：JJF1008-2008，6.1]

## 3.2 安全特低电压 safety extra-low voltage（SELV）

用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中 含有电子器件的仪表为导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50V的交流电压，不含有电子器件的电测量指示和记录仪表为导体之间有效值不超过42V

的，或三相线路中导体和中线间不超过24V的交流电压。

[来源：GB/T 15479-2015，3.7]

## 3.3 特低电压 extra-low voltage

通常是与安全特低电压极限相同的电压，但是取得电压的方式不受限制。

[来源：GB/T 15479-2015，3.8]

## 3.4 计量主芯片main metering chips

用于信号处理、存储，并确定压力量值的芯片。

# 4  概述

## 4.1原理和用途

仪表的工作原理：被测压力经传压介质作用于压力传感器上，压力传感器输出相应的电信号或数字信号，经信号处理单元处理后在显示单元（不局限于仪表本身，也可为配有专用软件的计算机）上直接用数字显示出被测压力的量值。其工作原理示意图如图1所示。

图1  仪表工作原理示意图

仪表主要用于测量气体、液体的表压、差压和绝对压力。

## 4.2分类

4.2.1仪表按结构可分为整体型和分离型：

- 整体型是指压力传感器和数字显示仪组装成一体的仪表；

b) 分离型是指压力传感器和数字显示仪相互独立，并用电缆连接起来的仪表。

4.2.2仪表按数据读取方式可分为直接读取型和存储回放型：

- 直接读取型是指通过显示单元实时显示当前压力的仪表；

- 存储回放型是指本体无显示单元，能够存储工作期间的压力值，需要时可通过连接独立显示单元或装有专用软件的计算机读取存储值的仪表。

## 4.3关键零部件和材料

影响仪表计量性能的关键零部件有：压力传感器、计量主芯片和显示器。关键零部件和材料表见表1。

表1关键零部件和材料表

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器 | 测量范围，类型 |  |
| 2 | 计量主芯片 | 注明软件版本号 |  |
| 3 | 显示器 | 显示位数，类型 |  |

# 5 法制管理要求

## 5.1 计量单位

仪表的压力计量单位为Pa（帕斯卡），或是它的十进倍数单位：kPa、MPa等。

## 5.2 外部结构

仪表应采用封闭式结构设计。

## 5.3 标志和标识

5.3.1 计量法制标志一般应包括以下内容：

——计量器具型式批准标志和编号（试验样机铭牌应留出相应位置）；

——产品合格印、证（可与仪表本体分开设置）。

5.3.2 计量器具标识一般应包括以下内容：

——仪表的名称、型号；

——测量范围、准确度等级；

——生产日期、出厂编号；

——生产厂名称；

——仪表的电源电压及其它技术指标；

——需要限制使用场合的特殊说明（可在使用说明书中说明）。

# 6 计量要求

## 6.1 示值误差

仪表的准确度等级应从表2选取，示值误差应不超过表2规定的最大允许误差。

- 表2 最大允许误差

| 准确度等级 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差/%（按量程的百分数计算） | ±0.01 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.6 | ±2.5 | ±4.0 |

注：测量绝对压力的仪表最大允许误差按照测量范围上限计算。

## 6.2 回程误差

仪表的回程误差不得大于最大允许误差的绝对值。

## 6.3 重复性

仪表的重复性不得大于最大允许误差的绝对值。

## 6.4 静压零位误差

用于差压测量的仪表的静压零位误差不得大于最大允许误差的绝对值。

## 6.5 零位漂移

仪表（不含绝压仪表）的零位漂移在1 h内不得大于最大允许误差绝对值的1/2。

## 6.6 短期稳定性

仪表的短期稳定性不大于最大允许误差的绝对值。

## 6.7 示值波动

仪表的示值波动不大于最大允许误差绝对值的1/3。

## 6.8 分辨力

仪表的显示分辨力应不大于最大允许误差绝对值的1/5。

# 7 通用技术要求

## 7.1 外观

7.1.1仪表的结构应坚固，外露件的镀层、涂层应光洁，不应有剥脱、划痕。开关、旋（按）钮等功能键及接（插）件应完好牢固。

7.1.2用于差压测量的仪表压力输入端口处应有能区分高压（H），低压（L）的标志。用于绝压测量的仪表应有明确的标识。

7.1.3仪表的铭牌或其他位置上的标志、标识应清晰可辨、正确无误。

7.1.4数字显示应笔画齐全，亮度均匀。

## 7.2 超（静）压

仪表应能承受表3所规定的超（静）压试验。试验后其示值误差、回程误差和重复性应符合6.1~6.3要求。

表3  超（静）压要求

| 测量范围上限值 MPa | 负荷值 (以测量范围上限值的百分数表示) |  | 时间 min |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 超压 | 静压 |  |
| ＜10 | 125 | — | 5 |
| 10≤≤60 | 115 | — |  |
| 60＜≤160 | 110 | — |  |
| ＞160 | — | 80～90 | 30 |

## 7.3 交变负荷

仪表按表4规定进行正弦波的交变压力试验。试验后其示值误差、回程误差和重复性应符合6.1～6.3的要求。

表4 交变负荷试验要求

| 测量范围上限值 MPa | 交变幅值 | 交变次数 | 交变频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜10 | 以测量范围上限值的20%～80% | 20000 | （60±5）次/min |
| 10≤≤100 | 以测量范围上限值的25%～75% |  |  |
| ＞100 | 按100MPa的30%～70% |  |  |

## 7.4 绝缘电阻

在参考条件下，仪表电源端子对机壳之间的绝缘电阻应不低于20MΩ。

## 7.5 绝缘强度

在参考条件下, 仪表电源端子对机壳之间的绝缘强度应能承受表5的规定的试验电压。

表5  绝缘强度

| 额定电压或标称电路电压/V (直流或正弦波交流有效值 ) | 试验电压值 kV |
| --- | --- |
| ≤60 | 0.5 |
| 60＜≤130 | 1.0 |
| 130＜≤250 | 1.5 |

注：1除非另有规定，对于干电池供电的仪表，其供电电压、外部连接电路和内部产生的任何电压都不超过特低电压极限值时，可免做绝缘强度试验。

2对于可充电的仪表，绝缘强度按照充电时适配器输入端的参数选取试验电压。

## 7.6 温度影响

对于非常温环境下使用的仪表，当环境温度在10.1.2规定的极限温度范围内变化时，其示值误差仍应符合6.1要求。

对于常温环境下使用的仪表，当使用环境温度偏离参考条件温度时，仪表的示值误差（包括零点）分别不应超过式（1）规定的范围:

|  | （1） |
| --- | --- |

式中: ——环境温度偏离参考条件温度时，仪表的示值误差允许值，%；

——6.1规定的最大允许误差，%；

——，℃；

——极限条件温度范围内的任意值，℃；

——对于0.01级、0.02级、0.05级、0.1级和0.2级的仪表，当高于22℃时，为22℃，当低于18℃时，为18℃；对于0.5级、1.0级、1.6级、2.5级和4.0级的仪表，当高于25℃时,为25℃，当低于15℃时，为15℃；

——对于0.01级、0.02级、0.05级、0.1级和0.2级的仪表，为0.01%/℃,对于0.5级、1.0级、1.6级、2.5级和4.0级的仪表，为0.04%/℃。

## 7.7 电源电压变化影响

当电源电压在10.1.2规定的极限条件范围内变化时，仪表的示值误差仍应符合6.1的要求。

## 7.8 外界磁场影响

在频率为50Hz，强度为400A/m的外界磁场影响下，仪表示值的变化量不应超过最大允许误差绝对值的1/2。

## 7.9 电源瞬时过压影响

对于交流供电的仪表，电源瞬时过压试验应执行制造厂规定的技术指标。试验后，仪表仍能正常工作。

## 7.10 电源短时中断影响

电源短时中断试验后，仪表仍能正常工作。

## 7.11 电源电压低降影响

对于交流供电的仪表，电源电压低降影响试验应执行制造厂规定的技术指标。试验后，仪表仍能正常工作。

## 7.12 共模、串模干扰影响

对于分离型的仪表，当传输信号为模拟信号时，共模、串模干扰影响试验应执行制造厂规定的技术指标。试验后，仪表仍能正常工作。

## 7.13 射频电磁场辐射抗扰度影响

仪表应承受相应试验等级的射频电磁场辐射抗扰度影响，具体试验要求见表6。试验后，仪表仍能正常工作。

- 表6射频电磁场辐射抗扰度

| 试验等级 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 试验场强（V/m） | 3 | 10 |
| 试验频率 | （80～1000）MHz |  |
| 调制 | 80% AM，1kHz |  |

## 7.14 射频场感应的传导骚扰抗扰度影响

对于交流供电的仪表，应能在射频场感应的传导骚扰的影响下正常工作，具体试验要求见表7。试验后，仪表仍能正常工作。

- 表7 射频场感应的传导骚扰抗扰度

| 试验等级 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 射频电压（V） | 3 | 10 |
| 试验频率 | （0.15～80）MHz |  |
| 调制 | 80% AM，1kHz |  |

## 7.15 耐工作环境振动

0.2级及以上级别的仪表应能承受GB/T 17214.3-2000中V.H.2等级规定的工作环境振动试验, 0.5级及以下级别的仪表应能承受GB/T 17214.3-2000中V.H.3等级规定的工作环境振动试验。试验后其示值误差、回程误差和重复性应符合6.1～6.3的要求。

# 8 型式评价项目表

仪表的型式评价项目见表8。

表8  型式评价项目

| 序号 | 型式评价项目名称 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量单位 | 5.1 | / | 观察项目 |
| 2 | 外部结构 | 5.2 | / | 观察项目 |
| 3 | 标志和标识 | 5.3 | / | 观察项目 |
| 4 | 外观 | 7.1 | / | 观察项目 |
| 5 | 示值误差 | 6.1 | 10.2.1 |  |
| 6 | 回程误差 | 6.2 | 10.2.2 |  |
| 7 | 重复性 | 6.3 | 10.2.3 |  |
| 8 | 静压零位误差 | 6.4 | 10.2.4 |  |
| 9 | 零位漂移 | 6.5 | 10.2.5 |  |
| 10 | 短期稳定性 | 6.6 | 10.2.6 |  |
| 11 | 示值波动 | 6.7 | 10.2.7 |  |
| 12 | 分辨力 | 6.8 | 10.2.8 |  |
| 13 | 超（静）压 | 7.2 | 10.2.9 |  |
| 14 | 交变负荷 | 7.3 | 10.2.10 |  |
| 15 | 绝缘电阻 | 7.4 | 10.2.11 |  |
| 16 | 绝缘强度 | 7.5 | 10.2.12 |  |
| 17 | 温度影响 | 7.6 | 10.2.13 |  |
| 18 | 电源电压变化 | 7.7 | 10.2.14 |  |
| 19 | 外界磁场影响 | 7.8 | 10.2.15 |  |
| 20 | 电源瞬时过压影响 | 7.9 | 10.2.16 | 仅对交流供电 |
| 21 | 电源短时中断影响 | 7.10 | 10.2.17 |  |
| 22 | 电源电压低降影响 | 7.11 | 10.2.18 | 仅对交流供电 |
| 23 | 共模、串模干扰影响 | 7.12 | 10.2.19 | 仅对模拟传输的分离型 |
| 24 | 射频电磁场辐射抗扰度影响 | 7.13 | 10.2.20 |  |
| 25 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度影响 | 7.14 | 10.2.21 | 仅对交流供电 |
| 26 | 耐工作环境振动 | 7.15 | 10.2.22 |  |

# 9 提供样机的数量及样机的使用方式

## 9.1 提供样机的数量

申请单位应提供自己生产的样机。申请单位可按单一产品提出申请，也可按系列产品提出申请。

——按单一产品申请的，应提供2~3台样机。

——按系列产品申请的：

a）关键零部件、准确度等级和结构相同，测量区间不同的系列产品，在选取样机时应至少包括测量区间上下限的产品，每种产品提供2~3台样机；

b）关键零部件、测量区间和结构相同，准确度等级不同的系列产品，在选取样机时应至少包括最高准确度等级的产品，每种产品提供2~3台样机。

## 9.2 样机的使用方法

所有试验项目应在每一台样机上进行，且不得在试验期间或试验中对样机进行调整。

# 10 试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据

## 10.1 试验的条件

10.1.1 试验的设备条件

试验时，压力标准器的测量范围应大于或等于被测仪表的测量范围，压力标准器的最大允许误差绝对值应不大于于被测仪表最大允许误差绝对值的1/3。对于0.05级及以上的仪表，当选用活塞式压力计或补偿式微压计作为标准器时，压力标准器的最大允许误差绝对值应不大于被测仪表最大允许误差绝对值的1/2。

可选用活塞式压力计、双活塞式压力真空计、气体活塞式压力计浮球式压力计、数字压力计（0.05级及以上，年稳定性合格的）、自动标准压力发生器（0.05级及以上，年稳定性合格的）、补偿式微压计和其它符合要求的标准器。

10.1.2 试验的环境条件

仪表的参考条件按照表9的规定。

当仪表的技术资料中给出的实际使用条件超出表9范围的，仪表的极限条件按实际使用条件确定。当仪表的技术资料未给出实际使用条件，或给出的实际使用条件在表9范围内的，仪表的极限条件按照表9的规定。

表9 仪表的工作条件

| 项 目 |  | 参考条件 |  |  | 极限条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.01级、0.02级 | 0.05级 | 0.1级、0.2级、0.5级、1.0级、1.6级、2.5级、4.0级 | 0.01级、0.02级、0.05级、0.1级、0.2级 | 0.5级、1.0级、1.6级、2.5级、4.0级 |
| 温度/℃ |  | 20±1 | 20±2 | 20±5 | 5～40 | 0～50 |
| 相对湿度/% |  | 60～70 |  |  | 35～85 | 35～90 |
| 大气压力/kPa |  | 86～106 |  |  | 86～106 |  |
| 电源电压/V | 交流 | 220±2.2 |  |  | 220±2.2 | 220±3.3 |
|  | 直流 | 标称电压×(1±1%) |  |  | 按制造厂的规定 |  |
| 电源频率/Hz | 交流 | 50±0.5 |  |  | 50±0.5 |  |
| 谐波含量/% | 交流 | ＜2 |  |  | ＜2 | ＜5 |
| 纹波/% | 直流 | ＜0.2 |  |  | ＜0.2 | ＜1.0 |

10.1.3 工作介质

根据仪表实际使用工作介质选取试验用工作介质。当工作介质为气体时，检验时传压介质应为洁净、无腐蚀性的气体；当仪表工作介质为液体时，检验时传压介质可以是液体也可以是洁净、无腐蚀性的气体。

## 10.2 试验方法

10.2.1 示值误差

——试验目的

试验目的是检验仪表在参考条件下示值误差是否符合相应的准确度等级要求。

——试验条件

试验在表9规定的参考条件下进行。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定配置；

——试验程序

a）仪表应在参考条件下放置2h后方可进行试验。试验前应调整标准器或仪表，尽量使两者的受压点在同一水平面上。当两者的受压点不在同一水平面上时，应确保因高度差引起的附加误差不超过仪表最大允许误差的十分之一，否则应进行修正。

仪表与检测装置按图2的方式连接，试验前通电预热30min。

图2  仪表示值误差检测连接示意

准确度等级为0.05级及以上的仪表试验点不少于10点（含零点）；准确度等级0.1级及以下的仪表试验点不少于5点（含零点），所选取的试验点应较均匀的分布在全量程范围内。

b）试验时将仪表示值与标准器产生的压力示值按升压（或疏空）和降压（或增压）的次序逐点进行比较，共进行3个试验循环。检测中升压（或疏空）和降压（或增压）应平稳，避免有冲击和回程现象。在各检测点上应待压力稳定后方可读数，并做好记录。

c）单向差压仪表示值误差

低压端（L）通大气，高压端（H）与检测装置相连接，然后进行示值误差试验。

d）双向差压仪表示值误差

先使低压端（L）通大气，高压端（H）与检测装置相连接，进行示值误差试验。然后使高压端（H）通大气，低压端（L）与检测装置相连接。进行示值误差试验。

e）存储回放型仪表示值误差

应在标准压力下稳定至少10个采样周期后方可进行下一测量点。在每个检测点稳定后，分别读取并记录该检测点下标准压力值，待试验完成后，采用专业设备回放试验数据，调取每一检测点的采集数据，取数据曲线中每一检测点的平台中间值作为仪表的示值并记录。

——数据处理

仪表示值误差按公式（2）计算：

（2）

式中：—示值误差，Pa、kPa或MPa；

—仪表示值，Pa、kPa或MPa；

—标准器的标准压力值，Pa、kPa或MPa；

——合格判据

试验后，仪表的示值误差应符合6.1要求。

10.2.2 回程误差

——试验目的

试验目的是检验仪表在参考条件下回程误差是否符合相应的准确度等级要求。

——试验条件

试验在表9规定的参考条件下进行。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定配置。

——试验程序

按照10.2.1的试验方法进行。

——数据处理

在10.2.1的试验中,取每个循环、每一试验点的正、反行程的示值之差的绝对值，以量程的百分数表示。

——合格判据

试验后，仪表的回程误差应符合6.2要求。

10.2.3 重复性

——试验目的

试验目的是检验仪表在参考条件下重复性是否符合相应的准确度等级要求。

——试验条件

试验在表9规定的参考条件下进行。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定配置。

——试验程序

按照10.2.1的试验方法进行。

——数据处理

在10.2.1的试验中, 进行了3个试验循环后，比较每一试验点同行程的3次示值，取其最大的差值的绝对值，以量程的百分数表示。

——合格判据

试验后，仪表的重复性应符合6.3要求。

10.2.4 静压零位误差

——试验目的

试验目的是检验仪表在额定静压的工作条件下，零位误差是否符合相应的要求。

——试验条件

试验在表9规定的参考条件下进行。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定配置。

——试验程序

将单向差压仪表或双向差压仪表的高压端（H）和低压端（L）相连通，施加额定静压的100%压力，待压力稳定后，读取静压零位示值，连续进行3次试验。

——数据处理

在上述试验中, 取各次静压零位示值的绝对值最大值作为静压零位误差，以量程的百分数表示。

——合格判据

试验后，仪表的静压零位误差应符合6.4要求。

10.2.5 零位漂移

——试验目的

试验目的是检验仪表在参考条件下，规定时间内零位变化量是否符合相应的要求。

——试验条件

试验在表9规定的参考条件下进行。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定配置。

——试验程序

在仪表通大气时，记录仪表初始示值（有调零装置的仪表，可将初始示值调至零），然后，每隔15 min记录一个示值，直至1h。

——数据处理

在上述试验中,比较各示值与初始示值的差值，取其最大差值的绝对值作为零位漂移，以量程的百分数表示。

——合格判据

试验后，仪表的零位漂移应符合6.5要求。

10.2.6 短期稳定性

——试验目的

试验目的是检验仪表在参考条件下运行48h后，其示值变化量稳定性是否符合相应的要求。

——试验条件

试验在表9规定的参考条件下进行。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定配置。

——试验程序

将仪表初始示值调至零，按10.2.1进行1个循环试验，记录每一试验点正、反行程示值，并计算其平均值。然后给仪表输入量程的30%～70%的压力，仪表连续运行48 h后，按10.2.1重复进行1个循环试验，再次记录每一试验点正、反行程示值并计算其平均值。

——数据处理

比较每一试验点两次平均值，取其差值，按(3)计算每一试验点稳定性。

(3)

式中：―――稳定性，%；

、―――仪表运行48h前各试验点正、反行程示值，Pa、kPa或MPa；

、―――仪表运行48h后各试验点正、反行程示值，Pa、kPa或MPa；

―――仪表的量程，Pa、kPa或MPa。

——合格判据

试验后，仪表的稳定性应符合6.6要求。

10.2.7 示值波动

——试验目的

试验目的是检验仪表在参考条件下示值波动是否符合相应的要求。

——试验条件

试验在表9规定的参考条件下进行。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定配置。

——试验程序

试验前，有调零装置的仪表，可将初始示值调至零。给仪表输入测量范围上限值80%的压力，待压力系统稳定后，观察仪表10min内的示值变化情况，分别记录仪表最大示值和最小示值。

——数据处理

在上述试验中, 计算最大示值和最小示值的差值，以作为示值波动。

——合格判据

试验后，仪表的示值波动应符合6.7要求。

### 10.2.8分辨力

——试验目的

试验目的是检验仪表在参考条件下分辨力是否符合要求。

——试验条件

试验在表9规定的参考条件下进行。

——试验程序

目测和通电检查

——数据处理

记录分辨力检查情况。

——合格判据

仪表的分辨力应符合6.8要求。

10.2.9 超（静）压

——试验目的

试验目的是检验仪表经过超压或静压的试验后，其示值误差、回程误差和重复性是否仍符合原准确度等级的要求。

——试验条件

试验在表9规定的参考条件下进行。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定配置。

——试验程序

按7.2的要求，进行超（静）压试验, 卸压后恢复30 min,  然后按照10.2.1、10.2.2、10.2.3方法测试示值误差、回程误差和重复性。

——数据处理

按照10.2.1、10.2.2、10.2.3中仪表示值误差、回程误差和重复性的数据处理方法进行。

——合格判据

试验后，仪表的示值误差、回程误差和重复性应符合7.2要求。

10.2.10 交变负荷

——试验目的

试验目的是检验仪表经过交变负荷试验后，其示值误差、回程误差和重复性是否仍符合原准确度等级的要求。

——试验条件

试验在表9规定的参考条件下进行。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定；交变压力试验机：交变频率为（60±5）次/分钟，交变幅度为测量范围上限值的20%～80%，可调。

——试验程序

将仪表安装在符合要求的交变压力试验机上，按表4的规定进行交变负荷试验，试验后，按照10.2.1、10.2.2、10.2.3方法测试仪表的示值误差、回程误差和重复性。

——数据处理

按照10.2.1、10.2.2、10.2.3中仪表示值误差、回程误差和重复性的数据处理方法进行。

——合格判据

试验后，仪表的示值误差、回程误差和重复性应符合7.3要求。

10.2.11 绝缘电阻

——试验目的

试验目的是检验仪表在参考条件下绝缘电阻是否符合相应要求。

——试验条件

环境温度：15 ℃～35 ℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：86 kPa～106 kPa。

——试验设备

绝缘电阻表: 直流输出500V和100V，准确度等级为10级。

——试验程序

a）对于以交流电源供电的仪表, 用绝缘电阻表以500V直流试验电压测量绝缘电阻；对于以直流电源供电的仪表，用绝缘电阻表以100V直流试验电压测量绝缘电阻。

b）在仪表切断电源的情况下将电源开关置接通位置。将电源端子短接，绝缘电阻表的二根测试棒分别接电源端子和仪表外壳，按绝缘电阻表操作要求进行测量，测量时应稳定5s后读数。

——数据处理

在上述试验中, 记录测量时仪表的绝缘电阻值。

——合格判据

试验后，仪表的绝缘电阻应符合7.4要求。

10.2.12 绝缘强度

——试验目的

试验目的是检验仪表在参考条件下绝缘强度是否符合相应的要求。

——试验条件

环境温度：15 ℃～35 ℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：86 kPa～106 kPa。

——试验设备

耐电压试验仪：输出电压：交流（0～1.5）kV；输出功率：不低于0.25 kW，最大允许误差为±5% 。

——试验程序

在仪表切断电源的情况下将电源开关置接通位置。将电源端子的中线与相线短接，耐电压试验仪的二根测试棒分别接电源端子和仪表外壳，按耐电压试验仪操作要求进行测量。测量时，试验电压应从零开始增加，在5s～10s内平滑均匀地升压到表5规定的试验电压，维持1min。然后，平滑均匀地降低电压至零，切断试验电压。

——数据处理

在上述试验中, 记录试验观察的结果。

——合格判据

试验后，仪表的绝缘强度应符合7.5要求。

10.2.13 温度影响

——试验目的

试验目的是检验极限温度条件下，仪表的示值误差是否符合相应的误差要求。

——试验条件

温度：按10.1.2规定的极限条件下的上限和下限温度。

其它试验条件按表7规定的参考条件。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定；

温度试验箱：温度范围应覆盖仪表极限条件下温度的上、下限值，温度均匀度不超过2℃，温度波动度不超过±0.5℃。

恒温设备（适用时）：工作温度范围应宽于被测仪表工作温度至少5℃。温场波动度应不超过±0.5℃/30min，工作区域最大温差应不大于1℃。

——试验程序

对于非常温环境下使用的仪表，将仪表放入恒温设备内，压力标准器置于恒温设备外。逐渐升（降）温至10.1.2规定的极限条件下的上（下）限温度，待恒温设备达到温度设定点并恒温1h以上，按10.2.1方法进行一个循环试验，测试仪表的示值误差。

对于常温环境下使用的仪表，对于将仪表放入温度试验箱中，压力标准器置于温度试验箱外。逐渐升（降）温至10.1.2规定的极限条件下的上（下）限温度，并使仪表承受不低于上限值80%的负荷，待温度稳定后，保温2h，然后通大气，按10.2.1方法进行一个循环试验，测试仪表的示值误差。

——数据处理

按照10.2.1中仪表示值误差的数据处理方法进行。

——合格判据

试验后，仪表的示值误差应符合7.6要求。

10.2.14 电源电压变化

——试验目的

试验目的是检验电源电压处于极限条件下，仪表的示值误差是否符合相应的误差要求。

——试验条件

试验在表9规定的参考条件下进行。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定；电压变化试验台：各项指标满足7.7的规定。

——试验程序

将仪表的电源电压分别设置到极限条件的上、下限，按照10.2.1的方法进行一个循环试验，测试仪表的示值误差。

——数据处理

按照10.2.1中仪表示值误差的数据处理方法进行。

——合格判据

试验后，仪表的示值误差应符合7.7要求。

10.2.15 外界磁场影响

——试验目的

试验目的是检验仪表在外界磁场影响的工作条件下示值的变化量是否符合相应的要求。

——试验条件

环境温度：15 ℃～35 ℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：86 kPa～106 kPa。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定；外磁场试验仪：频率为50 Hz，磁场强度为400 A/m。

——试验程序

外界磁场影响试验按GB/T 29247-2012中13规定的方法进行，并在试验前和磁场影响状态下分别按10.2.1进行一个循环的仪表示值测试。

——数据处理

在上述试验中，比较在外磁场下的仪表示值与试验前仪表示值的差值，取其最大的差值的绝对值，以量程的百分数表示。

——合格判据

试验后，仪表的示值变化量应符合7.8要求。

10.2.16 电源瞬时过压影响

——试验目的

试验目的是检验仪表在电源瞬时过压影响的工作条件下能否正常工作。

——试验条件

环境温度：15 ℃～35 ℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：86 kPa～106 kPa。

——试验设备

压力标准器按10.1.1的规定；电源快速瞬变单脉冲试验装置：各项指标按GB/T 29247-2012中32的规定。

——试验程序

电源瞬时过压影响试验按GB/T 29247-2012中32规定方法进行。

——数据处理

在上述试验后, 检查仪表能否正常工作。

——合格判据

试验后，仪表应符合7.9要求。

10.2.17 电源短时中断影响

——试验目的

试验目的是检验仪表在电源短时中断影响的工作条件下能否正常工作。

——试验条件

环境温度：15 ℃～35 ℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：86 kPa～106 kPa。

——试验设备

压力标准器按8.1.1的规定；电源中断试验装置：各项指标按GB/T 29247-2012中31的规定。

——试验程序

电源短时中断影响试验按GB/T 29247-2012中31规定的方法进行。

——数据处理

在上述试验后, 检查仪表能否正常工作。

——合格判据

试验后，仪表应符合7.10要求。

10.2.18 电源电压低降影响

——试验目的

试验目的是检验仪表在电源电压低降影响的工作条件下能否正常工作。

——试验条件

环境温度：15 ℃～35 ℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：86 kPa～106 kPa。

——试验设备

压力试验设备按10.1.1的规定；电源电压低降试验装置：各项指标按GB/T 29247-2012中30的规定。

——试验程序

电源电压低降影响试验按GB/T 29247-2012中30规定的方法进行。

——数据处理

在上述试验后, 检查仪表能否正常工作。

——合格判据

试验后，仪表应符合7.11要求。

10.2.19 共模、串模干扰影响

——试验目的

试验目的是检验仪表在共模、串模干扰影响的工作条件下能否正常工作。

——试验条件

环境温度：15 ℃～35 ℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：86 kPa～106 kPa。

——试验设备

压力试验设备按10.1.1的规定；共模、串模干扰试验装置：各项指标按GB/T 29247-2012中28的规定。

——试验程序

共模、串模干扰影响试验按GB/T 29247-2012中28规定的方法进行。

——数据处理

在上述试验后, 检查仪表能否正常工作。

——合格判据

试验后，仪表应符合7.12要求。

10.2.20射频电磁场辐射抗扰度影响

——试验目的

试验目的是检验仪表在射频电磁场辐射抗扰度影响的工作条件下能否正常工作。

——试验条件

环境温度：15 ℃～35 ℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：86 kPa～106 kPa。

——试验设备

压力试验设备按10.1.1的规定；射频电磁场辐射抗扰度影响试验装置：各项指标按GB/T 17626.3的规定。

——试验程序

射频电磁场辐射抗扰度影响试验按GB/T 17626.3规定的方法进行。

——数据处理

在上述试验后, 检查仪表能否正常工作。

——合格判据

试验后，仪表应符合7.13要求。

10.2.21射频场感应的传导骚扰抗扰度影响

——试验目的

试验目的是检验仪表在射频场感应的传导骚扰抗扰度影响的工作条件下能否正常工作。

——试验条件

环境温度：15 ℃～35 ℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：86 kPa～106 kPa。

——试验设备

压力试验设备按10.1.1的规定；射频场感应的传导骚扰抗扰度影响试验装置：各项指标按GB/T 17626.6的规定。

——试验程序

射频场感应的传导骚扰抗扰度影响试验按GB/T 17626.6规定的方法进行。

——数据处理

在上述试验后, 检查仪表能否正常工作。

——合格判据

试验后，仪表应符合7.14要求。

10.2.22 耐工作环境振动

——试验目的

试验目的是检验仪表经过机械振动试验后，其示值误差、回程误差、重复性是否符合原有准确度等级要求。

——试验条件

环境温度：15 ℃～35 ℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：86 kPa～106 kPa。

——试验设备

压力试验设备按10.1.1的规定；振动试验台：各项指标满足7.15的规定。

——试验程序

振动试验的严酷等级由三个参数共同确定，即频率范围、振动幅值和耐久试验持续时间（按扫频循环数或定频试验时间）。频率范围按GB/T 2423.10-2019中给出的推荐值，一般选取（10~500）Hz，也可按制造商规定的频率范围。振动幅值包括峰值位移和峰值加速度，由7.12规定的振动等级来确定。耐久试验优先选用扫频耐久试验，在三个互相垂直的轴线上依次经受10个循环的扫频耐久试验。

按照GB/T 2423.10-2019规定的试验方法进行试验。试验后，按照10.2.1、10.2.2、10.2.3方法测试仪表的示值误差、回程误差和重复性。

——数据处理

按照10.2.1、10.2.2、10.2.3中仪表示值误差、回程误差和重复性的数据处理方法进行。

——合格判据

试验后，仪表的示值误差、回程误差和重复性应符合7.15要求。

# 11 试验项目所用计量器具和设备表

试验项目所用的计量器具和设备见表10。

表10  计量器具和设备表

| 序号 | 所用计量器具和设备名称 | 测量范围 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞式压力计、双活塞式压力真空计、气体活塞式压力计浮球式压力计、数字压力计（0.05级及以上，年稳定性合格的）、自动标准压力发生器（0.05级及以上，年稳定性合格的）、补偿式微压计和其它符合要求的标准器。 | 测量范围应大于或等于被测仪表的测量范围。 | 最大允许误差绝对值应不大于于被测仪表最大允许误差绝对值的1/3。对于0.05级及以上的仪表，当选用活塞式压力计或补偿式微压计作为标准器时，压力标准器的最大允许误差绝对值应不大于被测仪表最大允许误差绝对值的1/2。 |  |
| 2 | 恒温设备 | 工作温度范围应宽于被测仪表工作温度至少5℃。 | 温场波动度应不超过±0.5℃/30min，工作区域最大温差应不大于1℃。 |  |
| 3 | 压力交变试验机 | （-0.1~100）MPa | 交变频率为（60±5）次/分钟，交变幅度为测量范围上限值的20%～80%。 |  |
| 4 | 温度影响试验箱 | 温度范围应覆盖仪表极限条件下温度的上、下限值 | 温度均匀度不超过2℃，温度波动度不超过±0.5℃。 |  |
| 5 | 电压变化试验台 | / | 各项指标满足7.7的规定。 |  |
| 6 | 外磁场试验仪 | / | 频率为50 Hz，磁场强度为400 A/m。 |  |
| 7 | 电源快速瞬变单脉冲试验装置 | / | 各项指标按GB/T 29247-2012中32的规定。 |  |
| 8 | 电源中断试验装置 | / | 各项指标按GB/T 29247-2012中31的规定。 |  |
| 9 | 电源电压低降试验装置 | / | 各项指标按GB/T 29247-2012中30的规定。 |  |
| 10 | 共模、串模干扰试验装置 | / | 各项指标按GB/T 29247-2012中28的规定。 |  |
| 11 | 射频电磁场辐射抗扰度影响试验装置 | / | 各项指标按GB/T 17626.3的规定。 |  |
| 12 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度影响试验装置 | / | 各项指标按GB/T 17626.6的规定。 |  |
| 13 | 振动试验台 | / | 各项指标满足7.15的规定。 |  |

# 附录A

数字压力计型式评价记录格式

A.1 样机的基本信息

申请单位：                         计量器具名称：

型号规格：                         样机编号：

A.2 观察项目记录

| 大纲中要求的章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 仪表的压力计量单位为Pa（帕斯卡），或是它的十进倍数单位：kPa、MPa等。 |  |  |  |
| 5.2 | 仪表应采用封闭式结构设计。 |  |  |  |
| 5.3 | 5.3.1 计量法制标志一般应包括以下内容： ——计量器具型式批准标志和编号（试验样机铭牌应留出相应位置）； ——产品合格印、证（可与仪表本体分开设置）。 5.3.2 计量器具标识一般应包括以下内容： ——仪表的名称、型号； ——测量范围、准确度等级； ——生产日期、出厂编号； ——生产厂名称； ——仪表的电源电压及其它技术指标； ——需要限制使用场合的特殊说明（可在使用说明书中说明）。 |  |  |  |
| 7.1 | 7.1.1仪表的结构应坚固，外露件的镀层、涂层应光洁，不应有剥脱、划痕。开关、旋（按）钮等功能键及接（插）件应完好牢固。 7.1.2用于差压测量的仪表压力输入端口处应有能区分高压（H），低压（L）的标志。用于绝压测量的仪表应有明确的标识。 7.1.3 仪表的铭牌或其他位置上的标志、标识应清晰可辨、正确无误。 7.1.4 数字显示应笔画齐全，亮度均匀。 |  |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

A.3 试验项目记录

A.3.1 示值误差

试验的数据记录：

样机编号：                                        计量单位：

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 最大允许误差 |  |  | 最大误差 |  | 结论 |  |

样机编号：                                        计量单位：

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 最大允许误差 |  |  | 最大误差 |  | 结论 |  |

样机编号：                                        计量单位：

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 最大允许误差 |  |  | 最大误差 |  | 结论 |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

A.3.2 回程误差

试验的数据记录：

| 样机编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 |  |  |  |
| 允许值 |  | 结论 |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

A.3.3 重复性

试验的数据记录：

| 样机编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 |  |  |  |
| 允许值 |  | 结论 |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

A.3.4 静压零位误差

试验的数据记录：                                     计量单位：

| 样机编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静压零位示值 | 第1次 |  |  |  |
|  | 第2次 |  |  |  |
|  | 第3次 |  |  |  |
| 静压零位误差 |  |  |  |  |
| 允许值 |  |  | 结论 |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

A.3.5 零点漂移

试验的数据记录：计量单位：

| 样机编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始示值 |  |  |  |
| 15min示值 |  |  |  |
| 30min示值 |  |  |  |
| 45min示值 |  |  |  |
| 60min示值 |  |  |  |
| 零点漂移 |  |  |  |
| 允许值 |  | 结论 |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

A.3.6 短期稳定性

试验的数据记录：                                  计量单位：

| 标准 压力值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48h前示值 |  | 48h后示值 |  | 48h前示值 |  | 48h后示值 |  | 48h前示值 |  | 48h后示值 |  |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |

试验的数据处理：

| 标准 压力值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48h前 平均值 | 48h后 平均值 |  | 稳定性 | 48h前 平均值 |  | 48h后 平均值 | 稳定性 | 48h前 平均值 |  | 48h后 平均值 | 稳定性 |
| 允许值 |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

A.3.7 示值波动

试验的数据记录：                                     计量单位：

| 样机编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 波动最大值 |  |  |  |
| 波动最小值 |  |  |  |
| 示值波动 |  |  |  |
| 允许值 |  | 结论 |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

A.3.8分辨力

试验的数据记录：

| 样机编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 |  |  |  |
| 要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

A.3.9 超（静）压

试验的数据记录：

a. 示值误差

格式同A.3.1

b. 回程误差

格式同A.3.2

c. 重复性

格式同A.3.3

A.3.10 交变负荷

试验的数据记录：

a. 示值误差

格式同A.3.1

b. 回程误差

格式同A.3.2

c. 重复性

格式同A.3.3

A.3.11 绝缘电阻

试验的数据记录：

| 样机编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 |  |  |  |
| 允许值 |  | 结论 |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

A.3.12 绝缘强度

试验的数据记录：

| 样机编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 |  |  |  |
| 要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

A.3.13 温度影响

a. 高温试验

试验的数据记录：                                  计量单位：

| 标准 压力值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 允许值 |  |  | 最大误差 |  | 结论 |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

b. 低温试验

格式同A.3.13  a.高温试验

A.3.14 电源电压变化

a. 电压       V时

| 标准 压力值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 最大允许误差 |  |  | 最大误差 |  | 结论 |  |

b. 电压       V时

格式同A.3.14 a

A.3.15 外界磁场影响

试验的数据记录：                                  计量单位：

| 标准 压力值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验前示值 |  | 试验中示值 |  | 试验前示值 |  | 试验中示值 |  | 试验前示值 |  | 试验中示值 |  |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 变化量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许值 |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

A.3.16电源瞬时过压影响（仅对交流供电）

试验的数据记录：

| 样机编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 |  |  |  |
| 要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：（含名称、型号、测量范围、准确度等级、出厂编号等信息)

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

A.3.17 电源短时中断影响

格式同A.3.16

A.3.18 电源电压低降影响（仅对交流供电）

格式同A.3.16

A.3.19 共模、串模干扰影响（仅对模拟传输的分离型）

格式同A.3.16

A.3.20 射频电磁场辐射抗扰度影响

格式同A.3.16

A.3.21 射频场感应的传导骚扰抗扰度影响（仅对交流供电）

格式同A.3.16

A.3.22 耐工作环境振动

试验的数据记录：

a. 示值误差

格式同A.3.1

b. 回程误差

格式同A.3.2

c. 重复性

格式同A.3.3