数字压力计型式评价大纲

实验报告

大纲起草小组

2024年11月

实验报告

1．实验目的

通过对数字压力计的检测，以验证大纲中的“计量要求” 、“通用技术要求”、 “试验条件和试验方法”等内容的科学性、合理性、可操作性。

2．实验要求

在大纲规定的环境条件下，使用符合要求的标准器按试验项目和试验方法对各种型号数字压力计进行实验。

3．实验情况

实验数据汇总附后。

4．实验结论

从实验过程和实验记录反映出数字压力计的计量要求、通用技术要求等指标都满足要求，试验条件设置合理，试验方法可操作，说明按该大纲进行型式评价试验是科学可行的。

# 数字压力计型式评价记录格式

一、样机的基本信息

委托单位：/                       计量器具名称：数字压力计

型号规格：CF-DG系列 样机编号：2021100021、2021100022、2021100023

二、观察项目记录

| 大纲中要求的章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 仪表的压力计量单位为Pa（帕斯卡），或是它的十进倍数单位：kPa、MPa等。 | + |  |  |
| 5.2 | 仪表应采用封闭式结构设计。 | + |  |  |
| 5.3 | 5.3.1 计量法制标志一般应包括以下内容： ——计量器具型式批准标志和编号（试验样机铭牌应留出相应位置）； ——产品合格印、证（可与仪表本体分开设置）。 5.3.2 计量器具标识一般应包括以下内容： ——仪表的名称、型号； ——测量范围、准确度等级； ——生产日期、出厂编号； ——生产厂名称； ——仪表的电源电压及其它技术指标； ——需要限制使用场合的特殊说明（可在使用说明书中说明）。 | + |  |  |
| 7.1 | 7.1.1仪表的结构应坚固，外露件的镀层、涂层应光洁，不应有剥脱、划痕。开关、旋（按）钮等功能键及接（插）件应完好牢固。 7.1.2用于差压测量的仪表压力输入端口处应有能区分高压（H），低压（L）的标志。用于绝压测量的仪表应有明确的标识。 7.1.3 仪表的铭牌或其他位置上的标志、标识应清晰可辨、正确无误。 7.1.4 数字显示应笔画齐全，亮度均匀。 | + |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

二、试验项目记录

1. 试验项目名称：示值误差

试验的数据记录：

样机编号：2021100021                                            计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 |
| 3 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 |
| 4 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 |
| 5 | 5.003 | 5.003 | 5.004 | 5.004 | 5.003 | 5.003 |
| 6.4 | 6.406 | 6.406 | 6.406 | 6.406 | 6.406 | 6.406 |
| 最大允许误差 |  | ±0.0128 | 最大误差 | 0.006 | 结论 | 通过 |

样机编号：2021100022                                            计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 |
| 3 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 |
| 4 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.004 | 4.003 | 4.003 |
| 5 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 |
| 6.4 | 6.407 | 6.407 | 6.407 | 6.407 | 6.406 | 6.406 |
| 最大允许误差 |  | ±0.0128 | 最大误差 | 0.007 | 结论 | 通过 |

样机编号：2021100023                                            计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| 2 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 |
| 4 | 4.002 | 4.002 | 4.002 | 4.002 | 4.002 | 4.002 |
| 5 | 5.003 | 5.003 | 5.003 | 5.003 | 5.003 | 5.003 |
| 6.4 | 6.399 | 6.399 | 6.398 | 6.398 | 6.399 | 6.399 |
| 最大允许误差 |  | ±0.0128 | 最大误差 | -0.002 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器、PPC4、(0～7)MPa、0.01级、1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年9月4日9时10分试验的结束时间：2023年9月4日17时0分

2.试验项目名称：回程误差

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| 允许值 | ±0.0128 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器、PPC4、(0～7)MPa、0.01级、1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年9月4日9时10分试验的结束时间：2023年9月4日17时0分

3. 试验项目名称：重复性

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 允许值 | ±0.0128 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器、PPC4、(0～7)MPa、0.01级、1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年9月4日9时10分试验的结束时间：2023年9月4日17时0分

4. 试验项目名称：静压零位误差（非差压型，不适用）

试验的数据记录：                                    计量单位：

| 样机编号 |  | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静压零位示值 | 第1次 | / | / | / |
|  | 第2次 | / | / | / |
|  | 第3次 | / | / | / |
| 静压零位误差 |  | / | / | / |
| 允许值 |  | / | 结论 | / |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

5. 试验项目名称：零点漂移

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始示值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15min示值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30min示值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 45min示值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60min示值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 零点漂移 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 允许值 | 0.0064 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：/

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年9月6日9时10分试验的结束时间：2023年9月6日17时0分

6. 试验项目名称：短期稳定性

试验的数据记录：                                     计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 2021100021 |  |  |  | 2021100022 |  |  |  | 2021100023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48h前 |  | 48h后 |  | 48h前 |  | 48h后 |  | 48h前 |  | 48h后 |  |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 1.000 | 1.005 | 1.005 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.004 | 1.004 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| 2 | 2.002 | 2.003 | 2.003 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.996 | 1.996 |
| 3 | 3.002 | 3.005 | 3.005 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.001 | 3.001 | 3.002 | 3.002 | 2.996 | 2.996 |
| 4 | 4.003 | 4.002 | 4.002 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.001 | 4.001 | 4.002 | 4.002 | 3.997 | 3.997 |
| 5 | 5.003 | 5.005 | 5.005 | 5.003 | 5.004 | 5.004 | 5.005 | 5.005 | 5.003 | 5.003 | 4.997 | 4.997 |
| 6.4 | 6.406 | 6.404 | 6.404 | 6.406 | 6.407 | 6.407 | 6.404 | 6.404 | 6.399 | 6.399 | 6.395 | 6.395 |

试验的数据处理：

| 标准 压力值 | 2021100021 |  |  |  | 2021100022 |  |  |  | 2021100023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48h前 平均值 | 48h后 平均值 |  | 稳定性 | 48h前 平均值 | 48h后 平均值 |  | 稳定性 | 48h前 平均值 |  | 48h后 平均值 | 稳定性 |
| 0 | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 1.003 | 1.003 |  | 0.000 | 1.000 | 1.004 |  | 0.004 | 0.999 |  | 0.999 | 0.000 |
| 20 | 2.003 | 2.003 |  | 0.000 | 2.002 | 2.000 |  | -0.002 | 2.000 |  | 1.996 | -0.004 |
| 30 | 3.004 | 3.004 |  | 0.000 | 3.002 | 3.001 |  | -0.001 | 3.002 |  | 2.996 | -0.006 |
| 40 | 4.003 | 4.003 |  | 0.000 | 4.003 | 4.001 |  | -0.002 | 4.002 |  | 3.997 | -0.005 |
| 50 | 5.004 | 5.004 |  | 0.000 | 5.004 | 5.005 |  | 0.001 | 5.003 |  | 4.997 | -0.006 |
| 60 | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |
| 允许值 |  |  | 0.01280 |  |  |  | 结论 |  |  | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器、PPC4、(0～7)MPa、0.01级、1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年9月11日9时15分试验的结束时间：2023年9月1日17时0分

7. 试验项目名称：示值波动

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波动最大值 | 5.125 | 5.125 | 5.119 |
| 波动最小值 | 5.124 | 5.124 | 5.118 |
| 示值波动 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 允许值 | 0.004 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器、PPC4、(0～7)MPa、0.01级、1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年9月15日9时15分试验的结束时间：2023年9月15日17时0分

8.试验项目名称：分辨力

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 要求 | 仪表的显示分辨力应不大于最大允许误差绝对值的1/5。 |  |  |
| 结论 | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器、PPC4、(0～7)MPa、0.01级、1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年9月15日9时15分试验的结束时间：2023年9月15日17时0分

9. 试验项目名称：超（静）压

试验的数据记录：

a.示值误差

样机编号：2021100021计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0.00 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 1.00 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |
| 2.00 | 2.002 |  | 2.002 |  | 2.002 |  | 2.002 |  | 2.002 |  | 2.002 |
| 3.00 | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.002 |
| 4.00 | 4.003 |  | 4.003 |  | 4.003 |  | 4.003 |  | 4.003 |  | 4.003 |
| 5.00 | 5.003 |  | 5.003 |  | 5.003 |  | 5.003 |  | 5.003 |  | 5.003 |
| 6.40 | 6.406 |  | 6.406 |  | 6.406 |  | 6.406 |  | 6.406 |  | 6.406 |
| 最大允许误差 |  | ±0.0128 |  | 最大误差 |  | 0.006 |  | 结论 |  | 通过 |  |

样机编号：2021100022计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0.00 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 1.00 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |
| 2.00 | 2.002 |  | 2.002 |  | 2.002 |  | 2.002 |  | 2.002 |  | 2.002 |
| 3.00 | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.002 |
| 4.00 | 4.003 |  | 4.004 |  | 4.003 |  | 4.004 |  | 4.003 |  | 4.003 |
| 5.00 | 5.004 |  | 5.004 |  | 5.004 |  | 5.004 |  | 5.004 |  | 5.004 |
| 6.40 | 6.407 |  | 6.407 |  | 6.407 |  | 6.407 |  | 6.406 |  | 6.406 |
| 最大允许误差 |  | ±0.0128 |  | 最大误差 |  | 0.007 |  | 结论 |  | 通过 |  |

样机编号：2021100023计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0.00 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 1.00 | 0.999 |  | 0.999 |  | 0.999 |  | 0.999 |  | 1.000 |  | 1.000 |
| 2.00 | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.002 |  | 2.002 |
| 3.00 | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.002 |
| 4.00 | 4.002 |  | 4.002 |  | 4.002 |  | 4.002 |  | 4.003 |  | 4.003 |
| 5.00 | 5.003 |  | 5.003 |  | 5.003 |  | 5.003 |  | 5.004 |  | 5.004 |
| 6.40 | 6.398 |  | 6.398 |  | 6.399 |  | 6.399 |  | 6.406 |  | 6.406 |
| 最大允许误差 |  | ±0.0128 |  | 最大误差 |  | 0.006 |  | 结论 |  | 通过 |  |

b. 回程误差                                      计量单位：MPa

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| 允许值 | ±0.0128 | 结论 | 通过 |

c. 重复性                                     计量单位：MPa

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.000 | 0.001 | 0.008 |
| 允许值 | ±0.0128 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器、PPC4、(0～7)MPa、0.01级、1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年9月18日9时15分试验的结束时间：2023年9月18日17时0分

10. 试验项目名称：交变负荷

试验的数据记录：a.示值误差

样机编号：2021100021计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 | 反行程 |  |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  |
| 1 | 1.002 |  | 1.003 |  | 1.003 |  | 1.001 |  | 1.001 | 1.003 |  |
| 2 | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.005 |  | 2.002 | 2.001 |  |
| 3 | 3.000 |  | 3.005 |  | 3.005 |  | 3.005 |  | 3.003 | 3.002 |  |
| 4 | 4.000 |  | 4.000 |  | 4.005 |  | 4.000 |  | 4.002 | 4.002 |  |
| 5 | 5.002 |  | 5.002 |  | 5.003 |  | 5.005 |  | 5.002 | 5.005 |  |
| 6.4 | 6.401 |  | 6.401 |  | 6.404 |  | 6.404 |  | 6.402 | 6.402 |  |
| 最大允许误差 |  | ±0.0128 |  | 最大误差 |  | 0.005 |  | 结论 |  |  | 通过 |

样机编号：2021100022计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 | 反行程 |  |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  |
| 1 | 1.002 |  | 1.002 |  | 1.002 |  | 1.003 |  | 1.003 | 1.003 |  |
| 2 | 2.000 |  | 2.003 |  | 2.001 |  | 2.001 |  | 2.006 | 2.003 |  |
| 3 | 3.005 |  | 3.001 |  | 3.002 |  | 3.002 |  | 3.006 | 3.004 |  |
| 4 | 4.005 |  | 4.002 |  | 4.003 |  | 4.002 |  | 4.000 | 4.003 |  |
| 5 | 5.003 |  | 5.000 |  | 5.003 |  | 5.004 |  | 5.006 | 5.005 |  |
| 6.4 | 6.401 |  | 6.401 |  | 6.404 |  | 6.404 |  | 6.400 | 6.400 |  |
| 最大允许误差 |  | ±0.0128 |  | 最大误差 |  | 0.006 |  | 结论 |  |  | 通过 |

样机编号：2021100023计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 | 反行程 |  |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  |
| 1 | 0.995 |  | 0.995 |  | 0.995 |  | 0.995 |  | 0.995 | 0.995 |  |
| 2 | 1.996 |  | 1.996 |  | 1.996 |  | 1.996 |  | 1.996 | 1.996 |  |
| 3 | 2.999 |  | 2.999 |  | 2.999 |  | 2.999 |  | 2.999 | 2.999 |  |
| 4 | 3.997 |  | 3.999 |  | 3.998 |  | 3.997 |  | 3.994 | 3.999 |  |
| 5 | 4.996 |  | 4.996 |  | 5.000 |  | 4.995 |  | 4.999 | 4.995 |  |
| 6.4 | 6.400 |  | 6.394 |  | 6.396 |  | 6.398 |  | 6.398 | 6.394 |  |
| 最大允许误差 |  | ±0.0128 |  | 最大误差 |  | -0.005 |  | 结论 |  |  | 通过 |

b. 回程误差                                            计量单位：MPa

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
| 允许值 | ±0.0128 | 结论 | 通过 |

c. 重复性

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
| 允许值 | ±0.0128 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器、PPC4、(0～7)MPa、0.01级、1321

评价人员：郝罗亮                        复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年9月20日9时15分试验的结束时间：2023年9月20日17时0分

11.试验项目名称：绝缘电阻

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | 10×109Ω | 10×109Ω | 10×109Ω |
| 允许值 | ≥20MΩ | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：高阻计，ZC43，107～1012Ω，5.0级，964007

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年9月25日9时15分试验的结束时间：2023年9月25日17时0分

12.试验项目名称：绝缘强度

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 要求 | 在参考条件下, 仪表电源端子对机壳之间的绝缘强度应能承受大纲表5规定的试验电压。 |  |  |
| 结论 | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：绝缘电阻测试仪

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年9月27日9时15分试验的结束时间：2023年9月28日17时0分

13. 试验项目名称：温度影响

a.高温试验

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 2021100021 |  |  |  | 2021100022 |  |  |  | 2021100023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 1 | 1.004 |  | 1.006 |  | 1.006 |  | 1.002 |  | 1.006 |  | 1.000 |
| 2 | 2.004 |  | 2.002 |  | 2.005 |  | 2.000 |  | 2.003 |  | 2.005 |
| 3 | 3.006 |  | 3.002 |  | 3.006 |  | 3.005 |  | 3.002 |  | 3.002 |
| 4 | 4.000 |  | 4.005 |  | 4.001 |  | 4.005 |  | 4.003 |  | 4.003 |
| 5 | 5.002 |  | 5.001 |  | 5.004 |  | 5.005 |  | 5.003 |  | 5.000 |
| 6.4 | 6.403 |  | 6.403 |  | 6.405 |  | 6.402 |  | 6.402 |  | 6.406 |
| 允许值 |  | ±0.2 |  | 最大误差 |  | 0.006 |  | 结论 |  | 通过 |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：高低温试验箱，160/70-180DU，（-70～180）℃，U=0.6℃（k=2），221/11233；数字压力控制器，PPC4,(0～7)MPa，0.01级，1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年10月10日9时15分试验的结束时间：2023年6月10日17时0分

b.低温试验

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 2021100021 |  |  |  | 2021100022 |  |  |  | 2021100023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 1 | 1.002 |  | 1.001 |  | 1.003 |  | 1.003 |  | 1.000 |  | 0.999 |
| 2 | 2.003 |  | 2.004 |  | 2.000 |  | 2.005 |  | 1.995 |  | 1.995 |
| 3 | 3.004 |  | 3.001 |  | 3.004 |  | 3.002 |  | 2.998 |  | 2.995 |
| 4 | 4.000 |  | 4.005 |  | 4.002 |  | 4.002 |  | 3.995 |  | 3.996 |
| 5 | 5.004 |  | 5.005 |  | 5.003 |  | 5.005 |  | 4.998 |  | 4.999 |
| 6.4 | 6.405 |  | 6.402 |  | 6.403 |  | 6.403 |  | 6.399 |  | 6.400 |
| 允许值 |  | ±0.2 |  | 最大误差 |  | -0.006 |  | 结论 |  | 通过 |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：高低温试验箱，160/70-180DU，（-70～180）℃，U=0.6℃（k=2），221/11233；数字压力控制器，PPC4,(0～7)MPa，0.01级，1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年10月10日9时15分试验的结束时间：2023年10月10日17时0分

14. 试验项目名称：电源电压变化

a.电压最低时

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 2021100021 |  |  |  | 2021100022 |  |  |  | 2021100023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0.00 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 1.00 | 1.003 |  | 1.005 |  | 0.997 |  | 0.996 |  | 1.000 |  | 1.005 |
| 2.00 | 2.006 |  | 2.000 |  | 1.995 |  | 1.995 |  | 2.001 |  | 2.002 |
| 3.00 | 3.001 |  | 3.003 |  | 2.996 |  | 2.999 |  | 3.003 |  | 3.005 |
| 4.00 | 4.004 |  | 4.001 |  | 3.998 |  | 3.996 |  | 4.003 |  | 4.005 |
| 5.00 | 5.003 |  | 5.000 |  | 4.999 |  | 4.994 |  | 5.005 |  | 5.001 |
| 6.40 | 6.401 |  | 6.403 |  | 6.398 |  | 6.399 |  | 6.405 |  | 6.405 |
| 允许值 |  | ±0.0128 |  | 最大误差 |  | -0.006 |  | 结论 |  | 通过 |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器，PPC4,(0～7)MPa，0.01级，1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年10月13日9时15分试验的结束时间：2023年6月13日17时0分

b.电压最高时

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 2021100021 |  |  |  | 2021100022 |  |  |  | 2021100023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0.00 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 1.00 | 1.003 |  | 1.005 |  | 0.997 |  | 0.996 |  | 1.000 |  | 1.005 |
| 2.00 | 2.006 |  | 2.000 |  | 1.995 |  | 1.995 |  | 2.001 |  | 2.002 |
| 3.00 | 3.001 |  | 3.003 |  | 2.996 |  | 2.999 |  | 3.003 |  | 3.005 |
| 4.00 | 4.004 |  | 4.001 |  | 3.998 |  | 3.996 |  | 4.003 |  | 4.005 |
| 5.00 | 5.003 |  | 5.000 |  | 4.999 |  | 4.994 |  | 5.005 |  | 5.001 |
| 6.40 | 6.401 |  | 6.403 |  | 6.398 |  | 6.399 |  | 6.405 |  | 6.405 |
| 允许值 |  | ±0.0128 |  | 最大误差 |  | -0.006 |  | 结论 |  | 通过 |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器，PPC4,(0～7)MPa，0.01级，1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年10月13日9时15分试验的结束时间：2023年10月13日17时0分

15. 试验项目名称：外界磁场影响

试验的数据记录：                                          计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 2021100021 |  |  |  | 2021100022 |  |  |  | 2021100023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验前 |  | 磁场影响 |  | 试验前 |  | 磁场影响 |  | 试验前 |  | 磁场影响 |  |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.00 | 1.000 | 1.001 | 1.006 | 1.005 | 1.000 | 1.000 | 1.003 | 1.005 | 0.999 | 0.999 | 1.002 | 1.002 |
| 2.00 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.005 | 2.001 | 2.000 | 2.004 | 2.002 | 2.000 | 2.000 | 2.001 | 2.004 |
| 3.00 | 3.000 | 3.000 | 3.004 | 3.003 | 3.001 | 3.000 | 3.003 | 3.006 | 3.000 | 3.000 | 3.003 | 3.004 |
| 4.00 | 4.000 | 4.000 | 4.005 | 4.003 | 4.000 | 4.000 | 4.004 | 4.002 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.004 |
| 5.00 | 5.000 | 5.000 | 5.002 | 5.006 | 5.001 | 5.000 | 5.005 | 5.006 | 5.000 | 4.999 | 5.005 | 5.004 |
| 6.40 | 6.400 | 6.400 | 6.404 | 6.404 | 6.400 | 6.400 | 6.402 | 6.405 | 6.400 | 6.400 | 6.403 | 6.402 |
| 变化量 | 0.006 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.006 |  |  |  |
| 允许值 | ±0.2 |  |  |  | 结论 |  |  |  | 通过 |  |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：工频磁场发生器，DS800-2，(0～0.5)mT (0～400)A/m，U=0.9dB （k=2），0284901；数字压力控制器，PPC4,(0～7)MPa，0.01级，1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年10月18日9时15分试验的结束时间：2023年10月18日11时0分

16. 试验项目名称：电源瞬时过压影响(仅对交流供电)

试验的数据记录：

| 样机编号 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / |
| 要求 | / |  |  |
| 结论 | / |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

17. 试验项目名称：电源短时中断影响

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | 工作正常 | 工作正常 | 工作正常 |
| 要求 | 电源短时中断试验后，仪表仍能正常工作。 |  |  |
| 结论 | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：电源中断试验装置

评价人员：郝罗亮                复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年10月26日13时15分试验的结束时间：2023年10月26日14时0分

18. 试验项目名称：电源电压低降影响(仅对交流供电)

试验的数据记录：

| 样机编号 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / |
| 要求 | / |  |  |
| 结论 | / |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度度：      相对湿度：     大气压：

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

19. 试验项目名称：共模、串模干扰影响（仅对分离型）

试验的数据记录：

| 样机编号 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / |
| 要求 | / |  |  |
| 结论 | / |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度度：      相对湿度：     大气压：

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

20.试验项目名称：射频电磁场辐射抗扰度影响

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | 工作正常 | 工作正常 | 工作正常 |
| 要求 | 仪表应能在相应试验等级的射频辐射场中正常工作，具体试验要求见大纲表6。试验后，仪表仍能正常工作。 |  |  |
| 结论 | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：射频电磁场辐射抗扰度影响试验装置

评价人员：郝罗亮                复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年10月26日15时15分试验的结束时间：2023年10月26日16时0分

21.试验项目名称：射频场感应的传导骚扰抗扰度影响（仅对交流供电）

试验的数据记录：

| 样机编号 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / |
| 要求 | / |  |  |
| 结论 | / |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

22. 试验项目名称：耐工作环境振动试验

试验的数据记录：

a.示值误差

样机编号：2021100021计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.001 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 2.001 |
| 3 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 |
| 4 | 4.002 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 |
| 5 | 5.003 | 5.004 | 5.003 | 5.004 | 5.003 | 5.004 |
| 6.4 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 最大允许误差 |  | ±0.0128 | 最大误差 | 0.004 | 结论 | 通过 |

样机编号：2021100022计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.003 | 1.003 |
| 2 | 2.003 | 2.003 | 2.003 | 2.004 | 2.003 | 2.003 |
| 3 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 3.004 |
| 4 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 4.005 |
| 5 | 5.006 | 5.006 | 5.006 | 5.006 | 5.006 | 5.006 |
| 6.4 | 6.409 | 6.409 | 6.409 | 6.409 | 6.409 | 6.409 |
| 最大允许误差 |  | ±0.0128 | 最大误差 | 0.009 | 结论 | 通过 |

样机编号：2021100023计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.002 | 1.001 | 1.001 |
| 2 | 2.003 | 2.003 | 2.003 | 2.003 | 2.003 | 2.003 |
| 3 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 |
| 4 | 4.004 | 4.004 | 4.005 | 4.004 | 4.004 | 4.004 |
| 5 | 5.006 | 5.005 | 5.006 | 5.006 | 5.005 | 5.006 |
| 6.4 | 6.408 | 6.408 | 6.408 | 6.408 | 6.408 | 6.408 |
| 最大允许误差 |  | ±0.0128 | 最大误差 | 0.008 | 结论 | 通过 |

b. 回程误差

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 允许值 | ±0.0128 | 结论 | 通过 |

c. 重复性

| 样机编号 | 2021100021 | 2021100022 | 2021100023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 允许值 | ±0.0128 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：（数字式）电动振动试验系统，D-1000-10，频率：(5～3000)Hz 加速度：(1～1000)m/s2，，A级合格，091002；数字压力控制器，PPC4,(0～7)MPa，0.01级，1321

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年11月3日9时15分试验的结束时间：2023年11月4日17时0分

# 数字压力计型式评价记录格式

一、样机的基本信息

委托单位：/                  计量器具名称：数字压力计

型号规格：CF-DG系列样机编号：2021100031、2021100032、2021100033

二、观察项目记录

| 大纲中要求的章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 仪表的压力计量单位为Pa（帕斯卡），或是它的十进倍数单位：kPa、MPa等。 | + |  |  |
| 5.2 | 仪表应采用封闭式结构设计。 | + |  |  |
| 5.3 | 5.3.1 计量法制标志一般应包括以下内容： ——计量器具型式批准标志和编号（试验样机铭牌应留出相应位置）； ——产品合格印、证（可与仪表本体分开设置）。 5.3.2 计量器具标识一般应包括以下内容： ——仪表的名称、型号； ——测量范围、准确度等级； ——生产日期、出厂编号； ——生产厂名称； ——仪表的电源电压及其它技术指标； ——需要限制使用场合的特殊说明（可在使用说明书中说明）。 | + |  |  |
| 7.1 | 7.1.1仪表的结构应坚固，外露件的镀层、涂层应光洁，不应有剥脱、划痕。开关、旋（按）钮等功能键及接（插）件应完好牢固。 7.1.2用于差压测量的仪表压力输入端口处应有能区分高压（H），低压（L）的标志。用于绝压测量的仪表应有明确的标识。 7.1.3 仪表的铭牌或其他位置上的标志、标识应清晰可辨、正确无误。 7.1.4 数字显示应笔画齐全，亮度均匀。 | + |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

二、试验项目记录

1. 试验项目名称：示值误差

试验的数据记录：

样机编号：2021100031                                           计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 19.99 | 19.98 | 19.98 | 19.97 | 19.98 | 19.98 |
| 40 | 39.98 | 39.97 | 39.98 | 39.97 | 39.98 | 39.97 |
| 60 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 59.97 |
| 80 | 79.98 | 79.97 | 79.98 | 79.97 | 79.98 | 79.97 |
| 100 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 最大允许误差 |  | ±0.20 | 最大误差 | -0.03 | 结论 | 通过 |

样机编号：2021100032                                            计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 19.99 | 19.98 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
| 40 | 40.00 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
| 60 | 60.01 | 59.99 | 60.00 | 59.99 | 60.00 | 59.99 |
| 80 | 79.99 | 79.98 | 79.99 | 79.99 | 79.99 | 79.98 |
| 100 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 最大允许误差 |  | ±0.20 | 最大误差 | -0.03 | 结论 | 通过 |

样机编号：2021100033                                            计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 20.01 | 20.00 | 20.01 | 20.00 | 20.01 | 20.00 |
| 40 | 39.99 | 39.98 | 39.99 | 39.98 | 39.99 | 39.98 |
| 60 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 59.97 |
| 80 | 79.97 | 79.96 | 79.97 | 79.97 | 79.97 | 79.96 |
| 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
| 最大允许误差 |  | ±0.20 | 最大误差 | -0.04 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年5月10日9时10分试验的结束时间：2023年5月10日17时0分

2.试验项目名称：回程误差

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 允许值 | ±0.20 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年5月10日9时10分试验的结束时间：2023年5月10日17时0分

3. 试验项目名称：重复性

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 允许值 | ±0.012 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年5月10日9时10分试验的结束时间：2023年5月10日17时0分

4. 试验项目名称：静压零位误差（非差压型，不适用）

试验的数据记录：                                    计量单位：

| 样机编号 |  | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静压零位示值 | 第1次 | / | / | / |
|  | 第2次 | / | / | / |
|  | 第3次 | / | / | / |
| 静压零位误差 |  | / | / | / |
| 允许值 |  | / | 结论 | / |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

5. 试验项目名称：零点漂移

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始示值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15min示值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30min示值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45min示值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60min示值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 零点漂移 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 允许值 | 0.1 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：/

评价人员：郝罗亮                        复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年5月11日9时15分试验的结束时间：2023年5月10日16时0分

6. 试验项目名称：稳定性

试验的数据记录：                                     计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 2021100031 |  |  |  | 2021100032 |  |  |  | 2021100033 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48h前 |  | 48h后 |  | 48h前 |  | 48h后 |  | 48h前 |  | 48h后 |  |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 19.99 | 19.98 | 19.97 | 19.97 | 19.99 | 19.98 | 20.04 | 20.04 | 20.01 | 20.00 | 20.04 | 20.01 |
| 40 | 39.98 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 40.00 | 39.99 | 40.05 | 40.05 | 39.99 | 39.98 | 40.04 | 40.03 |
| 60 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 60.04 | 60.02 |
| 80 | 79.98 | 79.97 | 79.96 | 79.96 | 79.99 | 79.98 | 80.01 | 80.01 | 79.97 | 79.96 | 80.03 | 80.02 |
| 100 | 99.97 | 99.97 | 99.95 | 99.95 | 99.97 | 99.97 | 100.04 | 100.04 | 99.96 | 99.96 | 100.05 | 100.01 |

试验的数据处理：

| 标准 压力值 | 2021100031 |  |  |  | 2021100032 |  |  |  | 2021100033 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48h前 平均值 | 48h后 平均值 |  | 稳定性 | 48h前 平均值 | 48h后 平均值 |  | 稳定性 | 48h前 平均值 |  | 48h后 平均值 | 稳定性 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 19.985 | 19.97 |  | -0.015 | 19.985 | 20.04 |  | 0.055 | 20.005 |  | 20.025 | 0.02 |
| 40 | 39.975 | 39.97 |  | -0.005 | 39.995 | 40.05 |  | 0.055 | 39.985 |  | 40.035 | 0.05 |
| 60 | 59.98 | 59.98 |  | 0 | 60 | 60.02 |  | 0.02 | 59.975 |  | 60.03 | 0.055 |
| 80 | 79.975 | 79.96 |  | -0.015 | 79.985 | 80.01 |  | 0.025 | 79.965 |  | 80.025 | 0.06 |
| 100 | 99.97 | 99.95 |  | -0.02 | 99.97 | 100.04 |  | 0.07 | 99.96 |  | 100.03 | 0.07 |
| 允许值 |  |  | 0.2 |  |  |  | 结论 |  |  | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年5月16日9时15分试验的结束时间：2023年5月18日17时0分

7. 试验项目名称：示值波动

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波动最大值 | 79.96 | 80.02 | 80.03 |
| 波动最小值 | 79.95 | 80.03 | 80.04 |
| 示值波动 | 0.005 | -0.005 | -0.005 |
| 允许值 | 0.067 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年5月23日9时15分试验的结束时间：2023年5月23日17时0分

8.试验项目名称：分辨力

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 要求 | 仪表的显示分辨力应不大于最大允许误差绝对值的1/5。 |  |  |
| 结论 | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年5月23日9时15分试验的结束时间：2023年5月23日17时0分

9. 试验项目名称：超（静）压

试验的数据记录：

a.示值误差

样机编号：2021100031计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20 | 19.98 |  | 19.98 |  | 19.98 |  | 19.98 |  | 19.98 |  | 19.98 |
| 40 | 39.98 |  | 39.97 |  | 39.98 |  | 39.97 |  | 39.98 |  | 39.97 |
| 60 | 59.98 |  | 59.97 |  | 59.98 |  | 59.97 |  | 59.98 |  | 59.97 |
| 80 | 79.98 |  | 79.97 |  | 79.98 |  | 79.97 |  | 79.98 |  | 79.97 |
| 100 | 99.97 |  | 99.97 |  | 99.97 |  | 99.97 |  | 99.97 |  | 99.97 |
| 最大允许误差 |  | ±0.2 |  | 最大误差 |  | -0.03 |  | 结论 |  | 通过 |  |

样机编号：2021100032计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20 | 19.99 |  | 19.99 |  | 19.96 |  | 19.97 |  | 19.97 |  | 19.97 |
| 40 | 39.95 |  | 39.95 |  | 39.95 |  | 39.95 |  | 39.95 |  | 39.95 |
| 60 | 60.00 |  | 59.99 |  | 59.96 |  | 59.97 |  | 59.96 |  | 59.99 |
| 80 | 79.99 |  | 79.99 |  | 79.99 |  | 79.97 |  | 79.96 |  | 79.99 |
| 100 | 99.97 |  | 99.97 |  | 99.99 |  | 99.99 |  | 99.98 |  | 99.97 |
| 最大允许误差 |  | ±0.2 |  | 最大误差 |  | -0.05 |  | 结论 |  | 通过 |  |

样机编号：2021100033计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20 | 20.01 |  | 20.04 |  | 20.04 |  | 20.04 |  | 20.02 |  | 20.02 |
| 40 | 40.02 |  | 40.03 |  | 40.03 |  | 40.01 |  | 40.00 |  | 40.02 |
| 60 | 60.03 |  | 60.04 |  | 60.01 |  | 60.03 |  | 60.00 |  | 60.00 |
| 80 | 80.03 |  | 80.00 |  | 80.03 |  | 80.00 |  | 80.04 |  | 80.03 |
| 100 | 100.03 |  | 100.04 |  | 100.00 |  | 100.03 |  | 100.03 |  | 100.05 |
| 最大允许误差 |  | ±0.20 |  | 最大误差 |  | 0.05 |  | 结论 |  | 通过 |  |

b. 回程误差                                      计量单位：MPa

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 允许值 | ±0.20 | 结论 | 通过 |

c. 重复性                                     计量单位：MPa

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| 允许值 | ±0.20 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年5月25日9时15分试验的结束时间：2023年5月25日17时0分

10. 试验项目名称：交变负荷

试验的数据记录：a.示值误差

样机编号：2021100031计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 | 反行程 |  |
| 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 20 | 20.04 |  | 20.01 |  | 20.01 |  | 20.00 |  | 20.02 | 20.00 |  |
| 40 | 40.00 |  | 40.00 |  | 40.04 |  | 40.00 |  | 40.00 | 40.03 |  |
| 60 | 60.01 |  | 60.04 |  | 60.04 |  | 60.03 |  | 60.02 | 60.00 |  |
| 80 | 80.02 |  | 80.03 |  | 80.02 |  | 80.00 |  | 80.01 | 80.02 |  |
| 100 | 100.00 |  | 100.03 |  | 100.01 |  | 100.00 |  | 100.00 | 100.04 |  |
| 最大允许误差 |  | ±0.20 |  | 最大误差 |  | 0.04 |  | 结论 |  |  | 通过 |

样机编号：2021100032计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 | 反行程 |  |
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 20 | 19.97 |  | 19.99 |  | 19.97 |  | 19.99 |  | 19.97 | 19.99 |  |
| 40 | 39.99 |  | 39.99 |  | 39.99 |  | 39.98 |  | 39.96 | 39.99 |  |
| 60 | 59.95 |  | 59.95 |  | 59.95 |  | 59.95 |  | 59.95 | 59.95 |  |
| 80 | 79.98 |  | 79.98 |  | 79.98 |  | 79.98 |  | 79.98 | 79.98 |  |
| 100 | 99.97 |  | 99.96 |  | 99.98 |  | 99.98 |  | 99.96 | 99.97 |  |
| 最大允许误差 |  | ±0.20 |  | 最大误差 |  | -0.05 |  | 结论 |  |  | 通过 |

样机编号：2021100033计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 | 反行程 |  |
| 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 20.00 |  | 20.01 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.03 | 20.01 |  |
| 4 | 40.00 |  | 40.03 |  | 40.01 |  | 40.00 |  | 40.02 | 40.03 |  |
| 6 | 60.04 |  | 60.00 |  | 60.03 |  | 60.04 |  | 60.00 | 60.01 |  |
| 8 | 80.04 |  | 80.04 |  | 80.01 |  | 80.01 |  | 80.04 | 80.03 |  |
| 10 | 100.02 |  | 100.03 |  | 100.02 |  | 100.02 |  | 100.03 | 100.04 |  |
| 最大允许误差 |  | ±0.20 |  | 最大误差 |  | 0.04 |  | 结论 |  |  | 通过 |

b. 回程误差                                            计量单位：MPa

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 允许值 | ±0.20 | 结论 | 通过 |

c. 重复性

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 允许值 | ±0.20 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                        复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年6月2日9时15分试验的结束时间：2023年6月2日17时0分

11.试验项目名称：绝缘电阻

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | 10×109Ω | 10×109Ω | 10×109Ω |
| 允许值 | ≥20MΩ | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：高阻计，ZC43，107～1012Ω，5.0级，964007

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年6月6日9时15分试验的结束时间：2023年6月6日17时0分

12.试验项目名称：绝缘强度

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 要求 | 在参考条件下, 仪表电源端子对机壳之间的绝缘强度应能承受大纲表5规定的试验电压。 |  |  |
| 结论 | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：绝缘电阻测试仪

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年6月8日9时15分试验的结束时间：2023年6月8日17时0分

13. 试验项目名称：温度影响

a.高温试验

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 2021100031 |  |  |  | 2021100032 |  |  |  | 2021100033 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20 | 19.99 |  | 19.99 |  | 19.95 |  | 19.95 |  | 19.95 |  | 19.95 |
| 40 | 39.96 |  | 39.96 |  | 39.99 |  | 39.99 |  | 39.96 |  | 39.96 |
| 60 | 59.99 |  | 59.99 |  | 59.97 |  | 59.97 |  | 59.97 |  | 59.97 |
| 80 | 79.96 |  | 79.96 |  | 79.96 |  | 79.96 |  | 79.99 |  | 79.99 |
| 100 | 99.97 |  | 99.97 |  | 99.99 |  | 99.99 |  | 99.96 |  | 99.96 |
| 允许值 |  | ±0.2 |  | 最大误差 |  | -0.05 |  | 结论 |  | 通过 |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：高低温试验箱，160/70-180DU，（-70～180）℃，U=0.6℃（k=2），221/11233；活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年6月13日9时15分试验的结束时间：2023年6月13日17时0分

b.低温试验

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 2021100031 |  |  |  | 2021100032 |  |  |  | 2021100033 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20 | 20.01 |  | 19.98 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.04 |  | 20.04 |
| 40 | 40.05 |  | 40.00 |  | 40.01 |  | 40.01 |  | 40.02 |  | 40.02 |
| 60 | 60.04 |  | 59.97 |  | 60.05 |  | 60.05 |  | 60.04 |  | 60.04 |
| 80 | 80.03 |  | 79.97 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 80.05 |  | 80.05 |
| 100 | 100.00 |  | 99.99 |  | 100.02 |  | 100.02 |  | 100.03 |  | 100.03 |
| 允许值 |  | ±0.2 |  | 最大误差 |  | 0.05 |  | 结论 |  | 通过 |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：高低温试验箱，160/70-180DU，（-70～180）℃，U=0.6℃（k=2），221/11233；活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年6月13日9时15分试验的结束时间：2023年6月13日17时0分

14. 试验项目名称：电源电压变化

a.电压最低时

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 2021100031 |  |  |  | 2021100032 |  |  |  | 2021100033 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20 | 20.03 |  | 20.03 |  | 20.04 |  | 20.04 |  | 19.97 |  | 19.97 |
| 40 | 40.01 |  | 40.01 |  | 40.03 |  | 40.02 |  | 39.99 |  | 39.99 |
| 60 | 60.00 |  | 60.00 |  | 60.02 |  | 60.02 |  | 59.95 |  | 59.95 |
| 80 | 80.01 |  | 80.01 |  | 80.01 |  | 80.04 |  | 79.98 |  | 79.98 |
| 100 | 100.03 |  | 100.03 |  | 100.02 |  | 100.07 |  | 100.00 |  | 100.00 |
| 允许值 |  | ±0.2 |  | 最大误差 |  | -0.05 |  | 结论 |  | 通过 |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年6月16日9时15分试验的结束时间：2023年6月16日17时0分

b.电压最高时

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 2021100031 |  |  |  | 2021100032 |  |  |  | 2021100033 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20 | 20.03 |  | 20.03 |  | 20.02 |  | 20.02 |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 40 | 40.00 |  | 40.00 |  | 40.04 |  | 40.04 |  | 39.95 |  | 39.95 |
| 60 | 60.03 |  | 60.03 |  | 60.03 |  | 60.03 |  | 59.99 |  | 59.99 |
| 80 | 80.03 |  | 80.03 |  | 80.02 |  | 80.02 |  | 79.97 |  | 79.97 |
| 100 | 100.03 |  | 100.03 |  | 100.02 |  | 100.07 |  | 99.96 |  | 99.96 |
| 允许值 |  | ±0.2 |  | 最大误差 |  | -0.05 |  | 结论 |  | 通过 |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年6月16日9时15分试验的结束时间：2023年6月16日17时0分

15. 试验项目名称：外界磁场影响

试验的数据记录：                                         计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 2021100031 |  |  |  | 2021100032 |  |  |  | 2021100033 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验前 |  | 磁场影响 |  | 试验前 |  | 磁场影响 |  | 试验前 |  | 磁场影响 |  |  |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |  | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 20.03 | 20.03 | 20.02 | 20.02 | 19.97 | 19.99 | 20.04 | 20.04 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |
| 40 | 40.01 | 40.01 | 40.04 | 40.04 | 39.96 | 39.99 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | 40.00 |  | 39.95 | 39.95 |
| 60 | 60.00 | 60.00 | 60.05 | 60.05 | 59.95 | 59.95 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 60.04 |  | 59.98 | 59.98 |
| 80 | 80.01 | 80.01 | 80.02 | 80.02 | 79.98 | 79.98 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | 80.01 |  | 79.97 | 79.97 |
| 100 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 99.96 | 99.97 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 |  | 99.97 | 99.97 |
| 变化量 | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |
| 允许值 | ±0.2 |  |  |  | 结论 |  |  |  | 通过 |  |  |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：工频磁场发生器，DS800-2，(0～0.5)mT (0～400)A/m，U=0.9dB （k=2），0284901；活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年6月21日9时15分试验的结束时间：2023年6月21日17时0分

16. 试验项目名称：电源瞬时过压影响(仅对交流供电)

试验的数据记录：

| 样机编号 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / |
| 要求 | / |  |  |
| 结论 | / |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

17. 试验项目名称：电源短时中断影响

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | 工作正常 | 工作正常 | 工作正常 |
| 要求 | 电源短时中断试验后，仪表仍能正常工作。 |  |  |
| 结论 | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：电源中断试验装置

评价人员：郝罗亮                复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年6月26日9时15分试验的结束时间：2023年6月26日11时0分

18. 试验项目名称：电源电压低降影响(仅对交流供电)

试验的数据记录：

| 样机编号 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / |
| 要求 | / |  |  |
| 结论 | / |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

19. 试验项目名称：共模、串模干扰影响（仅对分离型）

试验的数据记录：

| 样机编号 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / |
| 要求 | / |  |  |
| 结论 | / |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

20.试验项目名称：射频电磁场辐射抗扰度影响

试验的数据记录：

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | 工作正常 | 工作正常 | 工作正常 |
| 要求 | 仪表应能在相应试验等级的射频辐射场中正常工作，具体试验要求见大纲表6。试验后，仪表仍能正常工作。 |  |  |
| 结论 | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：射频电磁场辐射抗扰度影响试验装置

评价人员：郝罗亮                复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年6月26日13时15分试验的结束时间：2023年6月26日15时0分

21.试验项目名称：射频场感应的传导骚扰抗扰度影响(仅对交流供电)

试验的数据记录：

| 样机编号 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / |
| 要求 | / |  |  |
| 结论 | / |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

22. 试验项目名称：耐工作环境振动试验

试验的数据记录：

a.示值误差

样机编号：2021100031计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
| 40 | 40.00 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
| 60 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 80 | 80.01 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 100 | 100.01 | 100.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 最大允许误差 |  | ±0.2 | 最大误差 | 0.01 | 结论 | 通过 |

样机编号：2021100032计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
| 40 | 40.00 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
| 60 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 80 | 79.99 | 79.99 | 79.99 | 79.98 | 79.99 | 79.98 |
| 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
| 最大允许误差 |  | ±0.2 | 最大误差 | 0.01 | 结论 | 通过 |

样机编号：2021100033计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |
| 40 | 40.01 | 40.00 | 40.01 | 40.00 | 40.01 | 40.00 |
| 60 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 80 | 80.00 | 79.99 | 80.00 | 79.99 | 80.00 | 79.99 |
| 100 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| 最大允许误差 |  | ±0.2 | 最大误差 | 0.01 | 结论 | 通过 |

b. 回程误差

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 允许值 | ±0.2 | 结论 | 通过 |

c. 重复性

| 样机编号 | 2021100031 | 2021100032 | 2021100033 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 允许值 | ±0.2 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：（数字式）电动振动试验系统，D-1000-10，频率：(5～3000)Hz 加速度：(1～1000)m/s2，，A级合格，091002；活塞式压力计，BHY-100L/(1～100)MPa, (1～100)MPa ,0.005级，N0808

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2023年7月3日9时15分试验的结束时间：2023年7月4日17时0分

# 数字压力计型式评价记录格式

一、样机的基本信息

委托单位：/                    计量器具名称：数字压力计

型号规格：QJ-RTU302F-IPMS      样机编号：292302000075、292302000076、292302000077

二、观察项目记录

| 大纲中要求的章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 仪表的压力计量单位为Pa（帕斯卡），或是它的十进倍数单位：kPa、MPa等。 | + |  |  |
| 5.2 | 仪表应采用封闭式结构设计。 | + |  |  |
| 5.3 | 5.3.1 计量法制标志一般应包括以下内容： ——计量器具型式批准标志和编号（试验样机铭牌应留出相应位置）； ——产品合格印、证（可与仪表本体分开设置）。 5.3.2 计量器具标识一般应包括以下内容： ——仪表的名称、型号； ——测量范围、准确度等级； ——生产日期、出厂编号； ——生产厂名称； ——仪表的电源电压及其它技术指标； ——需要限制使用场合的特殊说明（可在使用说明书中说明）。 | + |  |  |
| 7.1 | 7.1.1仪表的结构应坚固，外露件的镀层、涂层应光洁，不应有剥脱、划痕。开关、旋（按）钮等功能键及接（插）件应完好牢固。 7.1.2用于差压测量的仪表压力输入端口处应有能区分高压（H），低压（L）的标志。用于绝压测量的仪表应有明确的标识。 7.1.3 仪表的铭牌或其他位置上的标志、标识应清晰可辨、正确无误。 7.1.4 数字显示应笔画齐全，亮度均匀。 | + |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

二、试验项目记录

1. 试验项目名称：示值误差

试验的数据记录：

样机编号：292302000075                                           计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 1.999 | 2.000 | 1.999 | 2.000 | 1.999 | 2.000 |
| 4 | 3.998 | 3.998 | 3.998 | 3.998 | 3.998 | 3.996 |
| 6 | 5.995 | 5.995 | 5.995 | 5.996 | 5.995 | 5.994 |
| 8 | 7.992 | 7.992 | 7.992 | 7.992 | 7.99 | 7.991 |
| 10 | 9.988 | 9.988 | 9.985 | 9.985 | 9.987 | 9.987 |
| 最大允许误差 |  | ±0.050 | 最大误差 | -0.015 | 结论 | 通过 |

样机编号：292302000076                                            计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 1.998 | 1.999 | 1.998 | 1.997 | 1.998 | 1.997 |
| 4 | 3.997 | 3.998 | 3.996 | 3.995 | 3.996 | 3.995 |
| 6 | 5.995 | 5.995 | 5.994 | 5.993 | 5.994 | 5.993 |
| 8 | 7.992 | 7.992 | 7.99 | 7.991 | 7.99 | 7.991 |
| 10 | 9.988 | 9.988 | 9.986 | 9.986 | 9.987 | 9.987 |
| 最大允许误差 |  | ±0.050 | 最大误差 | -0.005 | 结论 | 通过 |

样机编号：292302000077                                            计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 1.998 | 1.999 | 1.998 | 1.997 | 1.998 | 1.997 |
| 4 | 3.997 | 3.998 | 3.996 | 3.995 | 3.996 | 3.995 |
| 6 | 5.995 | 5.995 | 5.994 | 5.993 | 5.994 | 5.993 |
| 8 | 7.992 | 7.992 | 7.99 | 7.991 | 7.99 | 7.991 |
| 10 | 9.988 | 9.988 | 9.986 | 9.986 | 9.987 | 9.987 |
| 最大允许误差 |  | ±0.050 | 最大误差 | -0.014 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年5月10日9时10分试验的结束时间：2024年5月10日17时0分

2.试验项目名称：回程误差

试验的数据记录：

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 允许值 | ±0.050 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年5月10日9时10分试验的结束时间：2024年5月10日17时0分

3. 试验项目名称：重复性

试验的数据记录：

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
| 允许值 | ±0.012 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年5月10日9时10分试验的结束时间：2024年5月10日17时0分

4. 试验项目名称：静压零位误差（非差压型，不适用）

试验的数据记录：                                    计量单位：

| 样机编号 |  | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静压零位示值 | 第1次 | / | / | / |
|  | 第2次 | / | / | / |
|  | 第3次 | / | / | / |
| 静压零位误差 |  | / | / | / |
| 允许值 |  | / | 结论 | / |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

5. 试验项目名称：零点漂移

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始示值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15min示值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30min示值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 45min示值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60min示值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 零点漂移 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 允许值 | 0.025 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：/

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年5月11日9时15分试验的结束时间：2024年5月10日16时0分

6. 试验项目名称：稳定性

试验的数据记录：                                     计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 292302000075 |  |  |  | 292302000076 |  |  |  | 292302000077 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48h前 |  | 48h后 |  | 48h前 |  | 48h后 |  | 48h前 |  | 48h后 |  |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.999 | 2.000 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.997 | 1.996 | 1.998 | 1.999 | 1.996 | 1.995 |
| 4 | 3.998 | 3.998 | 3.997 | 3.996 | 3.997 | 3.998 | 3.996 | 3.995 | 3.997 | 3.998 | 3.995 | 3.995 |
| 6 | 5.995 | 5.995 | 5.994 | 5.993 | 5.997 | 5.998 | 5.995 | 5.996 | 5.995 | 5.995 | 5.994 | 5.994 |
| 8 | 7.992 | 7.992 | 7.991 | 7.99 | 7.999 | 7.999 | 7.997 | 7.998 | 7.992 | 7.992 | 7.993 | 7.992 |
| 10 | 9.988 | 9.988 | 9.989 | 9.989 | 10.000 | 10.000 | 9.998 | 9.998 | 9.988 | 9.988 | 9.989 | 9.989 |

试验的数据处理：

| 标准 压力值 | 292302000075 |  |  |  | 292302000076 |  |  |  | 292302000077 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48h前 平均值 | 48h后 平均值 |  | 稳定性 | 48h前 平均值 | 48h后 平均值 |  | 稳定性 | 48h前 平均值 |  | 48h后 平均值 | 稳定性 |
| 0 | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 2.000 | 1.998 |  | -0.002 | 1.998 | 1.997 |  | -0.001 | 1.999 |  | 1.996 | -0.003 |
| 4 | 3.998 | 3.997 |  | -0.002 | 3.998 | 3.996 |  | -0.002 | 3.998 |  | 3.995 | -0.002 |
| 6 | 5.995 | 5.994 |  | -0.002 | 5.998 | 5.996 |  | -0.002 | 5.995 |  | 5.994 | -0.001 |
| 8 | 7.992 | 7.991 |  | -0.002 | 7.999 | 7.998 |  | -0.001 | 7.992 |  | 7.993 | 0.000 |
| 10 | 9.988 | 9.989 |  | 0.001 | 10.000 | 9.998 |  | -0.002 | 9.988 |  | 9.989 | 0.001 |
| 允许值 |  |  | 0.050 |  |  |  | 结论 |  |  | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年5月16日9时15分试验的结束时间：2024年5月18日17时0分

7. 试验项目名称：示值波动

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波动最大值 | 7.993 | 7.999 | 7.993 |
| 波动最小值 | 7.990 | 7.995 | 7.990 |
| 示值波动 | 0.0015 | 0.002 | 0.0015 |
| 允许值 | 0.017 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年5月23日9时15分试验的结束时间：2024年5月23日17时0分

- 试验项目名称：分辨力

试验的数据记录：

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 要求 | 仪表的显示分辨力应不大于最大允许误差绝对值的1/5。 |  |  |
| 结论 | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年5月23日9时15分试验的结束时间：2024年5月23日17时0分

9. 试验项目名称：超（静）压

试验的数据记录：

a.示值误差

样机编号：292302000075计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 2 | 1.999 |  | 2.000 |  | 1.999 |  | 2.000 |  | 1.999 |  | 0.499 |
| 4 | 3.998 |  | 3.996 |  | 3.998 |  | 3.996 |  | 3.998 |  | 0.999 |
| 6 | 5.995 |  | 5.994 |  | 5.995 |  | 5.994 |  | 5.995 |  | 1.499 |
| 8 | 7.99 |  | 7.991 |  | 7.99 |  | 7.991 |  | 7.99 |  | 1.999 |
| 10 | 9.987 |  | 9.987 |  | 9.987 |  | 9.987 |  | 9.987 |  | 2.499 |
| 最大允许误差 |  | ±0.050 |  | 最大误差 |  | -0.013 |  | 结论 |  | 通过 |  |

样机编号：292302000076计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 2 | 1.998 |  | 1.997 |  | 1.998 |  | 1.997 |  | 1.998 |  | 0.5 |
| 4 | 3.996 |  | 3.998 |  | 3.996 |  | 3.998 |  | 3.996 |  | 1.000 |
| 6 | 5.996 |  | 5.998 |  | 5.996 |  | 5.998 |  | 5.996 |  | 1.499 |
| 8 | 7.996 |  | 7.997 |  | 7.996 |  | 7.997 |  | 7.996 |  | 1.999 |
| 10 | 9.995 |  | 9.995 |  | 9.995 |  | 9.995 |  | 9.995 |  | 2.499 |
| 最大允许误差 |  | ±0.050 |  | 最大误差 |  | -0.005 |  | 结论 |  | 通过 |  |

样机编号：292302000077计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 2 | 1.998 |  | 1.997 |  | 1.998 |  | 1.997 |  | 1.998 |  | 1.997 |
| 4 | 3.996 |  | 3.995 |  | 3.996 |  | 3.995 |  | 3.996 |  | 3.995 |
| 6 | 5.994 |  | 5.993 |  | 5.994 |  | 5.993 |  | 5.994 |  | 5.993 |
| 8 | 7.990 |  | 7.991 |  | 7.990 |  | 7.991 |  | 7.990 |  | 7.991 |
| 10 | 9.987 |  | 9.987 |  | 9.987 |  | 9.987 |  | 9.987 |  | 9.987 |
| 最大允许误差 |  | ±0.050 |  | 最大误差 |  | -0.013 |  | 结论 |  | 通过 |  |

b. 回程误差                                      计量单位：MPa

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 允许值 | ±0.050 | 结论 | 通过 |

c. 重复性                                     计量单位：MPa

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 允许值 | ±0.050 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年5月25日9时15分试验的结束时间：2024年5月25日17时0分

10. 试验项目名称：交变负荷

试验的数据记录：a.示值误差

样机编号：292302000075计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 | 反行程 |  |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  |
| 2 | 1.997 |  | 1.998 |  | 1.997 |  | 1.998 |  | 1.997 | 1.996 |  |
| 4 | 3.996 |  | 3.995 |  | 3.996 |  | 3.995 |  | 3.995 | 3.995 |  |
| 6 | 5.995 |  | 5.993 |  | 5.995 |  | 5.993 |  | 5.995 | 5.993 |  |
| 8 | 7.992 |  | 7.992 |  | 7.993 |  | 7.992 |  | 7.992 | 7.993 |  |
| 10 | 9.987 |  | 9.987 |  | 9.987 |  | 9.987 |  | 9.986 | 9.986 |  |
| 最大允许误差 |  | ±0.050 |  | 最大误差 |  | -0.014 |  | 结论 |  |  | 通过 |

样机编号：292302000076计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 | 反行程 |  |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  |
| 2 | 1.997 |  | 1.996 |  | 1.997 |  | 1.998 |  | 1.997 | 1.998 |  |
| 4 | 3.996 |  | 3.995 |  | 3.994 |  | 3.995 |  | 3.994 | 3.994 |  |
| 6 | 5.994 |  | 5.996 |  | 5.995 |  | 5.996 |  | 5.994 | 5.993 |  |
| 8 | 7.996 |  | 7.995 |  | 7.996 |  | 7.997 |  | 7.996 | 7.994 |  |
| 10 | 9.997 |  | 9.997 |  | 9.995 |  | 9.995 |  | 9.997 | 9.997 |  |
| 最大允许误差 |  | ±0.050 |  | 最大误差 |  | -0.007 |  | 结论 |  |  | 通过 |

样机编号：292302000077计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 | 反行程 |  |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  |
| 2 | 1.996 |  | 1.998 |  | 1.996 |  | 1.997 |  | 1.996 | 1.995 |  |
| 4 | 3.995 |  | 3.994 |  | 3.995 |  | 3.994 |  | 3.995 | 3.993 |  |
| 6 | 5.993 |  | 5.993 |  | 5.994 |  | 5.993 |  | 5.994 | 5.993 |  |
| 8 | 7.99 |  | 7.992 |  | 7.99 |  | 7.991 |  | 7.991 | 7.99 |  |
| 10 | 9.987 |  | 9.987 |  | 9.986 |  | 9.986 |  | 9.985 | 9.985 |  |
| 最大允许误差 |  | ±0.050 |  | 最大误差 |  | -0.015 |  | 结论 |  |  | 通过 |

b. 回程误差                                            计量单位：MPa

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 允许值 | ±0.050 | 结论 | 通过 |

c. 重复性

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 允许值 | ±0.050 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年6月2日9时15分试验的结束时间：2024年6月2日17时0分

11.试验项目名称：绝缘电阻

试验的数据记录：

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | 10×1011Ω | 10×1011Ω | 10×1011Ω |
| 允许值 | ≥20MΩ | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：高阻计，ZC43，107～1012Ω，5.0级，964007

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年6月6日9时15分试验的结束时间：2024年6月6日17时0分

12.试验项目名称：绝缘强度

试验的数据记录：

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 要求 | 在参考条件下, 仪表电源端子对机壳之间的绝缘强度应能承受大纲表5规定的试验电压。 |  |  |
| 结论 | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：绝缘电阻测试仪

评价人员：郝罗亮                       复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年6月8日9时15分试验的结束时间：2024年6月8日17时0分

13. 试验项目名称：温度影响

a.高温试验

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 292302000075 |  |  |  | 292302000076 |  |  |  | 292302000077 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 2 | 1.997 |  | 1.996 |  | 1.997 |  | 1.998 |  | 1.996 |  | 1.995 |
| 4 | 3.995 |  | 3.995 |  | 3.994 |  | 3.994 |  | 3.995 |  | 3.993 |
| 6 | 5.995 |  | 5.993 |  | 5.994 |  | 5.993 |  | 5.994 |  | 5.993 |
| 8 | 7.992 |  | 7.993 |  | 7.996 |  | 7.994 |  | 7.991 |  | 7.99 |
| 10 | 9.986 |  | 9.986 |  | 9.997 |  | 9.997 |  | 9.985 |  | 9.985 |
| 允许值 |  | ±1. 50% |  | 最大误差 |  | -0.15% |  | 结论 |  | 通过 |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：高低温试验箱，160/70-180DU，（-70～180）℃，U=0.6℃（k=2），221/11233；数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年6月13日9时15分试验的结束时间：2024年6月13日17时0分

b.低温试验

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 292302000075 |  |  |  | 292302000076 |  |  |  | 292302000077 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 2 | 1.997 |  | 1.998 |  | 1.996 |  | 1.997 |  | 1.997 |  | 1.998 |
| 4 | 3.995 |  | 3.995 |  | 3.994 |  | 3.995 |  | 3.995 |  | 3.995 |
| 6 | 5.992 |  | 5.992 |  | 5.993 |  | 5.994 |  | 5.992 |  | 5.992 |
| 8 | 7.988 |  | 7.988 |  | 7.995 |  | 7.994 |  | 7.988 |  | 7.988 |
| 10 | 9.983 |  | 9.983 |  | 9.997 |  | 9.997 |  | 9.985 |  | 9.985 |
| 允许值 |  | ±1. 10% |  | 最大误差 |  | -0.17% |  | 结论 |  | 通过 |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：高低温试验箱，160/70-180DU，（-70～180）℃，U=0.6℃（k=2），221/11233；数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年6月13日9时15分试验的结束时间：2024年6月13日17时0分

14. 试验项目名称：电源电压变化

a.电压最低时

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 292302000075 |  |  |  | 292302000076 |  |  |  | 292302000077 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 2 | 1.999 |  | 2.000 |  | 1.998 |  | 1.998 |  | 1.998 |  | 1.999 |
| 4 | 3.998 |  | 3.998 |  | 3.997 |  | 3.998 |  | 3.997 |  | 3.998 |
| 6 | 5.995 |  | 5.995 |  | 5.997 |  | 5.998 |  | 5.995 |  | 5.995 |
| 8 | 7.992 |  | 7.992 |  | 7.999 |  | 7.999 |  | 7.992 |  | 7.992 |
| 10 | 9.988 |  | 9.988 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 9.988 |  | 9.988 |
| 允许值 |  | ±0.050 |  | 最大误差 |  | -0.012 |  | 结论 |  | 通过 |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年6月16日9时15分试验的结束时间：2024年6月16日17时0分

b.电压最高时

试验的数据记录：计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 292302000075 |  |  |  | 292302000076 |  |  |  | 292302000077 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |  | 正行程 |  | 反行程 |
| 0 | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 2 | 1.999 |  | 2.000 |  | 1.997 |  | 1.998 |  | 1.998 |  | 1.997 |
| 4 | 3.998 |  | 3.998 |  | 3.997 |  | 3.996 |  | 3.996 |  | 3.995 |
| 6 | 5.995 |  | 5.996 |  | 5.995 |  | 5.997 |  | 5.994 |  | 5.993 |
| 8 | 7.992 |  | 7.992 |  | 7.995 |  | 7.996 |  | 7.99 |  | 7.991 |
| 10 | 9.985 |  | 9.985 |  | 9.996 |  | 9.996 |  | 9.986 |  | 9.986 |
| 允许值 |  | ±0.050 |  | 最大误差 |  | -0.015 |  | 结论 |  | 通过 |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年6月16日9时15分试验的结束时间：2024年6月16日17时0分

15. 试验项目名称：外界磁场影响

试验的数据记录：                                         计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 292302000075 |  |  |  |  | 292302000076 |  |  |  |  | 292302000077 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验前 |  | 磁场影响 |  |  | 试验前 |  | 磁场影响 |  |  | 试验前 |  | 磁场影响 |  |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 1.999 | 2.000 | 1.997 | 1.998 |  | 1.998 | 1.998 | 1.996 | 1.997 |  | 1.998 | 1.999 | 1.997 | 1.998 |
| 4 | 3.998 | 3.998 | 3.996 | 3.995 |  | 3.997 | 3.998 | 3.995 | 3.996 |  | 3.997 | 3.998 | 3.996 | 3.995 |
| 6 | 5.995 | 5.995 | 5.993 | 5.992 |  | 5.997 | 5.998 | 5.994 | 5.995 |  | 5.995 | 5.995 | 5.993 | 5.992 |
| 8 | 7.992 | 7.992 | 7.99 | 7.988 |  | 7.999 | 7.999 | 7.996 | 7.997 |  | 7.992 | 7.992 | 7.99 | 7.988 |
| 10 | 9.988 | 9.988 | 9.985 | 9.985 |  | 10.000 | 10.000 | 9.997 | 9.997 |  | 9.988 | 9.988 | 9.987 | 9.987 |
| 变化量 | 0.04% |  |  |  | 0.08% |  |  |  |  | 0.08% |  |  |  |  |
| 允许值 | 0.25% |  |  |  | 结论 |  |  |  |  | 通过 |  |  |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：工频磁场发生器，DS800-2，(0～0.5)mT (0～400)A/m，U=0.9dB （k=2），0284901；数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年6月21日9时15分试验的结束时间：2024年6月21日17时0分

16. 试验项目名称：电源瞬时过压影响(仅对交流供电)

试验的数据记录：

| 样机编号 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / |
| 要求 | / |  |  |
| 结论 | / |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

17. 试验项目名称：电源短时中断影响

试验的数据记录：

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | 工作正常 | 工作正常 | 工作正常 |
| 要求 | 电源短时中断试验后，仪表仍能正常工作。 |  |  |
| 结论 | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：/

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年6月26日9时15分试验的结束时间：2024年6月26日17时0分

18. 试验项目名称：电源电压低降影响(仅对交流供电)

试验的数据记录：

| 样机编号 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / |
| 要求 | / |  |  |
| 结论 | / |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

19. 试验项目名称：共模、串模干扰影响（仅对分离型）

试验的数据记录：

| 样机编号 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / |
| 要求 | / |  |  |
| 结论 | / |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

20.试验项目名称：射频电磁场辐射抗扰度影响

试验的数据记录：

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | 工作正常 | 工作正常 | 工作正常 |
| 要求 | 仪表应能在相应试验等级的射频辐射场中正常工作，具体试验要求见大纲表6。试验后，仪表仍能正常工作。 |  |  |
| 结论 | 通过 |  |  |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温度：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：射频电磁场辐射抗扰度影响试验装置

评价人员：郝罗亮                复核人员： 甘蓉

试验的开始时间：2024年6月26日13时15分试验的结束时间：2024年6月26日15时0分

21.试验项目名称：射频场感应的传导骚扰抗扰度影响

试验的数据记录：

| 样机编号 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / |
| 要求 | / |  |  |
| 结论 | / |  |  |

试验过程的异常情况记录：      环境温度：      相对湿度：      大气压：

所用计量器具：/

评价人员：                       复核人员：

试验的开始时间： 年 月 日 时 分  试验的结束时间： 年 月 日 时 分

22. 试验项目名称：耐工作环境振动试验

试验的数据记录：

a.示值误差

样机编号：292302000075计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 1.997 | 1.998 | 1.997 | 1.996 | 1.996 | 1.997 |
| 4 | 3.996 | 3.995 | 3.996 | 3.994 | 3.996 | 3.995 |
| 6 | 5.993 | 5.992 | 5.991 | 5.992 | 5.993 | 5.992 |
| 8 | 7.99 | 7.988 | 7.989 | 7.988 | 7.99 | 7.988 |
| 10 | 9.985 | 9.985 | 9.987 | 9.987 | 9.986 | 9.986 |
| 最大允许误差 |  | ±0.050 | 最大误差 | -0.014 | 结论 | 通过 |

样机编号：292302000076计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 1.996 | 1.997 | 1.996 | 1.997 | 1.996 | 1.997 |
| 4 | 3.995 | 3.996 | 3.994 | 3.995 | 3.995 | 3.995 |
| 6 | 5.994 | 5.995 | 5.994 | 5.993 | 5.994 | 5.995 |
| 8 | 7.996 | 7.997 | 7.996 | 7.996 | 7.995 | 7.997 |
| 10 | 9.997 | 9.997 | 9.996 | 9.996 | 9.997 | 9.997 |
| 最大允许误差 |  | ±0.050 | 最大误差 | -0.007 | 结论 | 通过 |

样机编号：292302000077计量单位：MPa

| 标准 压力值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 | 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 1.997 | 1.998 | 1.997 | 1.998 | 1.997 | 1.996 |
| 4 | 3.996 | 3.995 | 3.996 | 3.994 | 3.993 | 3.995 |
| 6 | 5.993 | 5.991 | 5.993 | 5.991 | 5.991 | 5.992 |
| 8 | 7.99 | 7.988 | 7.99 | 7.988 | 7.99 | 7.988 |
| 10 | 9.987 | 9.987 | 9.986 | 9.986 | 9.987 | 9.987 |
| 最大允许误差 |  | ±0.050 | 最大误差 | -0.014 | 结论 | 通过 |

b. 回程误差

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回程误差 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 允许值 | ±0.050 | 结论 | 通过 |

c. 重复性

| 样机编号 | 292302000075 | 292302000076 | 292302000077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 允许值 | ±0.050 | 结论 | 通过 |

试验过程的异常情况记录：无异常情况 环境温：20.5℃  相对湿度：54%      大气压：94.8kPa abs

所用计量器具：（数字式）电动振动试验系统，D-1000-10，频率：(5～3000)Hz 加速度：(1～1000)m/s2，，A级合格，091002；数字压力控制器，6270,(0～10)MPa，0.02级，5201003

评价人员：郝罗亮                    复核人员：甘蓉

试验的开始时间：2024年7月3日9时15分试验的结束时间：2024年7月4日17时0分