中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXX-202X

食品和药品异物X射线检测

设备校准规范

Calibration specification for X-ray inspection equipment for foreign bodies in food and pharmaceuticals

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布                             202X-XX-XX 实施

国家市场监督管理总局  发 布

JJF XXXX-202X

食品和药品异物X射线检测设备校准规范

Calibration specification for X-ray inspection equipment for foreign bodies in food and pharmaceuticals

归口单位：全国电离辐射计量技术委员会

主要起草单位：中国测试技术研究院

参加起草单位：常熟市产品质量监督检验所

多科智能装备（常熟）有限公司

安徽省计量科学研究院

本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

李书琼 (中国测试技术研究院）

黄  平 (中国测试技术研究院）

秦建清 (常熟市产品质量监督检验所）

王国平 (多科智能装备（常熟）有限公司)

参加起草人：

范  杰 (中国测试技术研究院）

胡子翔 (安徽省计量科学研究院）

目     录

引   言	II

1 范围	3

2 引用文件	3

3 术语和计量单位	3

3.1 术语	3

3.2 计量单位	3

4 概述	3

5 计量特性	3

6 校准条件	4

6.1 环境条件	4

6.2 校准用标准物质及其他设备	4

7 校准项目和校准方法	4

7.1 外观及功能检查	4

7.2 空载异物检测灵敏度与检测率	4

7.3异物X射线检测设备不合格品检测率	5

7.4 合格品误检率	5

7.5 X射线泄漏	5

8 校准结果表达	6

9 复校时间间隔	7

附录A食品和药品异物X射线检测设备校准原始记录格式	8

附录B校准证书内页（推荐）格式	9

附录C泄漏辐射（周围剂量当量率）测量结果的不确定度评定示例	10

附录D异物X射线检测设备校准用检测卡	14

# 引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、GB18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准和JB/T 20193-2019 药用X射线异物检测机编写。

本规范为首次发布。

食品和药品异物X射线检测设备校准规范

# 1 范围

本规范适用于食品X射线异物检测机和药用X射线异物检测机的校准。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1035-2006 电离辐射计量术语及定义

GB18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

JB/T 20193-2019 药用X射线异物检测机

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语和计量单位

## 3.1 术语

3.1.1 不合格品检测率

3.1.2 合格品误检率

## 3.2 计量单位

周围剂量当量率的单位：微希沃特每小时；符号：μSv/h。

# 4 概述

异物X射线检测设备是利用X射线的穿透性，集合光电技术，融合计算机、数字信号处理等技术，通过视觉和模式识别将图像的信息进行区分、提取、判别，最终实现食品、药品中异物如金属、玻璃、石头、骨头、高密度塑料及橡胶化合物等的处理。

# 5 计量特性

5.1 异物X射线检测设备空载检测灵敏度为：金属线：Φ0.2×5mm、金属球：Φ0.3mm，玻璃球：Φ1.0mm、陶瓷球：Φ1.0mm；或者设备参数表说明的空载检测灵敏度。空载检测率不小于98%。

5.2 异物X射线检测设备不合格品检测率不小于95%，合格品误检率应不大于3%。

5.3 测量位置和工作人员位置周围剂量当量率应小于或等于1.0μSv/h。

注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（5~40）℃；

6.1.2 湿度：（40-70）%RH；

6.1.3 大气压力：（86~106）kPa；

6.1.4 供电电源：220 V /380 V，50Hz/60 Hz。

6.2 校准用标准物质及其他设备

6.2.1 检测灵敏度检测卡

检测灵敏度检测卡见表1。

表1 检测灵敏度检测卡

| 设备名称 | 规格参数 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| SUS线六联检测卡 | Φ0.2，Φ0.3，Φ0.4，Φ0.5，Φ0.6mm，Φ0.7mm； 长度5mm | 尺寸精度为±0.3% |
| SUS球六联检测卡 | Φ0.3，Φ0.4，Φ0.6，Φ0.8，Φ1.0，Φ1.2mm | 尺寸精度为±0.3% |
| 玻璃球六联检测卡 | Φ1.0，Φ1.5，Φ2.0，Φ2.5，Φ3.0，Φ4.0mm | 尺寸精度为±0.3% |
| 陶瓷球六联检测卡 | Φ1.0，Φ1.5，Φ2.0，Φ2.5，Φ3.0，Φ4.0 mm | 尺寸精度为±0.3% |

6.2.2 辐射防护用X辐射剂量当量（率）仪或剂量（率）仪

经过X射线校准，重复性应能满足JJG393-2018的要求。

# 7 校准项目和校准方法

## 7.1 外观及功能检查

7.1.1 对被校系统的外观，与被检测产品接触的零部件表面光滑，转角过渡圆滑。对电子系统进行检查，确定好部件接口完好、无影响测量的因素。被校准检测装置的各个部件文字标识应完整、清晰。

7.1.2 被校系统的控制按钮标识清晰，易于操控，有符合辐射安全的相应的警告提示和紧急停止开关。

7.1.3 被校系统应具有生产厂家、型号和编号等标识。

7.1.4 校准前，应按厂家说明书将被校系统调整至正常使用状态。

## 7.2 空载异物检测灵敏度与检测率

启动检测机，以额定速度进行检测，分别将SUS线六联卡、SUS球六联卡、玻璃球六联卡和陶瓷球六联卡分别通过X射线异物检测机，次数不小于75次，根据设备提示记录不同异物类型能够检测到异物的最小尺寸，该尺寸即为空载检测灵敏度；以及对应的检出次数，计算检出率。

P0=n0N0×100%#1

## 7.3异物X射线检测设备不合格品检测率

启动检测机，以额定速度进行检测，将合格样品、粘贴钢线六联卡样品、粘贴钢球六联卡样品、粘贴陶瓷球六联卡样品、粘贴玻璃球六联卡样品混合，通过X射线异物检测机，每种样品通过次数不小于75次，根据设备提示记录下能够检测到异物的尺寸，按下式计算不同异物、不同异物尺寸不合格样品的检测率。

P1=n1N1×100%#2

式中：

P1—不合格样品检测率；

n1—不合格样品的检出数量；

N1—不合格样品总量。

注：合格品选择厂家产品或者其它产品，应提前验证好其中无异物，选择的合格品需在校准证书中标明名称、规格等信息。与检测卡重叠粘贴的样品作为携带相应异物的不合格样品。

## 7.4 合格品误检率

合格品误检率在7.3、7.4中一同试验，按式（3）计算。

P3=n3N3×100%#3

式中：

P3—合格品误检率；

n3—合格品被误检出的数量；

N3—合格样品总数量。

## 7.5 X射线泄漏

测量被校系统工作环境的天然本底，取5个读数的平均值作为H*.(10)b结果；被校系统设置为最大辐射输出条件下工作（如无法设置，可以使用常规条件），在距系统的任何可达表面0.1m处（包括检测系统的入口、出口处）和工作人员位置均匀选择3个点测量周围剂量当量率，每个点测量3次，求平均值。以下式计算周围剂量当量率作为测量结果。

H*.(10)=H*.(10)tmax-H*.(10)b#4

式中：

H*.(10)—测试点周围剂量当量率（不含本底），μSv/h；

H*.(10)tmax—测试点周围剂量当量率平均值中的最大值（含本底），μSv/h；

H*.(10)b—天然本底周围剂量当量率，μSv/h。

# 8 校准结果表达

校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

- 如果与及校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 食品和药品异物X射线检测设备校准原始记录格式

| 送检单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管电压(kV) |  |  |  |  |  | 管电流(mA) |  |  |  |  |  |  |  | 传送带速度(m/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 空载检测灵敏度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  | 钢线 |  |  |  |  |  | 钢球 |  |  |  |  | 玻璃球 |  |  |  |  |  |  |  | 陶瓷球 |  |  |
| 检测灵敏度（Φ, mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检出率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 不合格品检测率和合格品误检率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 合格品1名称、规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 不合格品检测率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异物类别 |  |  | 尺寸 (Φ, mm) |  |  | 不合格品总量 |  |  |  |  | 不合格品检出数量 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 钢线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢珠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃珠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陶瓷球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 检测合格品误检率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格品检测数量 |  |  |  | 合格品被误检出数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误检率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 合格品2名称、规格…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 X射线泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剂量当量率(μSv/h) |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 平均值 |
| 本底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  |  | \ |  |
| 设备附近测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周围剂量当量率（不含本底） |  |  |  | μSv/h |  |  |  |  | 不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | μSv/h (k=2) |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：                 核验员：                校准日期：

-----------以下空白---------

# 附录B

# 校准证书内页（推荐）格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  | ℃ |  | 地点 |  |  |  |  |  |
| 湿度 |  | %RH |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准及其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 |  | 最大允许误差/不确定度/准确度等级 |  |  | 检定/校准证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 1.空载检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  | 灵敏度(mm) |  |  |  | 检出率(%) |  |  |
| 1 | 空载钢线检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 空载钢球检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 空载玻璃球检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 空载陶瓷球检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.合格品与不合格品检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格品1名称、规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  | 异物尺寸(mm) | 不合格品检测率（%） |  |  |  | 合格品误检率（%） |  |
| 1 | 钢线异物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢球异物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 玻璃球异物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 陶瓷球异物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格品2名称、规格…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.X射线泄露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录 C

# 泄漏辐射（周围剂量当量率）测量结果的不确定度评定示例

C.1 测量模型

C.1.1 测量模型

H*.10=M×N×KTP×hK-H*.10b

式中：

H*.10—测试点周围剂量当量率（不含本底），μSv/h；

M—X射线泄漏周围剂量当量率测量平均示值，μSv·h-1

N—X射线泄漏周围剂量当量率校准因子。

KTP—非密闭空气电离室型探测器温度、气压密度修正。由于使用的是固体探测器，所以其值为1。

hK—空气比释动能率到周围剂量当量率的转换因子，Sv/Gy。证书上是周围剂量当量率的校准因子，该项为1。

C.1.2 灵敏系数

M、N和H*.10b对H*.10的灵敏系数分别为：

c1=∂H10∂M=N

c2=∂H10∂N=M

c3=∂H10∂H10b=-1

C.2 输入量的标准不确定度

C.2.1 输入量M的标准不确定度u(M)

输入量M的标准不确定度包括仪器读数引入的标准不确定度u1(M)和周围剂量当量率仪定位偏差引入的标准不确定度u2(M)。前者可以通过连续测量得到测量列，采用A类方法评定，后者可以用实验得到测量值,采用B类方法评定。

C.2.1.1 仪器读数引入的标准不确定度u1(M)

u1(M)由周围剂量当量率的测量列获得，以测量结果重复性和分辨率中影响较大者评定。周围剂量当量率仪在相同条件下相同位置测量周围剂量当量率的测量结果如下（单位：μSv·h-1）：

0.32，0.36，0.48，0.40，0.32，0.32，0.36，0.34，0.44，0.48

实验标准差：

s=i=1n(Mi-M)2n-1=0.0643μSv·h-1

实际三次测量平均值：

M=1ni=1nMi=0.3867 μSv∙h-1

u1M=sM=sm=s3=0.0371 μSv∙h-1

注：由于示值分辨力引入的不确定度分量小于测量结果重复性引入的不确定度分量，所以舍去；实际测量次数m为3次。

C.2.1.2 探测器定位偏差引入的标准不确定度u2(M)

u2(M)由实验方法得到，采用B类评定。周围剂量当量率测量时周围剂量当量率仪的定位偏差可控制在1cm（或角度10）以内，实验结果表明，在此范围内读数平均值的变化不超过0.05μSv·h-1，读数偏差范围即为标准不确定度区间的半宽度，设定区间内服从均匀分布，得到：

u2M=0.053=0.0289 μSv∙h-1

C.2.1.3 仪器能响引入的标准不确定度u3(M)

该周围剂量当量率仪X射线N60～N250之间能响在±10.0%以内，设定区间内服从均匀分布，得到：

u3M=10%3×M=0.0223 μSv∙h-1

C.2.1.4 输入量M的标准不确定度u(M)

uM=[u12M+u22M+u32M]1/2

则

uM=0.0520 μSv∙h-1

C.2.2 输入量N的标准不确定度u(N)

由周围剂量当量率仪的校准证书得到周围剂量当量率仪的校准因子的相对扩展不确定度为6%，k=2，由此得：

uNK=6%2=3%

C.2.3 输入量H*.(10)b的标准不确定度u(H*.(10)b)

u(H*.(10)b)由周围剂量当量率的本底测量列获得，以测量结果重复性和分辨率中影响较大者评定。测量结果如下（单位：μSv·h-1）：

0.12，0.09，0.07，0.11，0.12

实验标准差：s=RC=0.0214 μSv∙h-1

测量平均值：M=1ni=1nMi= 0.102μSv·h-1

u(H*.(10)b)=sb= sm=s5=0.0096μSv·h-1

注：由于示值分辨力引入的不确定度分量小于测量结果重复性引入的不确定度分量，所以舍去；虽然本底值和出束时候测量值都是同一个标准器获得，但是实验发现两者相关性很弱，可以忽略不计。

C.3 合成标准不确定度

C.3.1 灵敏系数

c1=∂H*.(10)∂M=Nk=1.07

c2=∂H*.(10)∂Nk=M ==0.3867μSv·h-1

c3=1

C.3.2 标准不确定度汇总于表C.1

表C.1：标准不确定度汇总表

| 标准不确定度u(xi) | 不确定度来源 | *标准不确定度值s-1 | *灵敏系数ci | ¦ci¦u(xi) μSv·h-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(M) u1(M) u2(M) u3(M) | 防护仪读数 读数重复性 探测器定位偏差 能量响应 | 0.0520μSv·h-1 0.0371μSv·h-1 0.0289μSv·h-1 0.0223μSv·h-1 | 1.07 - - - | 0.0361 - - - |
| u(N) u(N) | 校准因子 校准因子的不确定度 | 3% 3% | 0.3867μSv·h-1 - | 0.0116 - |
| u(H*.(10)b) u(H*.(10)b) | 测量本底读数 读数重复性 | 0.0096μSv·h-1 0.0096μSv·h-1 | 1 - | 0.0096 - |

C.3.3 合成标准不确定度的计算

输入量M、N、H*.(10)b彼此不相关或相关性很弱，按方和根合成，合成标准不确定度为：

uc=c12u2(M)+c22u2(N)+c32u2(H*.(10)b)=0.0577μSv·h-1

C.4 扩展不确定度

取扩展因子k=2，扩展不确定度为

U=0.1153 μSv·h-1=0.12 μSv·h-1

C.5 测量结果

X安全检查系统泄漏辐射的周围剂量当量率测量结果及其扩展不确定度为：

= 0.32 μSv·h-1，U =0.12 μSv·h-1 (k=2)

# 附录D

# 异物X射线检测设备校准用检测卡

校准用检测卡规格参数如下表。

表1 检测灵敏度检测卡

| 设备名称 | 规格参数 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| SUS线六联检测卡 | Φ0.2，Φ0.3，Φ0.4，Φ0.5，Φ0.6mm，Φ0.7mm； 长度5mm | 尺寸精度为±0.3% |
| SUS球六联检测卡 | Φ0.3，Φ0.4，Φ0.6，Φ0.8，Φ1.0，Φ1.2mm | 尺寸精度为±0.3% |
| 玻璃球六联检测卡 | Φ1.0，Φ1.5，Φ2.0，Φ2.5，Φ3.0，Φ4.0mm | 尺寸精度为±0.3% |
| 陶瓷球六联检测卡 | Φ1.0，Φ1.5，Φ2.0，Φ2.5，Φ3.0，Φ4.0 mm | 尺寸精度为±0.3% |

采用吸塑盒包装将不同尺寸的同种异物封装在一起呈卡片状，不同尺寸异物呈一条线尺寸从小到大等距排列，如下图所示。并标注异物类型，尺寸规格等信息。

图D.1 检测卡结构