弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表实验报告

上海市计量测试技术研究院

弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表检定记录表

检定用工作介质 癸二酸二酯 检定时室温  (20.1~20.2) ℃      检定时相对湿度   (50~51)%                            MPa

| 被检仪表：使用单位 / 器号 001 测量上限 25MPa 准确度等级 0.4级 制造商 自动化仪表四厂 使用的标准器：名称 液体活塞式压力计 器号 01-06 测量范围 (1~60)MPa 准确度等级 0.005级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 标准器的 压力值 | 轻敲后被检仪表示值 |  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  | 回程误差 | 示值误差 | 1.回程误差： 实测值 0.04 允许值 ≤0.10 2.轻敲位移： 实测值 0.00 允许值 ≤0.05 3.示值误差： 实测值 -0.06 允许值 ±0.10 4.外观： 合格 5.指针平稳性：合格 6.其他：/ 检定结论：合格 符合 0.4 级 |
|  |  | 第一次检定 |  | 第二次检定 |  | 第一次检定 |  | 第二次检定 |  |  |  |  |
|  |  | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 |  |  |  |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 2.00 | 1.96 | 2.00 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.04 | -0.04 |  |
| 3 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 6.00 | 5.96 | 6.00 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.04 | -0.04 |  |
| 5 | 8.00 | 7.96 | 8.00 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.04 | -0.04 |  |
| 6 | 10.00 | 9.96 | 9.98 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.02 | -0.04 |  |
| 7 | 12.00 | 11.98 | 12.00 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.02 | -0.02 |  |
| 8 | 14.00 | 13.98 | 13.98 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.00 | -0.02 |  |
| 9 | 16.00 | 15.98 | 16.00 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.02 | -0.02 |  |
| 10 | 18.00 | 17.98 | 18.00 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.02 | -0.02 |  |
| 11 | 20.00 | 19.96 | 19.98 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.02 | -0.04 |  |
| 12 | 22.00 | 21.94 | 21.94 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.00 | -0.06 |  |
| 13 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

检定证书编号：2024E21-20-001      检定员：冯齐斌      2024年11月21日      复核员：徐煦        2024年11月21日

注：1.0.1级的精密表在“轻敲后被检仪表示值”与“轻敲位移”栏中各增加1次检定记录。

2.0.4级的精密表在“轻敲后被检仪表示值”与“轻敲位移”栏中各减少1次检定记录。

弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表检定记录表

检定用工作介质 清洁空气 检定时室温  (20.1~20.2) ℃      检定时相对湿度   (50~51)%                               MPa

| 被检仪表：使用单位 / 器号 002 测量上限 -0.1MPa 准确度等级 0.4级 制造商 自动化仪表四厂 使用的标准器：名称 气体活塞式压力计 器号 16-10 测量范围 (-100~-5)kPa; (5~100)kPa 准确度等级 0.005级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 标准器的 压力值 | 轻敲后被检仪表示值 |  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  | 回程误差 | 示值误差 | 1.回程误差： 实测值 0.00010 允许值≤0.00040 2.轻敲位移： 实测值 0.00000 允许值≤0.00020 3.示值误差： 实测值-0.00025 允许值±0.00040 4.外观： 合格 5.指针平稳性：合格 6.其他：/ 检定结论：合格 符合 0.4 级 |
|  |  | 第一次检定 |  | 第二次检定 |  | 第一次检定 |  | 第二次检定 |  |  |  |  |
|  |  | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 |  |  |  |
| 1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | / | / | 0.00000 | 0.00000 | / | / | 0.00000 | 0.00000 |  |
| 2 | -0.01000 | -0.01010 | -0.01010 | / | / | 0.00000 | 0.00000 | / | / | 0.00000 | -0.00010 |  |
| 3 | -0.02000 | -0.02010 | -0.02010 | / | / | 0.00000 | 0.00000 | / | / | 0.00000 | -0.00010 |  |
| 4 | -0.03000 | -0.03010 | -0.03010 | / | / | 0.00000 | 0.00000 | / | / | 0.00000 | -0.00010 |  |
| 5 | -0.04000 | -0.04010 | -0.04015 | / | / | 0.00000 | 0.00000 | / | / | 0.00005 | -0.00015 |  |
| 6 | -0.05000 | -0.05010 | -0.05015 | / | / | 0.00000 | 0.00000 | / | / | 0.00005 | -0.00015 |  |
| 7 | -0.06000 | -0.06010 | -0.06020 | / | / | 0.00000 | 0.00000 | / | / | 0.00010 | -0.00020 |  |
| 8 | -0.07000 | -0.07010 | -0.07020 | / | / | 0.00000 | 0.00000 | / | / | 0.00010 | -0.00020 |  |
| 9 | -0.08000 | -0.08025 | -0.08025 | / | / | 0.00000 | 0.00000 | / | / | 0.00000 | -0.00025 |  |
| 10 | -0.09000 | -0.09025 | -0.09025 | / | / | 0.00000 | 0.00000 | / | / | 0.00000 | -0.00025 |  |
| 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

检定证书编号：2024E21-20-002      检定员：冯齐斌      2024年11月21日      复核员：徐煦        2024年11月21日

注：1.0.1级的精密表在“轻敲后被检仪表示值”与“轻敲位移”栏中各增加1次检定记录。

2.0.4级的精密表在“轻敲后被检仪表示值”与“轻敲位移”栏中各减少1次检定记录。

弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表检定记录表

检定用工作介质 清洁空气 检定时室温  (20.1~20.2) ℃      检定时相对湿度   (50~51)%                              MPa

| 被检仪表：使用单位 / 器号 003 测量上限 0.3MPa 准确度等级 0.4级 制造商 自动化仪表四厂 使用的标准器：名称 数字压力计 器号 82221030002 测量范围 (-100~400)kPa 准确度等级 0.01级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 标准器的 压力值 | 轻敲后被检仪表示值 |  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  | 回程误差 | 示值误差 | 1.回程误差： 实测值 0.0002 允许值 ≤0.0016 2.轻敲位移： 实测值 0.0000 允许值 ≤0.0008 3.示值误差： 实测值 0.0004 允许值 ±0.0016 4.外观： 合格 5.指针平稳性：合格 6.其他：/ 检定结论：合格 符合 0.4 级 |
|  |  | 第一次检定 |  | 第二次检定 |  | 第一次检定 |  | 第二次检定 |  |  |  |  |
|  |  | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 |  |  |  |
| 1 | -0.0900 | -0.0902 | -0.0902 | / | / | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0000 | -0.0002 |  |
| 2 | -0.0800 | -0.0802 | -0.0802 | / | / | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0000 | -0.0002 |  |
| 3 | -0.0400 | -0.0400 | -0.0400 | / | / | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0000 | 0.0000 |  |
| 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0000 | 0.0000 |  |
| 5 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | / | / | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0000 | 0.0000 |  |
| 6 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0802 | / | / | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0002 | 0.0002 |  |
| 7 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1202 | / | / | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0002 | 0.0002 |  |
| 8 | 0.1600 | 0.1602 | 0.1604 | / | / | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0002 | 0.0004 |  |
| 9 | 0.2000 | 0.2002 | 0.2004 | / | / | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0002 | 0.0004 |  |
| 10 | 0.2400 | 0.2402 | 0.2404 | / | / | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0002 | 0.0004 |  |
| 11 | 0.2800 | 0.2804 | 0.2804 | / | / | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0000 | 0.0004 |  |
| 12 | 0.3000 | 0.3004 | 0.3004 | / | / | 0.0000 | 0.0000 | / | / | 0.0000 | 0.0004 |  |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

检定证书编号：2024E21-20-003      检定员：冯齐斌      2024年11月21日      复核员：徐煦        2024年11月21日

注：1.0.1级的精密表在“轻敲后被检仪表示值”与“轻敲位移”栏中各增加1次检定记录。

2.0.4级的精密表在“轻敲后被检仪表示值”与“轻敲位移”栏中各减少1次检定记录。