“弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表压力表型式评价大纲”编制说明

- 任务来源

根据国家市场监督管理总局市监计量发（2021）50号《市场监管总局办公厅关于下达2021年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，弹性元件式精密压力表和真空表等产品的型式评价大纲由辽宁省计量科学研究院负责牵头修订。

二、产品概述

仪表主要用于液体、气体与蒸汽压力和真空的测量。

仪表的工作原理是利用弹性敏感元件（如弹簧管）在压力作用下产生弹性形变，其形变量的大小与作用的压力成一定的线性关系，通过传动机构放大,由指针在分度盘上指示出被测的压力。压力表按弹性敏感元件不同，可分为：弹簧管式、膜盒式、膜片式和波纹管式等。

- 规范起草的技术依据

本大纲试验项目的要求和方法参照GB/T 1226-2017《一般压力表》、GB/T 25112-2010《焊接、切割及类似工艺用压力表》、JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JB/T 5491-2005《膜片压力表》、JB/T 5527-2005《船用压力表》、JB/T 6804-2006《抗震压力表》、JB/T 8624-1997《隔膜式压力表》、JB/T 9272-1999《氨压力表》、JB/T 9273-1999《电接点压力表》、JB/T 9274-1999《膜盒压力表》、JB/T 10203-2000《远传压力表》、JB/T 12015-2014《膜片式差压表》，将所有弹性元件式压力仪表全部纳入本大纲。同时，还参照了GB 3836.1《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB 3836.4《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》、GB/T 2423.10《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》、GB/T 2423.17《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》、GB/T 2423.101《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 倾斜和摇摆》、JB/T 5528《压力表标度及分划》、JB/T 9252《工业自动化仪表  指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求》、JB/T 8212《工业过程测量和控制系统用动圈式指示调节仪性能评定方法》的内容要求编制而成，能够对弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表的性能作出客观、全面、有效的评价。

本大纲的结构按照JJF 1016-2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》进行编排，各章节按照JJF 1015-2014 《计量器具型式评价通用规范》的规定进行编制。

四、大纲修订主要内容

与JJF 1415-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲》相比，除编辑性修改外，主要变化如下：

——范围中增加分类编码，测量范围改为（-0.1～1000）MPa（依据国标）；

——将法制管理要求中准确度等级要求放入计量要求中；

——提供审查的技术文件中删除“合法经营的证明文件”（依据JJF1015）；

——将“指示装置”项目合并到“外观”项目中，“外观”项目中增加量程及分度值的要求；（与检定规程保持一致）

——增加“两指针示值之差”计量要求项目；

——增加“带检验指针压力表两次升压示值之差”计量要求项目；

——外观项目中增加量程及分度值的要求，并增加了1.2×10n和2×10n两种规格(增加膜盒压力表和双针双管压力表及在用的压力表的常见的量程，其他进口表的特殊量程未考虑)；

——更改超压试验中大于160MPa仪表的试验条件（依据国标）；

——更改交变压力试验中大于160MPa仪表的试验条件（依据国标）；

——删除抗运输环境性能试验项目（依据JJF1015）；

——增加“两管不连通性”通用技术要求项目；

——增加“耐静压”通用技术要求项目；

——增加“提供样机的数量及样机的使用方式”；（依据JJF1016）

——对示值误差的试验方法做了重新描述；（与检定规程保持一致）

——增加“试验项目所用计量器具和设备表”（依据JJF1016）。

五、大纲内容的说明

1、关于范围

适用于分类编码为12321000和12321500；测量范围为（-0.1～1000）MPa的以弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等弹性元件作为感压元件的压力仪表（以下简称仪表）的型式评价。

2、关于引用文件

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

GB 3836.1《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB 3836.4《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

GB/T 1226-2017《一般压力表》

GB/T 2423.10《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》

GB/T 2423.17《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》

GB/T 2423.101《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 倾斜和摇摆》

GB/T 25112-2010《焊接、切割及类似工艺用压力表》

JB/T 5491-2005《膜片压力表》

JB/T 5527-2005《船用压力表》

JB/T 5528《压力表标度及分划》

JB/T 6804-2006《抗震压力表》
JB/T 8212《工业过程测量和控制系统用动圈式指示调节仪性能评定方法》

JB/T 8624-1997《隔膜式压力表》

JB/T 9252《工业自动化仪表  指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求》

JB/T 9272-1999《氨压力表》

JB/T 9273-1999《电接点压力表》

JB/T 9274-1999《膜盒压力表》

JB/T 10203-2000《远传压力表》

JB/T 12015-2014《膜片式差压表》

3、关于术语

只对“交变压力试验”给出解释。

- 关于法制管理要求

全部采用了JJF 1016-2014和JJF 1015-2014相关条文的规定。

- 关于计量要求

按照JJF 1015-2014对“计量要求”的规定，根据产品标准及检定规程，确定仪表的计量要求为准确度等级、零位误差、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针（电刷）偏转平稳性、设定点偏差、切换差。相应的要求符合相关标准及检定规程的要求。这里的设定点偏差和切换差两个项目只适用于电接点压力表的型式评价。增加“两指针示值之差”计量要求项目。

- 关于技术要求

按照JJF 1015-2014，对大纲的通用技术要求为气候环境适应性、机械环境适应性、电源环境适应性、电磁环境适应性，其中气候环境适应性包括温度影响和盐雾，机械环境适应性包括交变压力、振动等，电源环境适应性包括电源变化影响、绝缘电阻和绝缘强度等，电磁环境适应性包括共模干扰、射频干扰、外界磁场、输出负载变化等项目，这些项目及要求均与相关的标准一致。删除抗运输环境性能试验项目，增加“两管不连通性”和“耐静压”通用技术要求项目。本大纲中的一些项目只是针对某一种压力表，如电磁兼容项目就只针对远传压力表，因此，使用本大纲应注意试验项目所适用的压力表类型。

- 提供样机的数量及样机的使用方式

明确了电接点压力表提供样机应另外提供三套接点装置，焊接、切割及类似工艺用压力表应另外提供三台符合试验要求的样机用于能量释放试验。

- 关于型式评价的条件和方法

所有项目的试验均规定了试验设备、环境条件、试验程序及数据处理及合格判据，试验方法按操作步骤描述，力求做到规定详细、能指导具体操作。同时，给出试验点及试验顺序。

- 试验项目所用计量器具和设备表

给出所有试验项目所用到的计量器具和设备的测量区间和主要性能指标。

- 关于型式评价结果的处理

与JJF 1015-2014一致。

11、关于附录

本大纲附加了附录A:试验顺序及项目之间间歇时间；附录B:弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价记录格式。

一般压力表大纲起草组

二O二四年十月