中华人民共和国国家计量技术规范

JJF1415—202×

弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of Elastic Element Pressure Gauges、Pressure-Vacuum Gauges and Vacuum Gauges for General Use

（征求意见稿）

××××－××－××发布     ××××－××－××实施

国家市场监督管理总局发 布

弹性元件式一般压力表、

JJF1415—××××

压力真空表和真空表

型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of

Elastic Element Pressure Gauges、Pressure-Vacuum Gauges and

Vacuum Gauges for General Use

归  口 单 位：全国压力计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国压力计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人:

参加起草人:

目   录

引言		V

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语	2

3.1	交变压力试验	2

4	概述	2

5	法制管理要求	2

5.1	计量单位	2

5.2	外部结构	2

5.3	标志	2

5.4	提供审查的技术文件	3

6	计量要求	3

6.1	准确度等级	3

6.2	零位误差	3

6.3	示值误差	3

6.4	回程误差	4

6.5	轻敲位移	4

6.6	指针（电刷）偏转平稳性	4

6.7	设定点偏差	5

6.8	切换差	5

6.9	两指针示值之差	5

6.10	带检验指针压力表两次升压示值之差	5

7	通用技术要求	5

7.1	外观	5

7.2	超（静）压	7

7.3	温度影响	7

7.4	交变压力	8

7.5	耐工作环境振动性能	9

7.6	抗被测介质脉动性能	10

7.7	耐热性	10

7.8	强度	10

7.9	扭转	10

7.10	弯曲	11

7.11	禁油	11

7.12	进气孔面积	11

7.13	能量释放	11

7.14	仪表表壳	11

7.15	永久性发光剂	11

7.16	倾斜和摇摆	11

7.17	盐雾	12

7.18	设定范围	12

7.19	电气信号装置的接点通断功能	12

7.20	绝缘性能	12

7.21	防爆性能	13

7.22	电源反向保护	13

7.23	输出交流分量	13

7.24	死区	13

7.25	电源变化影响	13

7.26	共模干扰	14

7.27	射频干扰	14

7.28	外界磁场	14

7.29	输出负载变化	14

7.30	两管不连通性	15

7.31	耐静压	15

8	型式评价项目	15

9	提供样机的数量及样机的使用方式	17

9.1	提供样机的数量	17

9.2	样机的使用方式	18

10	试验方法和条件以及试验数据处理和合格判据	18

10.1	环境条件	18

10.2	工作介质	19

10.3	试验点	19

10.4	试验顺序	19

10.5	准确度等级	19

10.6	零位误差	19

10.7	示值误差	19

10.8	回程误差	21

10.9轻敲位移	22

10.10指针（电刷）偏转平稳性	22

10.11设定点偏差	22

10.12切换差	23

10.13两指针示值之差	23

10.14带检验指针压力表两次升压示值之差	23

10.15外观	24

10.16超（静）压	24

10.17温度影响	24

10.18交变压力	25

10.19耐工作环境振动性能	26

10.20抗被测介质脉动性能	26

10.21耐热性	26

10.22强度	27

10.23扭转	27

10.24弯曲	27

10.25禁油	28

10.26进气孔面积	28

10.27能量释放	28

10.28仪表表壳	29

10.29永久性发光剂	29

10.30倾斜和摇摆	29

10.31盐雾	30

10.32设定范围	30

10.33电气信号装置的接点通断功能	30

10.34绝缘性能	30

10.35防爆性能	31

10.36电源反向保护	31

10.37输出交流分量	31

10.38死区	31

10.39电源变化影响	32

10.40共模干扰	33

10.41射频干扰	34

10.42外界磁场	34

10.43输出负载变化	35

10.44两管不连通性	35

10.45耐静压	35

11	试验项目所用计量器具和设备表	36

12	型式评价结果的判定原则	38

附录A    试验顺序及项目之间间歇时间	37

附录B     型式评价记录格式	38

引   言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成本大纲制定的基础性系列规范。

本大纲试验项目的要求和方法参照GB/T 1226-2017《一般压力表》、GB/T 25112-2010《焊接、切割及类似工艺用压力表》、JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JB/T 5491-2005《膜片压力表》、JB/T 5527-2005《船用压力表》、JB/T 6804-2006《抗震压力表》、JB/T 8624-1997《隔膜式压力表》、JB/T 9272-1999《氨压力表》、JB/T 9273-1999《电接点压力表》、JB/T 9274-1999《膜盒压力表》、JB/T 10203-2000《远传压力表》、JB/T 12015-2014《膜片式差压表》，将所有弹性元件式压力仪表全部纳入本大纲。同时，还参照了GB 3836.1《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB 3836.4《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》、GB/T 2423.10《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》、GB/T 2423.17《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》、GB/T 2423.101《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 倾斜和摇摆》、JB/T 5528《压力表标度及分划》、JB/T 9252《工业自动化仪表  指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求》、JB/T 8212《工业过程测量和控制系统用动圈式指示调节仪性能评定方法》的内容要求编制而成，能够对弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表的性能作出客观、全面、有效的评价。

本大纲的结构按照JJF 1016-2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》进行编排，各章节按照JJF 1015-2014 《计量器具型式评价通用规范》的规定进行编制。

与JJF 1415-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲》相比，除编辑性修改外，主要变化如下：

——范围中增加分类编码，测量范围改为（-0.1～1000）MPa；

——将法制管理要求中准确度等级要求放入计量要求中；

——提供审查的技术文件中删除“合法经营的证明文件”；

——将“指示装置”项目合并到“外观”项目中，“外观”项目中增加量程及分度值等要求；

——增加“两指针示值之差”计量要求项目；

——增加“带检验指针压力表两次升压示值之差”计量要求项目；

——更改超压试验中大于160MPa仪表的试验条件；

——更改交变压力试验中大于160MPa仪表的试验条件；

——删除抗运输环境性能试验项目；

——增加“两管不连通性”通用技术要求项目；

——增加“耐静压”通用技术要求项目；

——增加“提供样机的数量及样机的使用方式”；

——增加工作介质的要求；

——对示值误差的试验方法做了重新描述；

——增加“试验项目所用计量器具和设备表”。

本规范的历次版本发布情况为：

——JJF 1415-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲》

弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲

# 范围

本规范适用于分类编码为12321000和12321500；测量范围为（-0.1～1000）MPa的以弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等弹性元件作为感压元件的压力仪表（以下简称仪表）的型式评价。

# 引用文件

本大纲引用下列文件：

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

GB 3836.1《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB 3836.4《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

GB/T 1226-2017《一般压力表》

GB/T 2423.10《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》

GB/T 2423.17《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》

GB/T 2423.101《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 倾斜和摇摆》

GB/T 25112-2010《焊接、切割及类似工艺用压力表》

JB/T 5491-2005《膜片压力表》

JB/T 5527-2005《船用压力表》

JB/T 5528《压力表标度及分划》

JB/T 6804-2006《抗震压力表》
JB/T 8212《工业过程测量和控制系统用动圈式指示调节仪性能评定方法》

JB/T 8624-1997《隔膜式压力表》

JB/T 9252《工业自动化仪表  指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求》

JB/T 9272-1999《氨压力表》

JB/T 9273-1999《电接点压力表》

JB/T 9274-1999《膜盒压力表》

JB/T 10203-2000《远传压力表》

JB/T 12015-2014《膜片式差压表》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语

3.1交变压力试验cyclic pressure test

对仪表施加以一定幅度、频率，按一定规律往复交变负荷的试验。

# 概述

仪表主要用于液体、气体与蒸汽的压力测量。

仪表的工作原理是利用弹性敏感元件（如弹簧管）在压力作用下产生弹性形变，其形变量的大小与作用的压力成一定的线性关系，通过传动机构放大,由指针在分度盘上指示出被测的压力。仪表按弹性敏感元件不同，可分为：弹簧管式、膜盒式、膜片式和波纹管式等。

# 法制管理要求

# 计量单位

仪表应采用国家法定计量单位Pa（帕），或是它的十进倍数单位：kPa、MPa等。

# 外部结构

仪表应采用封闭式结构设计或者留有封印的位置。

# 标志

    - 计量器具法制标志：

仪表标志应有型式批准标志和编号（试验样机应留出相应位置）。

    - 仪表的铭牌应明示以下内容：

——仪表名称、生产厂名或商标；

——仪表准确度等级（或等级标志）；

——仪表编号或批号；

——需要限制使用场合的特殊说明（如禁油）。

# 提供审查的技术文件

a)被政府计量行政部门受理，并委托进行型式评价的《计量器具型式批准申请书》。

b)产品标准。

c)总装图、电路图和关键零部件清单。

d)使用说明书。

e)制造单位或技术机构所做的试验报告。

# 计量要求

# 准确度等级

仪表的准确度等级应从以下序列中选取：1级、1.6级、2.5级、4级。

# 零位误差

6.2.1 带止销的仪表，在通大气的条件下，指针应紧靠止销,“缩格”应不超过表1规定的最大允许误差绝对值。

6.2.2 无止销的仪表，在通大气的条件下，指针应位于零位标志内；无零位标志的仪表，指针偏离零标度线的值应不大于除测量范围90％以上部分外的其余部分最大允许误差的绝对值，零位标志宽度应不超过表1规定的最大允许误差绝对值的2倍。

6.2.3 调零装置

矩形膜盒压力表应有从正面调整指针对准零点的调零装置，调零装置应灵活、可靠，相对于零标度线向左右（或上下）的可调量均不小于量程的3％。

# 示值误差

仪表的示值误差用引用误差表示，其值应不超过表1规定。

表1  准确度等级及最大允许误差

| 准确度等级 （级） | 最大允许误差（％） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 零位 |  | 测量上限的 (90～100)% | 其余部分 |
|  | 带止销 | 不带止销 |  |  |
| 1.0 | 1.0 | ±1.0 | ±1.6 | ±1.0 |
| 1.6 | 1.6 | ±1.6 | ±2.5 | ±1.6 |
| 2.5 | 2.5 | ±2.5 | ±4.0 | ±2.5 |
| 4.0 | 4.0 | ±4.0 | ±4.0 | ±4.0 |
| 注：压力表最大允许误差应按其量程百分比计算。 |  |  |  |  |

远传压力表的示值误差应符合表2规定。

表2  远传压力表准确度等级及最大允许误差

| 类型 | 准确度等级 （级） | 最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指示部分（以量程的百分数计） |  |  |  | 信号部分（以输出信号量程的百分数计） |  |  |  |  |  |
|  |  | 零位 |  | 测量上限的(90～100)% | 其余部分 | 零点 |  | 测量上限的(90～100)% |  |  | 其余部分 |
|  |  | 有止销 | 无止销 |  |  | 有止销 | 无止销 |  |  |  |  |
| 电位器式远传压力表 | 1.6 | 1.6 | ±1.6 | ±2.5 | ±1.6 | 电位器式远传压力表零位电阻应在（3～20）Ω之间 |  | ±1.6 |  |  |  |
|  | 2.5 | 2.5 | ±2.5 | ±4.0 | ±2.5 |  |  | ±2.5 |  |  |  |
| 差动式远传压力表 | 1.0 | 1.0 | ±1.0 | ±1.6 | ±1.0 | 2.0 | ±1.0 |  | ±1.6 | ±1.0 |  |
|  | 1.6 | 1.6 | ±1.6 | ±2.5 | ±1.6 | 3.2 | ±1.6 |  | ±2.5 | ±1.6 |  |
|  | 2.5 | 2.5 | ±2.5 | ±4.0 | ±2.5 | 5.0 | ±2.5 |  | ±4.0 | ±2.5 |  |

# 回程误差

在测量范围内，仪表的示值回程误差应不大于最大允许误差的绝对值。

远传压力表的信号回程误差应不大于最大允许误差的绝对值。

# 轻敲位移

在测量范围内的任何位置上，轻敲表壳前与轻敲表壳后，指针示值变动量应不大于最大允许误差绝对值的1/2。

差动式远传压力表信号变动量应不大于最大允许误差绝对值的1/2，电位器式远传压力表信号变动量应不大于最大允许误差的绝对值。

# 指针（电刷）偏转平稳性

在测量范围内，指针偏转应平稳，无跳动或卡针现象。

电位器式远传压力表的电位器电刷运转均衡，不应有跳动和停滞现象。

# 设定点偏差

电接点压力表设定点的示值（即设定值）与信号切换时实际负荷值之差，应在表3规定的范围内。

表3 设定点偏差

| 准确度等级 | 设定点偏差的允许值（以量程的百分数计） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 直接作用式 | 磁助直接作用式 |
| 1.0 | ±1.0 | -4%FS～-0.5%FS或 0.5%FS～4%FS |
| 1.6 | ±1.6 |  |
| 2.5 | ±2.5 |  |

# 切换差

在同一设定点上，电接点压力表信号接通与断开时（切换时）的实际负荷值之差按以下规定：

a）直接作用式：应不大于最大允许误差的绝对值；

b）磁助直接作用式：应不大于量程的3.5％。

# 两指针示值之差

双针双管或双针单管压力表两指针示值之差应不大于最大允许误差的绝对值。

# 带检验指针压力表两次升压示值之差

带检验指针压力表两次升压示值之差应不大于最大允许误差的绝对值。

# 通用技术要求

# 外观

7.1.1 外形结构

a)仪表应装配牢固、无松动现象。

b)仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤,连接件应无明显的毛刺和损伤。

c)测量氧、氢、乙炔及其他可燃 (助燃)性气体的压力表,应在分度盘上标示出被测介质的名称和被测介质的颜色警示标记。在采用颜色警示标记时,应在分度盘上压力表名称下面画一标示横线,标示横线的颜色见表4,氧气压力表还必须在分度盘上标以红色 “禁油”字样或标有规范的禁油标志。

表4 特殊被测介质标示横线的颜色

| 被测介质 | 标示横线的颜色 |
| --- | --- |
| 氧 | 天蓝色 |
| 氢 | 绿色 |
| 乙炔 | 白色 |
| 氨 | 黄色 |
| 其他可燃 (助燃)性气体 | 红色 |

d)双针双管或双针单管压力表两接头上应分别涂以与两指针颜色相同的油漆。

e)差压压力表在压力输入端口处应有高压（H）和低压（L）的标志。

f)抗震压力表表壳内灌充液应清洁、透明，液面高度位于表壳中心上方0.25D～0.30D(D为仪表外壳标称直径)之间，且无渗漏现象。

7.1.2 指示装置

a)仪表表面玻璃应无色透明,不得有妨碍读数的缺陷或损伤。

b)仪表分度盘应平整光洁,数字及各标志应清晰可辨。

c)仪表指针指示端应能覆盖最短分度线长度的1/3～2/3,带设定指针的压力表 其设定指针指示端应能覆盖主要分度线长度的1/4～2/4。

d)压力表指针指示端的宽度应不大于分度线的宽度。

e)具有调零装置的压力表,其调零装置应灵活可靠。

7.1.3 量程

仪表的量程应符合以下系列中之一：（1×10n，1.2×10n，1.6×10n，2×10n，2.5×10n，4×10n，6×10n）Pa、kPa或MPa，式中：n是正整数、负整数或零。

7.1.4 分度值

仪表的分度值应符合以下系列中之一：（1×10n，2×10n，5×10n）Pa、kPa或MPa，式中：n是正整数、负整数或零。

# 超（静）压

压力表及压力真空表的压力部分应按表5的规定，承受超（静）压试验。

表5  超（静）压

| 压力部分上限值U（MPa） | 负荷：压力部分上限值（％） | 时间（h） |
| --- | --- | --- |
| U ≤10 | 125 | 0.5 |
| 10＜U ≤60 | 115 |  |
| 60＜U ≤160 | 110 |  |
| U ＞160 | 105 |  |

电接点压力表应在测量上限值的压力（或下限值的负压）下，经受4 h静压试验。

隔膜式压力表的压力部分，应能承受表6规定负荷下的静压试验。

表6  隔膜式压力表静压试验

| 时间（min） | 负荷：压力部分上限值（％） |
| --- | --- |
| 50 | 95～100 |
| 10 | 110～115 |

# 温度影响

7.3.1当使用温度偏离（20±5）℃时，仪表的示值误差（不包括零点）和电位器式远传压力表信号误差（包括零点）、电接点压力表的设定点偏差分别不应超过式（1）规定的范围：

△＝±（δ+K△t）                     （1）

式中：△——环境温度偏离（20±5）℃时的示值误差允许值，表示方法与示值误差相同，％；

δ——本规范6.3规定的最大允许误差绝对值，％；

△t——|t2-t1|，℃；

t2——仪表额定环境温度范围内的任意值，℃；

t1——当t2高于25 ℃时，为25 ℃；当t2低于15 ℃时，为15 ℃；

K——0.04％/℃；电接点压力表设定点偏差K：0.02％/℃；抗震压力表弹性元件为叉簧时，其值为0.12％/℃，弹性元件为弹簧管时，管内有灌充液的其值为0.1％/℃，管内无灌充液的其值为0.04％/℃；差动式远传压力表示值误差K：0.04％/℃；电位器式远传压力表信号误差K：0.05％/℃。

7.3.2隔膜式压力表在使用温度偏离（20±5）℃时，受温度影响的示值最大变化率应不大于表7的规定。

表7  隔膜式压力表温度影响

| 连接型式 | 最大变化率（％/℃） |
| --- | --- |
| 刚性 | 0.1 |
| 柔性 | 0.1+0.025L |
| 注： 1、L——传压导管长度，m； 2、每1℃最大变化率的值，以量程的百分数表示。 |  |

7.3.3 差动式远传压力表信号误差受温度影响的变化量及残余变化量见表8的规定。

表8  差动式远传压力表信号误差温度影响

| 项目 | 准确度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
|  | 信号误差（以量程的百分数计） |  |  |  |
| 各检验点的温度变化量 | ±1.0/10 ℃ | ±1.2/10 ℃ | ±1.4/10 ℃ | ±1.8/10 ℃ |
| 残余变化量 | ±2.0 | ±2.4 | ±2.8 | ±3.6 |
| 注： 1、残余变化量系指试验起始温度时与试验结束回到起始温度时的两测量结果之间的差值。 2、残余变化量只考核零点和上限值两点。 |  |  |  |  |

# 交变压力

仪表应按表9规定承受交变压力试验。

表9  交变压力

| 类型 | 量程S （MPa） | 交变幅度 （量程的％） | 交变频率（次/分） | 交变次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹簧管式压力表 | S ≤2.5 | （20％±5％）～（75％±5％） 范围内，幅度不小于50％ | 30 | 30000 |
|  | 2.5＜S ≤160 |  | 60 | 20000 |
| 膜盒压力表 | / | （30％±5％）～（80％±5％） 范围内，幅度不小于50％ | 30±3 | 30000 |
| 隔膜式压力表 | / | （25％±5％）～（75％±5％） 范围内，幅度不小于50％ | 60±5 | 30000 |
| 膜片压力表 | / | （30％±5％）～（70％±5％） 范围内，幅度不小于50％ | 60±5 | 30000 |
| 外壳标称直径为60mm氨压力表 | -0.1；≤6 | 20～80 | 60±5 | 30000 |
|  | 10～60 | 30～70 |  |  |
| 外壳标称直径为>60mm氨压力表 | -0.1；≤6 | 20～80 |  |  |
|  | 10～60 | 25～75 |  |  |
| 电位器式 远传压力表 | -0.1；≤6 | 20～80 | 60±5 | 20000 |
|  | 10～60 | 25～75 |  |  |
|  | 100 | 30～70 |  |  |
| 差动式 远传压力表 | -0.1；≤6 | 20～80 |  | 30000 |
|  | 10～60 | 25～75 |  |  |
|  | 100 | 30～70 |  | 20000 |

对于量程大于160MPa的仪表，应能承受连续6次（每次试验间隔时间为5min）为时10min的上限值压力。

# 耐工作环境振动性能

仪表应能承受频率为55Hz，位移幅值见表10,每个轴线方向上定频振动试验1 h，试验后应无机械损伤。

表10  位移幅值

| 类型 | 位移幅值（mm） |
| --- | --- |
| 弹簧管式压力表 | 0.075 |
| 隔膜式压力表 | 0.075 |
| 膜片压力表 | 0.075 |
| 膜盒压力表 | 矩形膜盒压力表：0.035；圆形膜盒压力表：0.075 |
| 电接点压力表 | 直接作用式：0.035；磁助直接作用式：0.075 |
| 抗震压力表 | 0.15或0.20 |
| 电位器式远传压力表 | 0.075 |
| 配动圈型差动式远传压力表测量装置 | 耐振型：0.15；普通型：0.075 |
| 配动圈型差动式远传压力表动圈仪表 | 按JB/T8212标准规定要求执行 |
| Ⅱ型差动式远传压力表测量装置 | 耐振型：0.15；普通型：0.075 |
| Ⅱ型差动式远传压力表电动装置 | 0.035 |
| Ⅲ型差动式远传压力表 | 耐振型：0.15；普通型：0.075 |
| 注：Ⅱ型一体式结构差动式远传压力表应按Ⅱ型差动式远传压力表测量装置部分要求。 |  |

# 抗被测介质脉动性能

对于带阻尼器的抗震压力表，当负荷为脉动压力时：

a）仪表的减幅比不大于0.5；

b）仪表的脉动误差不大于最大允许误差的2倍。

# 耐热性

隔膜式压力表的隔膜装置，在无负荷的条件下，应能承受100 ℃（使用温度超过100 ℃时，为最高使用温度）的耐热性试验，其受温度影响的零点示值最大变化率应不大于表11规定。

表11  耐热性

| 测量上限（MPa） | 最大变化率（％/℃） |
| --- | --- |
| ≤0.25 | 0.06 |
| 0.4～1 | 0.04 |
| ≥1.6 | 0.02 |

# 强度

焊接、切割及类似工艺用压力表与气体接触的零件应能承受测量范围上限值150％压力负荷的强度试验。

# 扭转

焊接、切割及类似工艺用压力表表壳应能分别承受力矩10 N·m和25 N·m，历时均不少于30 s的扭转试验。

# 弯曲

焊接、切割及类似工艺用压力表应能承受1 kN力的弯曲试验。

# 禁油

用于测量氧气压力的仪表必须无油脂。

# 进气孔面积

焊接、切割及类似工艺用压力表的弹性元件进气孔面积应不大于0.1 mm2。

# 能量释放

焊接、切割及类似工艺用压力表，当弹性元件破裂，仪表背面排气孔应能使泄漏气体向仪表正方向排放，仪表玻璃应无损坏。

# 仪表表壳

氨压力表表壳应采用泄压结构，以防弹性元件破裂时介质不能及时散逸而导致表玻璃爆裂发生事故。

# 永久性发光剂

船用压力表的指示端、标度盘上的主刻度的数字及标度线应涂以永久性发光剂，且能在黑暗中清晰地看到指示值。可见距离按表12规定。

表12  永久性发光剂可见距离

| 表壳公称直径（mm） | 距离（m） |
| --- | --- |
| 40，60 | 0.6 |
| 100 | 0.8 |
| 150 | 1.0 |
| 200，250 | 1.5 |

# 倾斜和摇摆

船用压力表应能在表13规定的倾斜和摇摆情况下正常工作。

表13  倾斜和摇摆

| 项目 | 角度 | 周期（s） | 试验持续时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵倾 | ±10° | — | 前后各不少于15 min |
| 横倾 | ±22.5° | — | 左右各不少于15 min |
| 纵摇 | ±10° | 7 | 不少于30 min |
| 横摇 | ±22.5° | 10 | 不少于30 min |

# 盐雾

船用压力表应具有抗盐雾能力，经受GB/T2423.17中所规定48 h试验后，应无明显的腐蚀现象。

# 设定范围

电接点压力表的设定范围应在其测量上限值的5％～95％范围内。

# 电气信号装置的接点通断功能

电接点压力表电气信号装置的接点应能承受10万次的接点通断试验。

# 绝缘性能

电接点压力表和远传压力表在表14的工作条件下，绝缘电阻和绝缘强度应符合表15和表16的规定。

表14  绝缘性能工作条件

| 类型 | 环境温度（℃） | 相对湿度（％） |
| --- | --- | --- |
| 电接点压力表 | 15～35 | 45～75 |
| 电位器式远传压力表 | 15～35 | 5～85 |
| 差动式远传压力表 | 15～35 | 5～85 |

表15  绝缘电阻

| 类型 |  | 输出端子（接点）与表壳之间 | 输出端子与电源端子（接点之间） | 电源端子与 表壳之间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电接点压力表 |  | ≥20 MΩ | ≥20 MΩ | — |
| 电位器式远传压力表 |  | ≥20 MΩ | — | — |
| 差动式远传压力表 | Ⅱ型 | ≥20 MΩ | ≥50 MΩ | ≥50 MΩ |
|  | Ⅲ型 | ≥20 MΩ | — | — |

表16  绝缘强度

| 类型 |  | 正弦波频率（Hz） | 正弦波电压（V） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 输出端子（接点）与表壳 | 输出端子与电源端子（接点之间） | 电源端子与 表壳 |
| 电接点压力表 |  | 45～65 | 2000 | 2000 | — |
| 电位器式远传压力表 |  | 45～65 | 500 | — | — |
| 差动式远传压力表 | Ⅱ型 | 50 | 500 | 1500 | 1500 |
|  | Ⅲ型 | 50 | 500 | — | — |

# 防爆性能

对于Ⅲ型差动式远传压力表中具有防爆要求的仪表应符合GB 3836.1和GB 3836.4所规定的要求。

# 电源反向保护

对Ⅲ型差动式远传压力表施加反向供电电压，并保持5 s，应无损坏。

# 输出交流分量

差动式远传压力表的负载电阻值为表17所示时，输出信号中交流分量有效值不应超过表17规定。

表17  输出交流分量

| 类型 | 负载电阻（Ω） | 交流分量有效值（mV） |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ型 | 200 | 20 |
| Ⅲ型 | 250 | 150 |

# 死区

差动式远传压力表的死区不应超过最大允许误差绝对值的30％。

# 电源变化影响

a）电源电压变化影响

差动式远传压力表的电源电压在表18所示的范围内变化时，仪表的输出值的变化不应超过最大允许误差的绝对值。

表18 电源电压变化影响

| 类型 | 电源电压变化范围（V） |
| --- | --- |
| Ⅱ型 | 220−15%+10%(AC) |
| Ⅲ型 | 24-15%+10%(DC) |

b）电源短时中断影响

当切断差动式远传压力表电源1 min后，重新通电稳定10 min，输出电流的变化应不超过最大允许误差绝对值的50％。

c）电源低降影响

差动式远传压力表的电源电压降到公称值的75％并保持5 s。然后恢复到公称值。输出电流的变化应不超过最大允许误差绝对值的50％。

d）电源瞬时过压

对Ⅱ型差动式远传压力表供电电源施加瞬时过压脉冲，输出电流的变化应不超过最大允许误差绝对值的50％。

# 共模干扰

a）对Ⅱ型差动式远传压力表在每一个输出端子与地之间依次施加交流250 V干扰电压，仪表的输出值的变化不应超过最大允许误差的绝对值。

b）对Ⅲ型差动式远传压力表在每一个输出端子与地之间依次施加直流50 V干扰信号，仪表的输出值的变化不应超过最大允许误差的绝对值。

# 射频干扰

差动式远传压力表射频干扰对输出的影响，与制造厂协商确定。

# 外界磁场

差动式远传压力表置于频率为50 Hz、强度为400 A/m的外界磁场影响下，其输出电流的变化应不超过最大允许误差的绝对值。

# 输出负载变化

差动式远传压力表当负载电阻在表19所示范围内变化时，输出电流变化值应不超过最大允许误差的绝对值。

表19  负载电阻变化

| 类型 | 负载电阻变化量 |
| --- | --- |
| Ⅱ型 | 0 Ω～1.5 kΩ |
| Ⅲ型 | 250 Ω～350 Ω |

# 两管不连通性

双针双管压力表两管不应连通。

# 耐静压

差压表的仪表高、低压两端同时受压时，应能承受仪表标称的静压压力，静压零位误差应不超过最大允许误差的绝对值。

注：对于多功能仪表应满足较高试验要求或参考生产厂声明试验条件。

# 型式评价项目

仪表的型式评价项目见表20。

表20  仪表的型式评价项目

| 序号 | 型式评价项目名称 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、法制管理要求 |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 | 5.1 | / | 适用于本大纲中所有仪表 |
| 2 | 外部结构 | 5.2 | / | 适用于本大纲中所有仪表 |
| 3 | 标志 | 5.3 | / | 适用于本大纲中所有仪表 |
| 二、计量要求 |  |  |  |  |
| 4 | 准确度等级 | 6.1 | 10.5 | 适用于本大纲中所有仪表 |
| 5 | 零位误差 | 6.2 | 10.6 | 适用于本大纲中所有仪表 |
| 6 | 示值误差 | 6.3 | 10.7 | 适用于本大纲中所有仪表 |
| 7 | 回程误差 | 6.4 | 10.8 | 适用于本大纲中所有仪表 |
| 8 | 轻敲位移 | 6.5 | 10.9 | 适用于本大纲中所有仪表 |
| 9 | 指针（电刷）偏转平稳性 | 6.6 | 10.10 | 适用于本大纲中所有仪表 |
| 10 | 设定点偏差 | 6.7 | 10.11 | 只适用于电接点压力表 |
| 11 | 切换差 | 6.8 | 10.12 | 只适用于电接点压力表 |
| 12 | 两指针示值之差 | 6.9 | 10.13 | 只适用于双针双管或双针单管压力表 |
| 13 | 带检验指针压力表两次升压示值之差 | 6.10 | 10.14 | 只适用于带检验指针压力表 |
| 三、通用技术要求 |  |  |  |  |
| 14 | 外观 | 7.1 | 10.15 | 适用于本大纲中所有仪表 |
| 15 | 超（静）压 | 7.2 | 10.16 | 适用于本大纲中所有仪表 |
| 16 | 温度影响 | 7.3 | 10.17 | 适用于本大纲中所有仪表 |
| 17 | 交变压力 | 7.4 | 10.18 | 适用于本大纲中除焊接、切割及类似工艺用压力表所有仪表 |
| 18 | 耐工作环境振动性能 | 7.5 | 10.19 | 适用于本大纲中除焊接、切割及类似工艺用压力表所有仪表 |
| 19 | 抗被测介质脉动性能 | 7.6 | 10.20 | 只适用于抗震压力表 |
| 20 | 耐热性 | 7.7 | 10.21 | 只适用于隔膜式压力表 |
| 21 | 强度 | 7.8 | 10.22 | 只适用于焊接、切割及类似工艺用压力表 |
| 22 | 扭转 | 7.9 | 10.23 | 只适用于焊接、切割及类似工艺用压力表 |
| 23 | 弯曲 | 7.10 | 10.24 | 只适用于焊接、切割及类似工艺用压力表 |
| 24 | 禁油 | 7.11 | 10.25 | 只适用于焊接、切割及类似工艺用压力表 |
| 25 | 进气孔面积 | 7.12 | 10.26 | 只适用于焊接、切割及类似工艺用压力表 |
| 26 | 能量释放 | 7.13 | 10.27 | 只适用于焊接、切割及类似工艺用压力表 |
| 27 | 仪表表壳 | 7.14 | 10.28 | 只适用于氨压力表 |
| 28 | 永久性发光剂 | 7.15 | 10.29 | 只适用于船用压力表 |
| 29 | 倾斜和摇摆 | 7.16 | 10.30 | 只适用于船用压力表 |
| 30 | 盐雾 | 7.17 | 10.31 | 只适用于船用压力表 |
| 31 | 设定范围 | 7.18 | 10.32 | 只适用于电接点压力表 |
| 32 | 电气信号装置的接点通断功能 | 7.19 | 10.33 | 只适用于电接点压力表 |
| 33 | 绝缘性能 | 7.20 | 10.34 | 只适用于电接点压力表和差动远传压力表 |
| 34 | 防爆性能 | 7.21 | 10.35 | 只适用于Ⅲ型差动式远传压力表 |
| 35 | 电源反向保护 | 7.22 | 10.36 | 只适用于Ⅲ型差动式远传压力表 |
| 36 | 输出交流分量 | 7.23 | 10.37 | 只适用于差动式远传压力表 |
| 37 | 死区 | 7.24 | 10.38 | 只适用于差动式远传压力表 |
| 38 | 电源变化影响 | 7.25 | 10.39 | 只适用于差动式远传压力表 |
| 39 | 共模干扰 | 7.26 | 10.40 | 只适用于差动式远传压力表 |
| 40 | 射频干扰 | 7.27 | 10.41 | 只适用于差动式远传压力表 |
| 41 | 外界磁场 | 7.28 | 10.42 | 只适用于差动式远传压力表 |
| 42 | 输出负载变化 | 7.29 | 10.43 | 只适用于差动式远传压力表 |
| 43 | 两管不连通性 | 7.30 | 10.44 | 只适用于双针双管压力表 |
| 44 | 耐静压 | 7.31 | 10.45 | 只适用于差压压力表 |
| 注:序号为35-42的项目可以选做。 |  |  |  |  |

# 提供样机的数量及样机的使用方式

# 提供样机的数量

申请单位应提供自己生产的样机。申请单位可以按单一产品提出申请，也可以按系列产品提出申请。

——按单一产品申请的，应提供三台样机，电接点压力表应另外提供三套接点装置，焊接、切割及类似工艺用压力表应另外提供三台符合试验要求的样机用于能量释放试验；

——按系列产品申请的，应考虑系列产品的测量对象、准确度、测量区间等，选择有代表性的产品，并参考下面的原则确定样机的数量：a）准确度等级相同，测量区间不同的系列产品在选取样机时应包括测量区间上下限的产品，每种产品提供三台样机，电接点压力表应另外提供三套接点装置，焊接、切割及类似工艺用压力表应另外提供三台符合试验要求的样机用于能量释放试验；b）准确度等级不同，测量区间和结构相同的系列产品在选取样机时应包括各准确度等级的产品，每种产品提供三台样机，电接点压力表应另外提供三套接点装置，焊接、切割及类似工艺用压力表应另外提供三台符合试验要求的样机用于能量释放试验。按以上原则，数量太多的，可适当减少样机数量。

# 样机的使用方式

电接点压力表电气信号装置的接点通断功能试验在申请单位提供的接点装置上进行试验，焊接、切割及类似工艺用压力表能量释放试验在申请单位提供的另外三台符合试验要求的样机上进行试验，其它试验项目应在三台样机上进行，且不得在试验期间或试验中对样机进行调整。

# 试验方法和条件以及试验数据处理和合格判据

# 环境条件

10.1.1参考环境条件

——环境温度：（20±5）℃；

——相对湿度：≤85%；

——仪表处于正常工作位置（未指明时，系指垂直安装）；

——负荷变化均匀。

10.1.2 额定环境条件

——环境温度：见表21的规定；

表21  额定环境温度

| 类型 | 环境温度（℃） |
| --- | --- |
| 圆形膜盒压力表 | -25～55 |
| 矩形膜盒压力表 | 0～50 |
| 抗震压力表 | -5～55或-25～55 |
| 焊接、切割及类似工艺用压力表 | -20～40 |
| 隔膜式压力表 | 由仪表内部灌充的工作液体确定 |
| 电位器式远传压力表 | -40～60 |
| 差动式远传压力表 | -10～55 |
| 其它 | -40～70 |

——相对湿度：≤85%；

——仪表处于正常工作位置（未指明时，系指垂直安装）；

——负荷变化均匀。

# 工作介质

压力上限值不大于0.25MPa的仪表，工作介质为清洁的空气或无毒无害、化学性能稳定的气体；压力上限值大于0.25MPa的仪表，工作介质为无腐蚀性的液体或根据标准器所要求使用的工作介质。

# 试验点

以标有数字的标度线作为试验点。

# 试验顺序

仪表的试验顺序及各试验项目之间的间歇时间按附录A进行。

# 准确度等级

试验目的：检验仪表的准确度等级在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验程序：目测。

数据处理：记录准确度等级情况。

合格判据：准确度等级应符合6.1的要求。

# 零位误差

试验目的：检验仪表的零位误差在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：

a）目测仪表的零位误差。

b）带调零装置的仪表，给仪表均匀缓慢地增负荷使指针对准除零标度线和上限标度线外的任一标有数字的标度线，分别向正反两个方向调整调零装置，观察可调量。

合格判据：仪表零位误差应符合6.2的要求。

当仪表有调零装置时，观察可调量应符合6.2.3的要求。

# 示值误差

试验目的：检验仪表的示值误差在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：

a）试验时由零均匀缓慢地升压，逐点检验至测量上限（真空表不低于当地大气压的90％），并保持3 min，然后再均匀缓慢地降压到零，检验各试验点。压力真空表的示值误差检验：压力测量上限为 (0.3～2.4)MPa ,疏空时指针应能指向真空方向;压力测量上限为0.15MPa,真空部分检验两个点的示值误差;压力测量上限为0.06MPa,真空部分检验三个点的示值误差。压力部分进行检验至测量上限时,切断压力源(或真空源),耐压3min后,再依次逐点进行降压检验。

b）试验时各试验点应进行两次读数，一次是在负荷平稳达到规定试验点的值（即轻敲表壳前）时进行，另一次是在轻敲表壳后进行,读取仪表示值按分度值1/5估读，轻敲后被检仪表示值与标准器示值之差即为该试验点的示值误差。对于测量上限点的示值读取，若被检仪表的指针读数未超过表盘刻度，则按前述方法读取，若被检仪表的指针读数超过表盘刻度，可将被检仪表加压至表盘最大刻度，读取被检仪表和标准器的读数。

c）对于差压压力表，低压端（L）通大气，高压端（H）与标准器相连接，示值误差检验按上述方法进行。

d）远传压力表信号示值误差试验点与示值误差试验点相同。

数据处理：

a）电位器式远传压力表

量程电阻按式（2）计算

R量＝R满-R零…………………………………………（2）

式中：  R量—量程电阻，Ω；

R满—实测满度电阻值（增、减负荷平均值），Ω；

R零—实测零点电阻值（增、减负荷平均值），Ω。

读数的各试验点信号值与按式（3）计算的信号理论值之差为信号误差。

R理＝R量×（m/n）+R零……………………………（3）

式中：  R理—信号理论值，Ω；

R量—实测满度电阻值与实测零点电阻值之差值，Ω；

R零—实测零点电阻值，Ω；

n—仪表标度盘上标度分格总数；

m—仪表标度盘上被试验点至实测零点的分格数。

b）配动圈型差动远传压力表

在压力增大和减小的过程中，要对测量装置和配套后的动圈式仪表的指示进行读数。配套后的信号误差允许值为信号最大允许误差和显示仪表最大允许误差的代数和。

c）Ⅱ型、Ⅲ型差动远传压力表

在压力增大和减小的过程中，要对输出电流（或输出电压）进行读数。输出电流值的示值误差δ，应按式（4）计算：

δ＝[（I实-I标）/I]×100％……………………（4）

式中：  I标—输出电流标称值，mA;

I实—输出电流实测值，mA;

I—输出电流范围上、下限之差值，mA。

合格判据：轻敲表壳前后示值与标准器示值之差及远传压力表信号示值误差应符合6.3的要求。

# 回程误差

试验目的：检验仪表的回程误差在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：对同一试验点，在升压和降压检定时，轻敲表壳后示值之差、远传压力表信号之差的绝对值为仪表的回程误差。

合格判据：试验结果应符合6.4的要求。

# 轻敲位移

试验目的：检验仪表的轻敲位移在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：对每一个试验点，在升压和降压检定时，轻敲表壳后引起的示值变动量、远传压力表信号值变动量。

合格判据：试验结果应符合6.5的要求。

# 指针（电刷）偏转平稳性

试验目的：检验仪表的指针（电刷）偏转平稳性在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：在示值误差检验过程中，用目力观测指针、电位器式远传压力表的电位器电刷的偏转。

合格判据：试验结果应符合6.6的要求。

# 设定点偏差

试验目的：检验电接点压力表设定点偏差在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：

a）设定点的选取：二位调节电接点压力表,设定点偏差检验应在压力表量程的25%、50%、75%三点附近的分度线上进行；三位调节电接点压力表,带上限设定电接点压力表的设定点偏差检验应在压力表量程的50%和75%两点附近的分度线上进行；带下限设定电接点压力表的设定点偏差检验应在压力表量程的25%和50%两点附近的分度线上进行；带上、下限设定电接点压力表的设定点偏差检验应分别按上、下限设定点偏差设定点进行。

b）上、下切换值的确定:用拨针器或专用工具将设定指针拨到所需检验的设定点,均匀缓慢地升压或降压,当指示指针接近设定值时,升压或降压的速度应缓慢均匀。当电接点发生动作并有输出信号时,停止加减压力并在标准器上读取压力值,此值为上切换值或下切换值。

c）设定点压力值与上切换值的差值为升压设定点偏差, 设定点压力值与下切换值的差值为降压设定点偏差。

合格判据：切换时的设定值与实际负荷值之差应符合6.7的要求。

# 切换差

试验目的：检验电接点压力表切换差在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：在10.11试验时，在同一设定点上信号切换时读取实际负荷值，电接点压力表信号接通和断开时的实际负荷值之差为切换差。

合格判据：试验结果应符合6.8的要求。

# 两指针示值之差

试验目的：检验双针双管压力表或双针单管压力表两指针示值之差在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：双针双管压力表或双针单管压力表两指针示值之差检验是在压力表示值误差检验时进行。

合格判据：试验结果应符合6.9的要求。

# 带检验指针压力表两次升压示值之差

试验目的：检验带检验指针压力表两次升压示值之差在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：先将检验指针与示值指针同时进行示值检验,并记录读数,然后使示值指针回到零位,对示值指针再进行示值检验。示值检定中,轻敲表壳时检验指针不得移动

合格判据：各试验点两次升压示值之差均应不大于允许误差的绝对值。。

# 外观

试验目的：检验仪表的外观在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验程序：目测。

合格判据：试验结果应符合7.1的要求。

# 超（静）压

试验目的：检验仪表承受超压或静压试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：仪表按7.2条规定进行超（静）压试验。去掉负荷后在30 min内按10.6～10.10检验，电接点压力表按10.6～10.12检验。

合格判据：试验结果应符合6.2～6.6的要求，电接点压力表符合6.2～6.8的要求。

# 温度影响

试验目的：检验仪表承受温度影响试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：

a）将仪表放入恒温箱中，逐渐升（降）温度至10.1.2规定的温度范围上（下）限值，并使仪表承受上限值3/4的负荷，待温度稳定且保持不少于3 h后，进行示值误差试验及电接点压力表设定点偏差试验。

b）隔膜式压力表置于恒温箱中，在参考环境条件下恒温30 min之后，按示值误差试验方法进行检验，读取仪表的（包括零点在内）三个以上试验点的示值。然后，以此温度为基础，将温度上调20 ℃，当温度达到规定值时，再恒温30 min，以上述相同的检验方法，读取与升温前相同试验点的示值。

c）差动式远传压力表

1）信号值变化

将差动式远传压力表放入恒温箱中，在参考环境条件下，使差动式远传压力表承受上限值50％的负荷，恒温30 min之后，按示值误差试验方法读取各试验点的信号值。然后，按下面温度顺序作温度试验：

+20 ℃，+40 ℃，+55 ℃，+20 ℃，0 ℃，-10 ℃，+20 ℃。

试验温度应逐渐变化，每一温度的允差为±2 ℃。当温度到达规定值时，再恒温2 h，读取各试验点的信号值。并在每两个相邻温度点上，测量和计算温度每变化10 ℃时差动式远传压力表的各试验点的温度变化量及残余上限值、下限值变化量。

2）示值变化

与1）的试验方法相同，只是在升温（降温）至10.1.2规定的温度范围的上（下）限值时，恒温3h，然后去掉负荷，进行示值误差试验。

合格判据：试验结果应符合7.3的要求。

# 交变压力

试验目的：检验仪表承受交变压力试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：将仪表安装在能产生正弦波形，频率、负荷交变幅度及次数符合7.4条规定值的交变压力试验机上，经试验后在30 min内按10.6～10.10检验，电接点压力表按10.6～10.12检验。

合格判据：试验结果应符合6.2～6.6的要求，电接点压力表符合6.2～6.8的要求。

# 耐工作环境振动性能

试验目的：检验仪表承受振动试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：；

按7.5的要求及GB/T 2423.10规定方法进行。

a）试验时对仪表施加测量范围上限值的50％的负荷，在3个互相垂直的轴线上分别进行为时1 h的振动试验。

b）试验结束后，仪表应无机械损伤。在参考环境条件下恢复1 h，按10.6～10.10进行检验，电接点压力表按10.6～10.12检验。

合格判据：试验结果应符合6.2～6.6的要求，电接点压力表符合6.2～6.8的要求。

# 抗被测介质脉动性能

试验目的:检验抗震压力表承受被测介质脉动试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:将抗震压力表安装在能产生正弦波形，频率为（60±5）次/分的交变压力试验机上，施加交变负荷使其中值处在测量上限值40％～50％之间的一个试验点上，交变负荷变化幅值为测量上限值的15％，待抗震压力表交变幅度稳定后，计算抗震压力表的减幅比和脉动误差。

合格判据:试验结果应符合7.6的要求。

# 耐热性

试验目的:检验隔膜压力表承受耐热性试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:将隔膜压力表的隔膜装置放入100 ℃（使用温度超过100 ℃时，为最高使用温度）的恒温箱中，恒温30 min后，观测零点。

合格判据:零点示值的最大变化率应符合7.7的要求。

# 强度

试验目的:检验焊接、切割及类似工艺用压力表承受强度试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:给与气体有接触的焊接、切割及类似工艺用压力表零件施加测量范围上限值150％的负荷，待稳定后，关闭截止阀。在1 min内观察监视用压力表（准确度等级不低于0.4级），示值应无下降现象。

# 扭转

试验目的:检验焊接、切割及类似工艺用压力表承受扭转试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:把焊接、切割及类似工艺用压力表装在一个不能对表起固定作用的扭转试验装置上，然后朝着拧紧仪表螺纹的方向施加力矩。

a）施加10 N·m力矩30 s，去掉力矩按10.6～10.10进行检验，试验结果应符合本大纲6.2～6.6的要求；

b）施加25 N·m力矩30 s，去掉力矩，仪表加压至测量范围上限值，待负荷稳定后，关闭截止阀，观察监视用压力仪表（准确度等级不低于0.4级），示值应无下降现象。

# 弯曲

试验目的:检验焊接、切割及类似工艺用压力表承受弯曲试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:将焊接、切割及类似工艺用压力表装在弯曲试验装置上，在仪表的正面、侧面和背面分别施加1 kN的力。去掉力，仪表加压至测量范围上限值，待负荷稳定后，关闭截止阀。观察监视用压力仪表（准确度等级不低于0.4级），示值应无下降现象。

注：弯曲试验中允许表玻璃损坏。

# 禁油

试验目的:检验用于测量氧气压力的仪表在以下条件下是否无油脂。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验程序:将纯净的温水注入用于测量氧气压力的仪表内，经过摇荡，再将水倒入盛有清水的器皿内，水面上应无彩色油花。

# 进气孔面积

试验目的:检验焊接、切割及类似工艺用压力表进气孔面积在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备: 按表22规定的设备选取。

试验程序:用游标卡尺检验焊接、切割及类似工艺用压力表的弹簧管进气孔面积，其值应符合7.12条的规定。

# 能量释放

试验目的:检验焊接、切割及类似工艺用压力表能量释放在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备: 按表22规定的设备选取。

试验程序:将焊接、切割及类似工艺用压力表接上气源，使之储备能量E＝PV，然后在表壳内骤然排气，排气时气源气体应连续补充。

其中：P—1.5倍测量范围上限值，若计算值小于4 MPa时，取4 MPa；

V—弹簧管容量近似值。

合格判据:试验结果应符合7.13的要求。

# 仪表表壳

试验目的:检验氨压力表表壳在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备: 按表22规定的设备选取。

试验程序:将氨压力表的弹簧管和机芯去掉。在气源与仪表接头之间接一球阀，打开球阀将气体通入仪表表壳内。观察应无飞溅碎裂现象。

气源压力：测量范围上限值等于或小于4 MPa时为4 MPa，测量范围上限值大于4 MPa时为12 MPa。

# 永久性发光剂

试验目的:检验船用压力表永久性发光剂在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验程序:用目测的方法检查，将船用压力表置于暗室内30 min后，观察仪表的指示端和标度盘上数字及标度线

合格判据:试验结果应符合7.15的要求。

# 倾斜和摇摆

试验目的:检验船用压力表承受倾斜和摇摆试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:船用压力表按GB/T2423.31的方法进行试验，试验中使其承受测量范围上限值的50％的负荷，并观察仪表测量范围上限值50％处试验点的指针摆动幅度的中值，应符合示值示值误差的要求。试验后，按10.6～10.10、10.15～10.17进行检验。

合格判据:试验结果应符合6.2～6.6及7.2～7.4的要求。

# 盐雾

试验目的:检验船用压力表承受盐雾试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:船用压力表按GB/T2423.17规定的方法进行试验，试验持续时间为48 h。试验后，按10.6～10.10、10.15～10.17进行检验。

合格判据:试验结果应符合6.2～6.6及7.2～7.4的要求。

# 设定范围

试验目的:检验电接点压力表设定范围在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验程序:拨动电接点压力表的的设定指针，目测两个设定指针的设定范围。

合格判据:试验结果应符合7.18的要求。

# 电气信号装置的接点通断功能

试验目的:检验电接点压力表承受接点通断试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:将电接点压力表的电气信号装置单独安装在专门的接点功能试验台上，通断频率不大于60次/分，并通以最大允许电流和带有相应感性负载，试验后接点应能正常切换信号。

# 绝缘性能

试验目的:检验电接点压力表和远传压力表的绝缘性能在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:在表14规定的条件下，将绝缘耐压试验装置接到表15规定的端子上，分别测量其绝缘电阻。然后接到表16规定的端子上，使试验电压由零逐渐平稳地上升到表16规定的电压值，保持1 min，应不出现飞弧和击穿现象。然后将试验电压平稳地降至零。最后切断电源。

合格判据:试验结果应符合7.20的要求。

# 防爆性能

凡是有防爆性能要求的仪表均应进行防爆试验。防爆试验有国家指定的防爆检验单位进行审查和检验，并取得防爆合格证。防爆合格证编号及关联设备应写入仪表说明书中。

# 电源反向保护

试验目的:检验Ⅲ型差动式远传压力表的电源反向保护在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:按7.22规定进行。

合格判据:试验结果应符合7.22的要求。

# 输出交流分量

试验目的:检验差动式远传压力表输出交流分量在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:将远传压力表缓慢加压，使输出电流从最小值变化到最大值时，在7.26条规定的负载电阻下，用交流毫伏表测量交流电压的最大值。

合格判据:试验结果应符合本大纲7.23条的要求。

# 死区

试验目的:检验差动式远传压力表的死区在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:在差动式远传压力表的输入端增加压力，或由最大压力逐渐减压，取除零点外的任意三点，待输出电流稳定后，再按同一方向增加（或减少）压力，直到刚可察觉输出产生变化时，记录其输入值；然后在相反方向上将输入减少（或增加），直到刚可察觉输出产生变化时，记录其输入值；两输入值之差值的量程百分数值应多次重复（至少三次）测定，取平均值作为该点的死区。将各点死区的最大值作为仪表死区。

合格判据:试验结果应符合7.24的要求。

# 电源变化影响

10.39.1电源电压变化影响

试验目的:检验差动式远传压力表承受电源电压变化影响试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:在差动式远传压力表的输入端施加压力，使输出电流稳定在接近最大输出的一点上，使电源电压在表17所示的范围内变化，读取相应的输出电流变化值。

合格判据:试验结果应符合7.25的要求。

10.39.2电源短时中断影响

试验目的:检验差动式远传压力表承受电源短时中断影响试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:在差动式远传压力表的输入端施加压力，使输出电流稳定在接近最大输出的一点上，然后切断仪表电源1 min，再重新通电，稳定10 min，观察输出电流的变化。

合格判据:试验结果应符合7.25的要求。

10.39.3电源低降影响

试验目的:检验差动式远传压力表承受电源低降影响试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:在差动式远传压力表的输入端施加压力，使输出电流稳定在接近最大输出的一点上，将仪表的电源电压降到公称值的75％并保持5 s，然后恢复到公称值。

合格判据:仪表输出值的变化应符合7.25的规定。

10.39.4电源瞬时过压

试验目的:检验Ⅱ型远传压力表承受电源瞬时过压试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:在Ⅱ型远传压力表的输入端施加压力，使输出电流稳定在量程的50％，将正或负的两个同相位的过压脉冲叠加到被测仪表供电电源的峰值上，或10个脉冲叠加到被测仪表供电电源的随机相位幅值上，脉冲能量为0.1 J，其幅值由制造厂与用户协商确定。

合格判据:仪表输出值的变化应符合7.25的规定。

# 共模干扰

试验目的:检验差动式远传压力表承受共模干扰试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:

a）Ⅱ型差动式远传压力表

在仪表的输入端施加压力，使输出电流稳定在接近最大输出的一点上，在每一个输出端子与地之间依次施加交流250 V干扰电压（或按制造厂规定），同时应改变干扰电压的相位（0°～360°），记录信号的最大变化值。

b）Ⅲ型差动式远传压力表

在仪表的输入端施加压力，使输出电流稳定在接近最大输出的一点上，采用50 V（或按制造厂规定）直流，在每一个输出端子与地之间施加干扰信号，记录信号的最大变化值。

注：共模干扰试验时，应采用一个不受共模干扰影响的输入信号源。对电流输入的仪表，信号源应是输出端连接一个电容量不小于10 µF的电流源。对电压输入仪表，信号源应是在电源频率下输出阻抗不大于100 Ω的电压源。

合格判据:试验结果应符合7.26的规定。

# 射频干扰

试验目的:检验差动式远传压力表承受射频干扰试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:将便携式发报机的天线设在距差动式远传压力表0.5 m处，并在仪表周围的各个位置移动。观察对仪表输出的影响。

合格判据:试验结果应符合7.27的规定。

# 外界磁场

试验目的:检验差动式远传压力表承受外界磁场影响试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:在差动式远传压力表的输入端施加压力，使输出电流稳定在量程的0％、50％、100％，仪表放在外磁场试验台上，加入压力信号，以仪表在无任何外磁场（地磁除外）影响下的输出电流为基准，然后外加400 A/m的磁场，改变磁场方向和相位，测量输出电流的变化值。

合格判据:试验结果应符合7.28的规定。

# 输出负载变化

试验目的:检验差动式远传压力表承受输出负载变化影响试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件:按10.1规定的参考环境条件。

试验设备:按表22规定的设备选取。

试验程序:将差动式远传压力表缓慢加压，使输出电流为除零点外的任意三点，逐点将负载电阻在表22的范围内变化，读取最大的输出电流变化值。

合格判据:试验结果应符合7.29的规定。

# 两管不连通性

试验目的：检验双针双管压力表两管不连通性在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：将双针双管压力表的一只接头装在校验器上，加压至测量上限，该指针应指到测量上限，另一指针应在零位，此时另一只接头上不应有油渗出。

# 耐静压

试验目的：检验差压表耐静压在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表22规定的设备选取。

试验程序：将差压表高低压端连通，缓慢加压至标称静压压力，待压力稳定后，读取静压零位示值。保持30min，去掉负荷后在30min内按10.6～10.10进行检验。

合格判据：静压零位误差应不超过最大允许误差的绝对值，去掉负荷后的试验结果应符合6.2～6.6的要求。

# 试验项目所用计量器具和设备表

表22 试验项目所用计量器具和设备表

| 序号 | 所用计量器具名称 | 测量区间 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞式压力计 | 根据压力表选取 | 最大允许误差绝对值应不大于被检仪表允许误差绝对值的1/4。 | / |
| 2 | 数字压力计 | 根据压力表选取 | 最大允许误差绝对值应不大于被检仪表允许误差绝对值的1/4。0.05级及以上级别，年稳定性合格。 | / |
| 3 | 其它符合要求的压力标准器 | 根据压力表选取 | 最大允许误差绝对值应不大于被检仪表允许误差绝对值的1/4。 | / |
| 4 | 高低温试验箱 | （-40～70）℃ | 温度偏差±2℃，温场波动性≤1℃；温场均匀性≤1℃； | / |
| 5 | 交变压力试验机 | 根据压力表选取 | 交变频率：（30～60）次/分；交变次数不少于30000次。 | / |
| 6 | 振动试验台 | 满足试验条件要求 | 参照GB/T 2423.10 | / |
| 7 | 气源 | (0～30)MPa | / | / |
| 8 | 扭矩仪 | （0～50）N·m | 3级 | / |
| 9 | 秒表 | （0～3600）s | MPE:±0.5s/d | / |
| 10 | 推拉力计 | （0～1）kN | 1.0级 | / |
| 11 | 游标卡尺 | (0～150)mm | 0.02 mm | / |
| 12 | 倾斜摇摆试验台 | 满足试验条件要求 | 参照GB/T 2423.101 | / |
| 13 | 盐雾试验箱 | 满足试验条件要求 | 参照GB/T 2423.17 | / |
| 14 | 电接点信号发讯设备 | / | / | / |
| 15 | 接点功能试验台 | / | 通断频率：不大于60次/分；交变次数不少于10万次。 | / |
| 16 | 绝缘耐压试验装置 | (0～500)MΩ (0～10)kV | 10级 | / |
| 17 | 交流毫伏表 | (0～300)V | MPE:±3% | / |
| 18 | 可调电源 | 满足试验条件要求 | / | / |
| 19 | 共模信号发生器 | (0～250)V | / | / |
| 20 | 便携式发报机 | （27～300）MHz | 额定功率为1W | / |
| 21 | 外磁场试验台 | （0～400）A/m | / | / |

# 型式评价结果的判定原则

a) 所有试验样机的所有评价项目均符合本型式评价大纲要求的为合格。

b) 对于单一产品的，有一项或一项以上项目不合格，综合判定为不合格。

c) 对于系列产品的，有一种或一种以上型号不合格的，判定该系列产品不合格。

附录A

# 试验顺序及项目之间间歇时间

# 附录B

# 型式评价记录格式

型式评价报告编号：

一、样机的基本信息

申请单位：                              规格型号：

计量器具名称：                          样机编号：

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 |  |  |  |
| 5.2 | 外部结构 |  |  |  |
| 5.3 | 标志 |  |  |  |
| 6.1 | 准确度等级 |  |  |  |
| 7.1 | 外观 |  |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

三、试验项目记录

| 项目名称 |  |  | 示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针(电刷)偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （ ） |  |  | 轻敲后被检表示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（ ） |
|  |  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 超（静）压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （ ） |  | 轻敲后被检表示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（ ） |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  | 升压 |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |
|  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |
|  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |
|  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |
|  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温度影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （ ） |  | 轻敲后被检表示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准压力 （ ） |  |  |  |  |  | 轻敲后被检表示值（ ） |  |  |  |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |
| 低温结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 交变压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （ ） | 轻敲后被检表示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（ ） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 耐工作环境振动性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （ ） | 轻敲后被检表示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（ ） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境温度：                  相对湿度：

评价人员                        复核人员

注：此记录不包括带附加装置及特殊功能的仪表的特殊项目

________________________________________________