弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表

型式评价大纲试验报告

### 试验目的

按规范对弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表进行试验，对试验方法及数据进行分析，以判定规范的可行性。

### 试验设备

标准器为活塞式压力计、活塞式压力真空计、数字压力计等。

### 试验环境

室    温：（20±5）℃

相对湿度：<85%

### 试验方法

选取不同类型不同量程不同准确度等级的弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表多台样机，按照大纲进行全部项目的试验。试验记录见附页。

### 试验结论

试验结果表明，采取本规范的方法可以对弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表的各项目进行检测，方法可行，能够起到评价一般压力表全性能的作用。因此，本规范的可行性可以得到验证。

一、样机的基本信息

申请单位：              /               规格型号：     （0～0.1）MPa

计量器具名称：         压力表          样机编号：        2109601

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 | × |  |  |
| 5.2 | 外部结构 | × |  |  |
| 5.3 | 标志 | × |  |  |
| 6.1 | 准确度等级 | × |  | 2.5级 |
| 7.1 | 外观 | × |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

三、试验项目记录

| 项目名称 |  |  | 示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针(电刷)偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 |  |  | 2022.12.6 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  | 2022.12.6 12:00 |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力真空计 |  |  |  | （-0.1～0.25）MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |
|  |  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |
| 0.02 |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  | 0.018 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |
| 0.04 |  |  | 0.038 |  |  |  |  |  |  | 0.038 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |
| 0.06 |  |  | 0.058 |  |  |  |  |  |  | 0.059 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.001 |
| 0.08 |  |  | 0.078 |  |  |  |  |  |  | 0.078 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |
| 0.10 |  |  | 0.098 |  |  |  |  |  |  | 0.098 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |
| 结果 |  |  | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±2.5% |
|  |  |  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±4% |
|  |  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 2.5% |
|  |  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |
|  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 1.25% |
|  |  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 超（静）压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2022.12.6 13:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2022.12.6 16:00 |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力真空计 |  |  |  |  |  | （-0.1～0.25）MPa |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  | 升压 |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |
| 0.02 |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |
| 0.04 |  | 0.040 |  |  |  |  |  |  | 0.040 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |
| 0.06 |  | 0.060 |  |  |  |  |  |  | 0.060 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |
| 0.08 |  | 0.080 |  |  |  |  |  |  | 0.080 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |
| 0.10 |  | 0.100 |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |
| 结论 |  | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | ±2.5% |  |
|  |  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | ±4% |  |
|  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 2.5% |  |
|  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 紧靠止销 |  |
|  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 1.25% |  |
|  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 平稳 |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温度影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2022.12.7 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2022.12.10 15:00 |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力真空计 |  |  |  |  |  | （-0.1～0.25）MPa |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度系数校准系统 |  |  |  |  |  | YWX-1 |  |  |  |  |  |  |  | 157225C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准压力 （MPa） |  |  |  |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |
| 0.02 |  | 0.018 |  |  |  |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.019 |  | 0.020 |  |  |
| 0.04 |  | 0.037 |  |  |  |  |  | 0.037 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.038 |  | 0.040 |  |  |
| 0.06 |  | 0.057 |  |  |  |  |  | 0.057 |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.059 |  | 0.061 |  |  |
| 0.08 |  | 0.078 |  |  |  |  |  | 0.078 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.079 |  | 0.081 |  |  |
| 0.10 |  | 0.098 |  |  |  |  |  | 0.098 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.100 |  | 0.100 |  |  |
| 低温结果 |  | -3.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温结果 |  |  |  |  |  | -2.0% |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 交变压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2022.12.20 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  | 2022.12.21 15:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力真空计 |  |  |  |  | （-0.1～0.25）MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气介质交变试验机 |  |  |  |  | PTJ-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 096358C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.02 | 0.019 |  |  |  |  |  |  | 0.021 |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |
| 0.04 | 0.039 |  |  |  |  |  |  | 0.040 |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |
| 0.06 | 0.059 |  |  |  |  |  |  | 0.061 |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |
| 0.08 | 0.079 |  |  |  |  |  |  | 0.080 |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |
| 0.10 | 0.100 |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±2.5% |  |  |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±4% |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 2.5% |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 1.25% |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 耐工作环境振动性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2022.12.27 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  | 2022.12.27 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力真空计 |  |  |  |  |  |  | （-0.1～0.25）MPa |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动振动试验系统 |  |  |  |  |  |  | MPA407 |  |  |  |  |  |  | 137093C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.02 | 0.019 |  |  |  |  |  |  | 0.021 |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |
| 0.04 | 0.039 |  |  |  |  |  |  | 0.040 |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |
| 0.06 | 0.059 |  |  |  |  |  |  | 0.061 |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |
| 0.08 | 0.079 |  |  |  |  |  |  | 0.080 |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |
| 0.10 | 0.100 |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±2.5% |  |  |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±4% |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 2.5% |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 1.25% |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、样机的基本信息

申请单位：              /               规格型号：     （-0.1～0）MPa

计量器具名称：         真空表          样机编号：        2109606

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 | × |  |  |
| 5.2 | 外部结构 | × |  |  |
| 5.3 | 标志 | × |  |  |
| 6.1 | 准确度等级 | × |  | 2.5级 |
| 7.1 | 外观 | × |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

三、试验项目记录

| 项目名称 |  |  | 示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针(电刷)偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 |  |  | 2022.12.6 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2022.12.6 12:00 |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力真空计 |  |  |  | （-0.1～0.25）MPa |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |
|  |  |  | 升压 |  |  |  |  |  | 降压 |  |  | 升压 |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |
| -0.02 |  |  | -0.018 |  |  |  |  |  | -0.019 |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.001 |
| -0.04 |  |  | -0.039 |  |  |  |  |  | -0.040 |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.001 |
| -0.06 |  |  | -0.059 |  |  |  |  |  | -0.060 |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.001 |
| -0.08 |  |  | -0.079 |  |  |  |  |  | -0.080 |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.001 |
| -0.10 |  |  | -0.100 |  |  |  |  |  | -0.100 |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |
| 结果 |  |  | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  | ±2.5% |
|  |  |  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  | ±4% |
|  |  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  | 2.5% |
|  |  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  | 紧靠止销 |
|  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  | 1.25% |
|  |  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  | 平稳 |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温度影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2022.12.7 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  | 2022.12.10 15:00 |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力真空计 |  |  |  |  |  | （-0.1～0.25）MPa |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度系数校准系统 |  |  |  |  |  | YWX-1 |  |  |  |  |  | 157225C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准压力 （MPa） |  |  |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |
| -0.02 |  | -0.020 |  |  |  |  |  | -0.020 |  |  |  | -0.02 |  |  |  |  | -0.022 |  | -0.022 |  |
| -0.04 |  | -0.042 |  |  |  |  |  | -0.042 |  |  |  | -0.04 |  |  |  |  | -0.042 |  | -0.042 |  |
| -0.06 |  | -0.062 |  |  |  |  |  | -0.062 |  |  |  | -0.06 |  |  |  |  | -0.063 |  | -0.063 |  |
| -0.08 |  | -0.082 |  |  |  |  |  | -0.082 |  |  |  | -0.08 |  |  |  |  | -0.083 |  | -0.083 |  |
| -0.10 |  | -0.102 |  |  |  |  |  | -0.102 |  |  |  | -0.10 |  |  |  |  | -0.102 |  | -0.102 |  |
| 低温结果 |  | -2.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温结果 |  |  |  |  | -3.0% |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 交变压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2022.12.20 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  | 2022.12.21 15:00 |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力真空计 |  |  |  |  | （-0.1～0.25）MPa |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 真空交变试验机 |  |  |  |  | SHD-7C |  |  |  |  |  |  | 188281C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |
| -0.02 | -0.022 |  |  |  |  |  |  | -0.022 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |
| -0.04 | -0.042 |  |  |  |  |  |  | -0.042 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |
| -0.06 | -0.062 |  |  |  |  |  |  | -0.062 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |
| -0.08 | -0.081 |  |  |  |  |  |  | -0.082 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.001 |  |
| -0.10 | -0.102 |  |  |  |  |  |  | -0.102 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.0% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | ±2.5% |  |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.0% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | ±4% |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 2.5% |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 1.25% |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 平稳 |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 耐工作环境振动性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2022.12.27 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  | 2022.12.27 17:00 |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力真空计 |  |  |  |  |  |  | （-0.1～0.25）MPa |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动振动试验系统 |  |  |  |  |  |  | MPA407 |  |  |  |  | 137093C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |
| -0.02 | -0.021 |  |  |  |  |  |  | -0.021 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |
| -0.04 | -0.041 |  |  |  |  |  |  | -0.042 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.001 |  |
| -0.06 | -0.061 |  |  |  |  |  |  | -0.062 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.001 |  |
| -0.08 | -0.080 |  |  |  |  |  |  | -0.081 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.001 |  |
| -0.10 | -0.099 |  |  |  |  |  |  | -0.099 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.0% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | ±2.5% |  |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | ±4% |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 2.5% |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 1.25% |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 平稳 |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、样机的基本信息

申请单位：              /               规格型号：     （0～60）MPa

计量器具名称：        抗震压力表       样机编号：     H202212-4695

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 | × |  |  |
| 5.2 | 外部结构 | × |  |  |
| 5.3 | 标志 | × |  |  |
| 6.1 | 准确度等级 | × |  | 1.6级 |
| 7.1 | 外观 | × |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

三、试验项目记录

| 项目名称 |  |  | 示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针(电刷)偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 |  |  | 2023.2.2 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  | 2023.2.2 12:00 |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  | （1～60）MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |
|  |  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |
| 20 |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  | 20.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |
| 30 |  |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  | 30.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |
| 40 |  |  | 40.0 |  |  |  |  |  |  | 40.4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.4 |
| 50 |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |
| 60 |  |  | 60.0 |  |  |  |  |  |  | 60.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |
| 结果 |  |  | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±1.6% |
|  |  |  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±2.5% |
|  |  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 1.6% |
|  |  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |
|  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.8% |
|  |  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 超（静）压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2023.2.2 13:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2023.2.2 17:00 |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  | （1～60）MPa |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  | 升压 |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 20 |  | 20.4 |  |  |  |  |  |  | 20.4 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 30 |  | 30.4 |  |  |  |  |  |  | 30.4 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 40 |  | 40.4 |  |  |  |  |  |  | 40.4 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 50 |  | 50.4 |  |  |  |  |  |  | 50.4 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 60 |  | 60.4 |  |  |  |  |  |  | 60.4 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 结论 |  | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | ±1.6% |  |
|  |  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | ±2.5% |  |
|  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 1.6% |  |
|  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 紧靠止销 |  |
|  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 0.8% |  |
|  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 平稳 |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温度影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2023.2.13 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2023.2.13 17:00 |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  | （1～60）MPa |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒温恒湿试验箱 |  |  |  |  |  | SEWTH |  |  |  |  |  |  |  | 7020070112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准压力 （MPa） |  |  |  |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |
| 10 |  | 9.6 |  |  |  |  |  | 9.6 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10.4 |  | 10.4 |  |  |
| 20 |  | 19.6 |  |  |  |  |  | 19.6 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20.4 |  | 20.4 |  |  |
| 30 |  | 29.6 |  |  |  |  |  | 29.6 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30.8 |  | 30.8 |  |  |
| 40 |  | 39.2 |  |  |  |  |  | 39.2 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40.8 |  | 40.8 |  |  |
| 50 |  | 49.2 |  |  |  |  |  | 49.2 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 51.2 |  | 51.2 |  |  |
| 60 |  | 58.8 |  |  |  |  |  | 58.8 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 61.2 |  | 61.2 |  |  |
| 低温结果 |  | -2.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温结果 |  |  |  |  |  | 2.0% |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 交变压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2023.3.3 8:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  | 2023.3.3 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  | （1～60）MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交变试验机 |  |  |  |  | 60次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.0 |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 20 | 20.0 |  |  |  |  |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 30 | 30.0 |  |  |  |  |  |  | 30.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 40 | 40.0 |  |  |  |  |  |  | 40.4 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |
| 50 | 50.4 |  |  |  |  |  |  | 50.4 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 60 | 60.4 |  |  |  |  |  |  | 60.4 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±1.6% |  |  |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±2.5% |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 1.6% |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.8% |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 耐工作环境振动性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2023.3.27 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  | 2023.3.27 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  |  | （1～60）MPa |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字式电动振动试验系统 |  |  |  |  |  |  | DC-2200-26 |  |  |  |  |  |  | 080306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.0 |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 20 | 20.0 |  |  |  |  |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 30 | 30.0 |  |  |  |  |  |  | 30.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 40 | 40.0 |  |  |  |  |  |  | 40.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 50 | 50.4 |  |  |  |  |  |  | 50.4 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 60 | 60.4 |  |  |  |  |  |  | 60.4 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±1.6% |  |  |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±2.5% |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 1.6% |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.8% |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、样机的基本信息

申请单位：              /               规格型号：     （0～4）kPa

计量器具名称：       膜盒压力表          样机编号：       21129601

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 | × |  |  |
| 5.2 | 外部结构 | × |  |  |
| 5.3 | 标志 | × |  |  |
| 6.1 | 准确度等级 | × |  | 2.5级 |
| 7.1 | 外观 | × |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

三、试验项目记录

| 项目名称 |  |  | 示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针(电刷)偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 |  |  | 2022.12.6 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  | 2022.12.6 12:00 |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力模块 |  |  |  | （-10～10）kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （kPa） |  |  | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（kPa） |
|  |  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.06 |
| 2 |  |  | 1.96 |  |  |  |  |  |  | 1.98 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |
| 3 |  |  | 2.96 |  |  |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |
| 4 |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  | 3.98 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 结果 |  |  | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±2.5% |
|  |  |  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.5% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±4% |
|  |  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 2.5% |
|  |  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |
|  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 1.25% |
|  |  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 超（静）压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2022.12.6 13:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2022.12.6 16:00 |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力模块 |  |  |  |  |  | （-10～10）kPa |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （kPa） |  | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（kPa） |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  | 升压 |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 |  | 1.98 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 3 |  | 2.98 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 4 |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  | 3.98 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 结论 |  | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.0% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | ±2.5% |  |
|  |  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.5% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | ±4% |  |
|  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 2.5% |  |
|  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 紧靠止销 |  |
|  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 1.25% |  |
|  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 平稳 |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温度影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2022.12.7 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2022.12.10 15:00 |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力模块 |  |  |  |  |  | （-10～10）kPa |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度系数校准系统 |  |  |  |  |  | YWX-1 |  |  |  |  |  |  |  | 157225C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （kPa） |  | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准压力 （kPa） |  |  |  |  |  | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |
| 1 |  | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0.98 |  | 1.00 |  |  |
| 2 |  | 1.96 |  |  |  |  |  | 1.98 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.02 |  |  |
| 3 |  | 2.96 |  |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3.02 |  | 3.04 |  |  |
| 4 |  | 3.96 |  |  |  |  |  | 3.96 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4.02 |  | 4.02 |  |  |
| 低温结果 |  | -1.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温结果 |  |  |  |  |  | 1.0% |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 交变压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2022.12.20 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  | 2022.12.21 15:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力模块 |  |  |  |  | （-10～10）kPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气介质交变试验机 |  |  |  |  | PTJ-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 096358C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（kPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（kPa） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |
| 2 | 1.98 |  |  |  |  |  |  | 2.04 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |
| 3 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.02 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |
| 4 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±2.5% |  |  |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±4% |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 2.5% |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 1.25% |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 耐工作环境振动性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2022.12.27 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  | 2022.12.27 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力模块 |  |  |  |  |  |  | （-10～10）kPa |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动振动试验系统 |  |  |  |  |  |  | MPA407 |  |  |  |  |  |  | 137093C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（kPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（kPa） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.92 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |
| 2 | 1.96 |  |  |  |  |  |  | 2.04 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |
| 3 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.02 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |
| 4 | 3.98 |  |  |  |  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±2.5% |  |  |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.5% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±4% |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 2.5% |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 1.25% |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、样机的基本信息

申请单位：              /               规格型号：     （0～6）MPa

计量器具名称：        隔膜式压力表        样机编号：       202109004

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 | × |  |  |
| 5.2 | 外部结构 | × |  |  |
| 5.3 | 标志 | × |  |  |
| 6.1 | 准确度等级 | × |  | 1.6级 |
| 7.1 | 外观 | × |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

三、试验项目记录

| 项目名称 |  |  | 示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针(电刷)偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 |  |  | 2022.2.9 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  | 2022.2.9 12:00 |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  | （0.1～6）MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |
|  |  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.04 |
| 2 |  |  | 1.96 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.04 |
| 3 |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.04 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.04 |
| 4 |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.04 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.04 |
| 5 |  |  | 5.04 |  |  |  |  |  |  | 5.08 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.04 |
| 6 |  |  | 6.04 |  |  |  |  |  |  | 6.04 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 结果 |  |  | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±1.6% |
|  |  |  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±2.5% |
|  |  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 1.6% |
|  |  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |
|  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.8% |
|  |  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 超（静）压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2022.2.9 13:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2022.2.9 16:00 |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  | （0.1～6）MPa |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  | 升压 |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 2 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 3 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 4 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 5 |  | 5.04 |  |  |  |  |  |  | 5.08 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 6 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 结论 |  | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | ±1.6% |  |
|  |  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | ±2.5% |  |
|  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 1.6% |  |
|  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 紧靠止销 |  |
|  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 0.8% |  |
|  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 平稳 |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温度影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2022.2.10 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2022.2.10 17:00 |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力真空计 |  |  |  |  |  | （-0.1～0.25）MPa |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度系数校准系统 |  |  |  |  |  | YWX-1 |  |  |  |  |  |  |  | 157225C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准压力 （MPa） |  |  |  |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |
| 1 |  | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1.04 |  | 1.04 |  |  |
| 2 |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2.04 |  | 2.08 |  |  |
| 3 |  | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.04 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3.04 |  | 3.08 |  |  |
| 4 |  | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.04 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4.08 |  | 4.08 |  |  |
| 5 |  | 5.04 |  |  |  |  |  | 5.08 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5.08 |  | 5.08 |  |  |
| 6 |  | 6.08 |  |  |  |  |  | 6.08 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6.12 |  | 6.12 |  |  |
| 示值变化率结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07%/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 交变压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2022.2.11 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  | 2022.2.12 15:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力真空计 |  |  |  |  | （-0.1～0.25）MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力交变试验机 |  |  |  |  | HQ/PLJ |  |  |  |  |  |  |  |  | 147443D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |
| 2 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |
| 3 | 3.04 |  |  |  |  |  |  | 3.08 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |
| 4 | 4.04 |  |  |  |  |  |  | 4.04 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 5 | 5.04 |  |  |  |  |  |  | 5.08 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |
| 6 | 6.04 |  |  |  |  |  |  | 6.04 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±1.6% |  |  |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±2.5% |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 1.6% |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.8% |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 耐工作环境振动性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2022.2.14 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  | 2022.2.14 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力真空计 |  |  |  |  |  |  | （-0.1～0.25）MPa |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动振动试验系统 |  |  |  |  |  |  | MPA407 |  |  |  |  |  |  | 137093C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.92 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |
| 2 | 1.96 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |
| 3 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.04 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |
| 4 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.04 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |
| 5 | 5.04 |  |  |  |  |  |  | 5.08 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |
| 6 | 6.04 |  |  |  |  |  |  | 6.04 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±1.6% |  |  |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±2.5% |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 1.6% |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 紧靠止销 |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.8% |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、样机的基本信息

申请单位：              /               规格型号：     （0～0.1）MPa

计量器具名称：      电接点压力表        样机编号：        2108016

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 | × |  |  |
| 5.2 | 外部结构 | × |  |  |
| 5.3 | 标志 | × |  |  |
| 6.1 | 准确度等级 | × |  | 1.6级 |
| 7.1 | 外观 | × |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

三、试验项目记录

| 项目名称 | 示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针(电刷)偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 | 2022.12.6 9:00 |  |  | 试验结束时间 |  | 2022.12.6 12:00 |  |
| 所用计量器具名称 |  | 测量区间 |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |
| 数字精密压力模块 |  | （0～0.4）MPa |  | 0.05级 |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  | 回程误差（MPa） |
|  | 升压 |  | 降压 | 升压 | 降压 |  |  |
| 0.02 | 0.0192 |  | 0.0196 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0004 |
| 0.04 | 0.0396 |  | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0004 |
| 0.06 | 0.0604 |  | 0.0608 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0004 |
| 0.08 | 0.0808 |  | 0.0812 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0004 |
| 0.098 | 0.0992 |  | 0.0992 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 |
| 结论 | 90%以下示值误差 |  |  | 1.2% | 允许误差 |  | ±1.6% |
|  | 90%以上示值误差 |  |  | 1.2% | 允许误差 |  | ±2.5% |
|  | 回程误差 |  |  | 0.4% | 允许误差 |  | 1.6% |
|  | 零位误差 |  |  | 符合要求 | 允许误差 |  | 紧靠止销 |
|  | 轻敲位移 |  |  | 0.0% | 允许误差 |  | 0.8% |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  | 符合要求 | 允许误差 |  | 平稳 |
| 本试验项目的结论 |  |  |  | 合格 |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  | 无 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 设定点偏差、切换差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设定压力 （MPa） |  | 切换值（MPa） |  |  |  | 切换差 （MPa） |  | / |  |  |
|  |  | 上 |  |  | 下 |  |  |  |  |  |
| 0.02 |  | 0.0228 |  |  | 0.0224 | 0.0004 |  |  |  |  |
| 0.06 |  | 0.0616 |  |  | 0.0584 | 0.0032 |  |  |  |  |
| 0.04 |  | 0.0428 |  |  | 0.0420 | 0.0008 |  |  |  |  |
| 0.08 |  | 0.0784 |  |  | 0.0776 | 0.0008 |  |  |  |  |
| 结果 |  | 设定点偏差 |  |  |  | -2.8% |  |  |  |  |
|  |  | 切换差 |  |  |  | 3.2% |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 超（静）压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2022.12.6 13:00 |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  | 2022.12.6 16:00 |  |
| 所用计量器具名称 |  |  | 测量区间 |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |
| 数字精密压力模块 |  |  | （0～0.4）MPa |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  | 回程误差（MPa） |
|  | 升压 |  |  | 降压 |  | 升压 | 降压 |  |  |  |
| 0.02 | 0.0196 |  |  | 0.0200 |  | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 0.0004 |
| 0.04 | 0.0400 |  |  | 0.0404 |  | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 0.0004 |
| 0.06 | 0.0608 |  |  | 0.0612 |  | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 0.0004 |
| 0.08 | 0.0812 |  |  | 0.0812 |  | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 0.0000 |
| 0.098 | 0.0992 |  |  | 0.0992 |  | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 0.0000 |
| 结论 | 90%以下示值误差 |  |  |  |  | 1.2% |  |  | 允许误差 | ±1.6% |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  |  | 1.2% |  |  | 允许误差 | ±2.5% |
|  | 回程误差 |  |  |  |  | 0.4% |  |  | 允许误差 | 1.6% |
|  | 零位误差 |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 | 紧靠止销 |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  | 0.0% |  |  | 允许误差 | 0.8% |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 | 平稳 |
| 设定压力 （MPa） | 切换值（MPa） |  |  |  |  | 切换差 （MPa） |  |  | / |  |
|  | 上 |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |
| 0.02 | 0.0228 |  |  |  | 0.0224 | 0.0004 |  |  |  |  |
| 0.06 | 0.0616 |  |  |  | 0.0584 | 0.0032 |  |  |  |  |
| 0.04 | 0.0424 |  |  |  | 0.0412 | 0.0012 |  |  |  |  |
| 0.08 | 0.0784 |  |  |  | 0.0776 | 0.0008 |  |  |  |  |
| 结果 | 设定点偏差 |  |  |  |  | -2.8% |  |  |  |  |
|  | 切换差 |  |  |  |  | 3.2% |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |

| 项目名称 | 温度影响 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 | 2022.12.7 9:00 |  |  | 试验结束时间 | 2022.12.10 15:00 |  |  |
| 所用计量器具名称 |  | 测量区间 |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |
| 数字精密压力模块 |  | （0～0.4）MPa |  | 0.05级 |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  | 型号 |  | 编号 |  |  |  |
| 温度系数校准系统 |  | YWX-1 |  | 157225C |  |  |  |
| 低温 |  |  |  | 高温 |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  | 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |
|  | 升压 |  | 降压 |  | 升压 | 降压 |  |
| 0.02 | 0.0188 |  | 0.0196 | 0.02 | 0.0196 | 0.0200 |  |
| 0.04 | 0.0388 |  | 0.0396 | 0.04 | 0.0404 | 0.0408 |  |
| 0.06 | 0.0592 |  | 0.0600 | 0.06 | 0.0616 | 0.0620 |  |
| 0.08 | 0.0800 |  | 0.0800 | 0.08 | 0.0828 | 0.0828 |  |
| 0.10 | 0.1000 |  | 0.1000 | 0.098 | 0.1000 | 0.1000 |  |
| 低温结果 | -1.2% |  |  | 高温结果 | 2.8% |  |  |
| 设定压力 （MPa） | 切换值（MPa） |  |  | 设定压力 （MPa） | 切换值（MPa） |  |  |
|  | 上 |  | 下 |  | 上 |  | 下 |
| 0.02 | 0.0234 |  | 0.0212 | 0.02 | 0.0225 |  | 0.0211 |
| 0.06 | 0.0594 |  | 0.0592 | 0.06 | 0.0612 |  | 0.0593 |
| 0.04 | 0.0432 |  | 0.0410 | 0.04 | 0.0420 |  | 0.0408 |
| 0.08 | 0.0788 |  | 0.0784 | 0.08 | 0.0817 |  | 0.0791 |
| 结果 | 设定点偏差 |  | -3.4% | 设定点偏差 | -2.5% |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  | 合格 |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  | 无 |  |  |

| 项目名称 | 交变压力 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 | 2022.12.20 9:00 |  |  | 试验结束时间 | 2022.12.21 15:00 |  |  |
| 所用计量器具名称 |  | 测量区间 |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |
| 数字精密压力模块 |  | （0～0.4）MPa |  | 0.05级 |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  | 型号 |  | 编号 |  |  |  |
| 气介质交变试验机 |  | PTJ-01 |  | 096358C |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  | 回程误差（MPa） |
|  | 升压 |  | 降压 | 升压 |  | 降压 |  |
| 0.02 | 0.0192 |  | 0.0200 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0008 |
| 0.04 | 0.0400 |  | 0.0404 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0004 |
| 0.06 | 0.0608 |  | 0.0612 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0004 |
| 0.08 | 0.0812 |  | 0.0812 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 |
| 0.098 | 0.0996 |  | 0.0996 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 |
| 结论 | 90%以下示值误差 |  |  | 1.2% |  | 允许误差 | ±1.6% |
|  | 90%以上示值误差 |  |  | 1.6% |  | 允许误差 | ±2.5% |
|  | 回程误差 |  |  | 0.8% |  | 允许误差 | 1.6% |
|  | 零位误差 |  |  | 符合要求 |  | 允许误差 | 紧靠止销 |
|  | 轻敲位移 |  |  | 0.0% |  | 允许误差 | 0.8% |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  | 符合要求 |  | 允许误差 | 平稳 |
| 设定压力 （MPa） | 切换值（MPa） |  |  | 切换差 （MPa） |  | / |  |
|  | 上 |  | 下 |  |  |  |  |
| 0.02 | 0.0228 |  | 0.0220 | 0.0008 |  |  |  |
| 0.06 | 0.0616 |  | 0.0588 | 0.0028 |  |  |  |
| 0.04 | 0.0424 |  | 0.0412 | 0.0012 |  |  |  |
| 0.08 | 0.0784 |  | 0.0776 | 0.0008 |  |  |  |
| 结果 | 设定点偏差 |  |  |  |  | -2.8% |  |
|  | 切换差 |  |  |  |  | 2.8% |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  | 合格 |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  | 无 |  |

| 项目名称 | 耐工作环境振动性能 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 | 2022.12.27 9:00 |  |  | 试验结束时间 | 2022.12.27 17:00 |  |
| 所用计量器具名称 |  | 测量区间 |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |
| 数字精密压力模块 |  | （0～0.4）MPa |  | 0.05级 |  |  |
| 所用试验设备名称 |  | 型号 |  | 编号 |  |  |
| 电动振动试验系统 |  | MPA407 |  | 137093C |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  | 回程误差（MPa） |
|  | 升压 |  | 降压 | 升压 | 降压 |  |
| 0.02 | 0.0192 |  | 0.0196 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| 0.04 | 0.0396 |  | 0.0404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| 0.06 | 0.0604 |  | 0.0612 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| 0.08 | 0.0808 |  | 0.0812 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| 0.098 | 0.0992 |  | 0.0992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 结论 | 90%以下示值误差 |  |  | 1.2% | 允许误差 | ±1.6% |
|  | 90%以上示值误差 |  |  | 1.2% | 允许误差 | ±2.5% |
|  | 回程误差 |  |  | 0.8% | 允许误差 | 1.6% |
|  | 零位误差 |  |  | 符合要求 | 允许误差 | 紧靠止销 |
|  | 轻敲位移 |  |  | 0.0% | 允许误差 | 0.8% |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  | 符合要求 | 允许误差 | 平稳 |
| 设定压力 （MPa） | 切换值（MPa） |  |  | 切换差 （MPa） | / |  |
|  | 上 |  | 下 |  |  |  |
| 0.02 | 0.0224 |  | 0.0220 | 0.0008 |  |  |
| 0.06 | 0.0616 |  | 0.0588 | 0.0028 |  |  |
| 0.04 | 0.0424 |  | 0.0412 | 0.0012 |  |  |
| 0.08 | 0.0784 |  | 0.0776 | 0.0008 |  |  |
| 结果 | 设定点偏差 |  |  |  | -2.4% |  |
|  | 切换差 |  |  |  | 2.8% |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  | 无 |  |

| 项目名称 | 设定范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 | 2022.12.6 9:00 |  | 试验结束时间 | 2022.12.6 12:00 |
| 所用计量器具名称 |  | 测量区间 | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |
| 数字精密压力模块 |  | （0～0.4）MPa | 0.05级 |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  | 合格 |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  | 无 |

| 项目名称 | 电气信号装置接点通断功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 | 2022.12.28 9:00 |  | 试验结束时间 | 2022.12.29 17:00 |
| 所用计量器具名称 |  | 测量区间 | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |
| 数字精密压力模块 |  | （0～0.4）MPa | 0.05级 |  |
| 所用试验设备名称 |  | 型号 | 编号 |  |
| 电接点压力表接点交变负荷试验机 |  | SHD-7D | 188280D |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  | 合格 |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  | 无 |

| 项目名称 | 绝缘性能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 | 2022.12.31 9:00 |  | 试验结束时间 | 2022.12.31 11:00 |
| 所用试验设备名称 |  | 型号 | 编号 |  |
| 耐压绝缘电阻测试仪 |  | DF2672 | 972830C |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  | 合格 |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  | 无 |

一、样机的基本信息

申请单位：              /               规格型号：     （0～1600）kPa

计量器具名称：    双针双管压力表       样机编号：    200917

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 | × |  |  |
| 5.2 | 外部结构 | × |  |  |
| 5.3 | 标志 | × |  |  |
| 6.1 | 准确度等级 | × |  | 1.6级 |
| 7.1 | 外观 | × |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

三、试验项目记录

| 项目名称 | 示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针(电刷)偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 | 2022.11.16 9:00 |  |  |  |  | 试验结束时间 |  | 2022.11.16 17:00 |  |
| 所用计量器具名称 |  | 测量区间 |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  | （0.1～6）MPa |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |
| （红针）标准压力（kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（kPa） |  |  | 回程误差（kPa） |
|  | 升压 |  | 降压 |  |  | 升压 | 降压 |  |  |
| 400 | 392 |  | 396 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 800 | 788 |  | 792 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1200 | 1188 |  | 1192 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1600 | 1584 |  | 1584 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  | -0.8% |  |  | 允许误差 |  | ±1.6% |
|  | 90%以上示值误差 |  |  | -1.0% |  |  | 允许误差 |  | ±2.5% |
|  | 回程误差 |  |  | 0.2% |  |  | 允许误差 |  | 1.6% |
|  | 零位误差 |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  | 紧靠止销 |
|  | 轻敲位移 |  |  | 0.0% |  |  | 允许误差 |  | 0.8% |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  | 平稳 |
| （黑针）标准压力（kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（kPa） |  |  | 回程误差（kPa） |
|  | 升压 |  | 降压 |  |  | 升压 | 降压 |  |  |
| 400 | 392 |  | 396 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 800 | 788 |  | 792 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1200 | 1188 |  | 1192 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1600 | 1588 |  | 1588 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  | -0.8% |  | 允许误差 |  | ±1.6% |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  | -0.8% |  | 允许误差 |  | ±2.5% |
|  | 回程误差 |  |  |  | 0.2% |  | 允许误差 |  | 1.6% |
|  | 零位误差 |  |  |  | 符合要求 |  | 允许误差 |  | 紧靠止销 |
|  | 轻敲位移 |  |  |  | 0.0% |  | 允许误差 |  | 0.8% |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  | 符合要求 |  | 允许误差 |  | 平稳 |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 两管不连通性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 两指针示值之差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  | 0.2% |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |

| 项目名称 | 超（静）压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 | 2022.11.17 9:00 |  |  |  |  | 试验结束时间 |  | 2022.11.17 17:00 |  |
| 所用计量器具名称 |  | 测量区间 |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  | （0.1～6）MPa |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |
| （红针）标准压力（kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（kPa） |  |  | 回程误差（kPa） |
|  | 升压 |  | 降压 |  |  | 升压 | 降压 |  |  |
| 400 | 396 |  | 396 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 800 | 796 |  | 796 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 1200 | 1192 |  | 1196 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1600 | 1592 |  | 1592 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  | -0.5% |  |  | 允许误差 |  | ±1.6% |
|  | 90%以上示值误差 |  |  | -0.5% |  |  | 允许误差 |  | ±2.5% |
|  | 回程误差 |  |  | 0.2% |  |  | 允许误差 |  | 1.6% |
|  | 零位误差 |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  | 紧靠止销 |
|  | 轻敲位移 |  |  | 0.0% |  |  | 允许误差 |  | 0.8% |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  | 平稳 |
| （黑针）标准压力（kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（kPa） |  |  | 回程误差（kPa） |
|  | 升压 |  | 降压 |  |  | 升压 | 降压 |  |  |
| 400 | 392 |  | 396 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 800 | 792 |  | 796 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1200 | 1192 |  | 1196 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1600 | 1592 |  | 1592 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  | -0.5% |  | 允许误差 |  | ±1.6% |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  | -0.5% |  | 允许误差 |  | ±2.5% |
|  | 回程误差 |  |  |  | 0.2% |  | 允许误差 |  | 1.6% |
|  | 零位误差 |  |  |  | 符合要求 |  | 允许误差 |  | 紧靠止销 |
|  | 轻敲位移 |  |  |  | 0.0% |  | 允许误差 |  | 0.8% |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  | 符合要求 |  | 允许误差 |  | 平稳 |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |

| 项目名称 | 温度影响 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 | 2022.12.14 9:00 |  |  | 试验结束时间 | 2022.12.15 17:00 |  |
| 所用计量器具名称 |  | 测量区间 |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |
| 活塞式压力计 |  | （0.1～6）MPa |  | 0.05级 |  |  |
| 所用试验设备名称 |  | 型号 |  | 编号 |  |  |
| 恒温恒湿试验箱 |  | SEWTH |  | 7020070112 |  |  |
| 低温 |  |  |  | 高温 |  |  |
| （红针）标准压力（kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  | 标准压力 （kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |
|  | 升压 |  | 降压 |  | 升压 | 降压 |
| 400 | 388 |  | 392 | 400 | 400 | 400 |
| 800 | 784 |  | 788 | 800 | 804 | 804 |
| 1200 | 1184 |  | 1188 | 1200 | 1204 | 1208 |
| 1600 | 1580 |  | 1580 | 1600 | 1608 | 1608 |
| 低温结果 | -1.2% |  |  | 高温结果 | 0.5% |  |
| 低温 |  |  |  | 高温 |  |  |
| （黑针）标准压力（kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  | 标准压力 （kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |
|  | 升压 |  | 降压 |  | 升压 | 降压 |
| 400 | 388 |  | 392 | 400 | 404 | 404 |
| 800 | 788 |  | 792 | 800 | 804 | 808 |
| 1200 | 1184 |  | 1188 | 1200 | 1204 | 1208 |
| 1600 | 1580 |  | 1580 | 1600 | 1604 | 16048 |
| 低温结果 | -1.2% |  |  | 高温结果 | 0.5% |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  | 无 |  |  |

| 项目名称 | 交变压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 | 2022.11.20 8:00 |  |  |  |  | 试验结束时间 |  | 2022.11.20 18:00 |  |
| 所用计量器具名称 |  | 测量区间 |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  | （0.1～6）MPa |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  | 型号 |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| 交变试验机 |  | 60次/分 |  |  |  | / |  |  |  |
| （红针）标准压力（kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（kPa） |  |  | 回程误差（kPa） |
|  | 升压 |  | 降压 |  |  | 升压 | 降压 |  |  |
| 400 | 392 |  | 392 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 800 | 788 |  | 792 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1200 | 1188 |  | 1192 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1600 | 1588 |  | 1588 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  | -0.8% |  |  | 允许误差 |  | ±1.6% |
|  | 90%以上示值误差 |  |  | -0.8% |  |  | 允许误差 |  | ±2.5% |
|  | 回程误差 |  |  | 0.2% |  |  | 允许误差 |  | 1.6% |
|  | 零位误差 |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  | 紧靠止销 |
|  | 轻敲位移 |  |  | 0.0% |  |  | 允许误差 |  | 0.8% |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  | 平稳 |
| （黑针）标准压力（kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（kPa） |  |  | 回程误差（kPa） |
|  | 升压 |  | 降压 |  |  | 升压 | 降压 |  |  |
| 400 | 388 |  | 392 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 800 | 788 |  | 792 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1200 | 1188 |  | 1192 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1600 | 1588 |  | 1588 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  | -0.8% |  | 允许误差 |  | ±1.6% |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  | -0.8% |  | 允许误差 |  | ±2.5% |
|  | 回程误差 |  |  |  | 0.2% |  | 允许误差 |  | 1.6% |
|  | 零位误差 |  |  |  | 符合要求 |  | 允许误差 |  | 紧靠止销 |
|  | 轻敲位移 |  |  |  | 0.0% |  | 允许误差 |  | 0.8% |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  | 符合要求 |  | 允许误差 |  | 平稳 |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |

| 项目名称 | 耐工作环境振动性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 | 2022.12.28 9:00 |  |  |  |  | 试验结束时间 |  | 2022.12.28 17:00 |  |
| 所用计量器具名称 |  | 测量区间 |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  | （0.1～6）MPa |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  | 型号 |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| 数字式电动振动试验系统 |  | DC-2200-26 |  |  |  | 080306 |  |  |  |
| （红针）标准压力（kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（kPa） |  |  | 回程误差（kPa） |
|  | 升压 |  | 降压 |  |  | 升压 | 降压 |  |  |
| 400 | 392 |  | 392 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 800 | 788 |  | 792 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1200 | 1188 |  | 1192 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1600 | 1584 |  | 1584 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  | -0.8% |  |  | 允许误差 |  | ±1.6% |
|  | 90%以上示值误差 |  |  | -1.0% |  |  | 允许误差 |  | ±2.5% |
|  | 回程误差 |  |  | 0.2% |  |  | 允许误差 |  | 1.6% |
|  | 零位误差 |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  | 紧靠止销 |
|  | 轻敲位移 |  |  | 0.0% |  |  | 允许误差 |  | 0.8% |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  | 平稳 |
| （黑针）标准压力（kPa） | 轻敲后被检表示值（kPa） |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（kPa） |  |  | 回程误差（kPa） |
|  | 升压 |  | 降压 |  |  | 升压 | 降压 |  |  |
| 400 | 388 |  | 392 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 800 | 788 |  | 792 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1200 | 1188 |  | 1192 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |
| 1600 | 1584 |  | 1584 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 结果 | 90%以下示值误差 |  |  |  | -0.8% |  | 允许误差 |  | ±1.6% |
|  | 90%以上示值误差 |  |  |  | -1.0% |  | 允许误差 |  | ±2.5% |
|  | 回程误差 |  |  |  | 0.2% |  | 允许误差 |  | 1.6% |
|  | 零位误差 |  |  |  | 符合要求 |  | 允许误差 |  | 紧靠止销 |
|  | 轻敲位移 |  |  |  | 0.0% |  | 允许误差 |  | 0.8% |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  | 符合要求 |  | 允许误差 |  | 平稳 |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |