“弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲”编制说明

- 任务来源

根据国家市场监督管理总局市监计量发（2021）50号《市场监管总局办公厅关于下达2021年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，弹性元件式精密压力表和真空表等产品的型式评价大纲由辽宁省计量科学研究院负责牵头修订。

二、产品概述

仪表主要用于压力仪表的检定，也可用于压力和真空的精密测量。

仪表的工作原理是利用弹性敏感元件（如弹簧管）在压力作用下产生弹性形变，其形变量的大小与作用的压力成一定的线性关系，通过传动机构放大，由指针在分度盘上指示出被测的压力。仪表的弹性敏感元件一般采用弹簧管式，但也可以采用其他形式的弹性敏感元件。

- 规范起草的技术依据

本大纲试验项目的要求和方法参照JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表》、GB/T 1227-2017《精密压力表》、GB/T 2423.10《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》、JB/T 5528《压力表标度及分划》、JB/T 9252《工业自动化仪表  指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求》的内容要求编制而成，能够对弹性元件式精密压力表和真空表的性能作出客观、全面、有效的评价。

本大纲的结构按照JJF 1016-2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》进行编排，各章节按照JJF 1015-2014 《计量器具型式评价通用规范》的规定进行编制。

四、大纲修订主要内容

与JJF 1414-2013《弹性元件式精密压力表和真空表型式评价大纲》相比，除编辑性修改外，主要变化如下：

——大纲名称改为弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲；

——范围中增加分类编码，测量范围改为（-0.1～1000）MPa（依据国标）；

——将法制管理要求中准确度等级要求放入计量要求中；

——提供审查的技术文件中删除“合法经营的证明文件”（依据JJF1015）；

——将“指示装置”项目合并到“外观”项目中，“外观”项目中增加量程及分度值的要求；（与规程保持一致）

——更改超压试验中大于160MPa仪表的试验条件（依据国标）；

——更改交变压力试验中大于160MPa仪表的试验条件（依据国标）；

——删除抗运输环境性能试验项目（依据JJF1015）；

——增加“提供样机的数量及样机的使用方式”（依据JJF1016）；

——增加工作介质的要求；

——对示值误差的试验方法做了重新描述；（与检定规程保持一致）

——增加“试验项目所用计量器具和设备表”（依据JJF1016）；

五、大纲内容的说明

1、关于范围

适用于分类编码为12320500；测量范围为（-0.1～1000）MPa的弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表（以下简称仪表）的型式评价；不适用于带有附加装置及特殊功能的仪表。

2、关于引用文献

JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》

GB/T 1227-2017《精密压力表》

GB/T 2423.10《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》

JB/T 5528《压力表标度及分划》

JB/T 9252《工业自动化仪表  指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求》

3、关于术语

只对“交变压力试验”给出解释，因为这个术语没有定义，但在本型式评价大纲中又是比较重要的试验项目，因此为了避免混淆，给出相应的解释。

- 关于法制管理要求

全部采用了JJF 1016-2014和JJF 1015-2014相关条文的规定。

- 关于计量要求

按照JJF 1015-2014对“计量要求”的规定，根据GB/T 1227-2017《精密压力表》及JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》，确定仪表的计量要求为指示装置、准确度等级、示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针偏转平稳性。相应的要求符合GB/T 1227-2017《精密压力表》及JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》的要求。

- 关于通用技术要求

按照JJF 1015-2014，对大纲的通用技术要求为气候环境适应性、机械环境适应性、电源环境适应性、电磁环境适应性，其中气候环境适应性包括温度影响，机械环境适应性包括交变压力、超压、耐工作环境振动性能等，未涉及电源环境适应性、电磁环境适应性要求。关于仪表的外观的要求主要是对仪表的表壳、接头及标度、标识的要求。这些项目及要求均与GB/T 1227-2017《精密压力表》及JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》的要求一致。

- 关于型式评价的条件和方法

所有项目的试验均规定了试验设备、环境条件、试验程序、数据处理及合格判据，试验方法按操作步骤描述，力求做到规定详细、能指导具体操作。同时，给出试验点及试验顺序。

- 关于型式评价结果的处理

与JJF 1015-2014一致。

9、关于附录

本大纲附加了附录A:试验顺序及项目之间间歇时间；附录B: 弹性元件式精密压力表和真空表型式评价记录格式。

精密压力表大纲起草组

二O二四年十月