中华人民共和国国家计量技术规范

JJF1414—202×

弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of Elastic Element Precise Pressure Gauges、Pressure-Vacuum Gauges and Vacuum Gauges

（征求意见稿）

××××－××－××发布     ××××－××－××实施

国家市场监督管理总局

弹性元件式精密压力表、压力真空表

JJF1414—××××

和真空表型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of

Elastic Element Precise Pressure Gauges、Pressure-Vacuum Gauges

and Vacuum Gauges

归  口 单 位：全国压力计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国压力计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人:

参加起草人:

目   录

引言	III

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语	1

3.1	交变压力试验	1

4	概述	1

5	法制管理要求	2

5.1	计量单位	2

5.2	外部结构	2

5.3	标志	2

5.4	提供审查的技术文件	2

6	计量要求	2

6.1	准确度等级	3

6.2	示值误差	3

6.3	回程误差	3

6.4	零位误差	3

6.5	轻敲位移	3

6.6	指针偏转平稳性	4

7	通用技术要求	4

7.1	外观	4

7.2	超压	4

7.3	交变压力	4

7.4	温度影响	5

7.5	交变压力	5

7.6	耐工作环境振动性能	5

8	型式评价项目	5

9	提供样机的数量及样机的使用方式	6

9.1	提供样机的数量	6

9.2	样机的使用方式	6

10	试验方法和条件以及试验数据处理和合格判据	7

10.1	环境条件	7

10.2	工作介质	7

10.3	试验点	7

10.4	试验顺序	7

10.5	准确度等级	8

10.6	示值误差	8

10.7	回程误差	8

10.8	零位误差	9

10.9	轻敲位移	9

10.10	指针偏转平稳性	9

10.11	外观	10

10.12	超压	10

10.13	温度影响	10

10.14	交变压力	10

10.15	耐工作环境振动性能	10

11	试验项目所用计量器具和设备表	11

12	型式评价结果的判定原则	11

附录A    试验顺序及项目之间间歇时间	12

附录B     型式评价记录格式	14

引   言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成本大纲制定的基础性系列规范。

本大纲试验项目的要求和方法参照JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》、GB/T 1227-2017《精密压力表》、GB/T 2423.10《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》、JB/T 5528《压力表标度及分划》、JB/T 9252《工业自动化仪表  指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求》的内容要求编制而成，能够对弹性元件式精密压力表和真空表的性能作出客观、全面、有效的评价。

本大纲的结构按照JJF 1016-2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》进行编排，各章节按照JJF 1015-2014 《计量器具型式评价通用规范》的规定进行编制。

与JJF 1414-2013《弹性元件式精密压力表和真空表型式评价大纲》相比，除编辑性修改外，主要变化如下：

——大纲名称改为弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲；

——范围中增加分类编码,测量范围改为（-0.1～1000）MPa；

——将法制管理要求中准确度等级要求放入计量要求中；

——提供审查的技术文件中删除“合法经营的证明文件”；

——将“指示装置”项目合并到“外观”项目中，“外观”项目中增加量程及分度值等要求；

——更改超压试验中大于160MPa仪表的试验条件；

——更改交变压力试验中大于160MPa仪表的试验条件；

——删除抗运输环境性能试验项目；

——增加“提供样机的数量及样机的使用方式”；

——增加工作介质的要求；

——对示值误差的试验方法做了重新描述；

——增加“试验项目所用计量器具和设备表”。

本规范的历次版本发布情况为：

——JJF 1414-2013《弹性元件式精密压力表和真空表型式评价大纲》

弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲

# 范围

本大纲适用于分类编码为12320500；测量范围为（-0.1～1000）MPa的弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表（以下简称仪表）的型式评价；不适用于带有附加装置及特殊功能的仪表。

# 引用文件

本大纲引用下列文件：

JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表》

GB/T 1227-2017《精密压力表》

GB/T 2423.10《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》

JB/T 5528《压力表标度及分划》

JB/T 9252《工业自动化仪表  指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语

3.1交变压力试验cyclic pressure test

对仪表施加以一定幅度、频率，按一定规律往复交变负荷的试验。

# 概述

仪表主要用于压力仪表的检定，也可用于压力和真空的精密测量。

仪表的工作原理是利用弹性敏感元件（如弹簧管）在压力作用下产生弹性形变，其形变量的大小与作用的压力成一定的线性关系，通过传动机构放大，由指针在分度盘上指示出被测的压力。仪表的弹性敏感元件一般采用弹簧管式，但也可以采用其他形式的弹性敏感元件。

# 法制管理要求

# 计量单位

仪表应采用国家法定计量单位Pa（帕），或是它的十进倍数单位：kPa、MPa等。

# 外部结构

仪表应采用封闭式结构设计或者留有封印的位置。

# 标志

    - 计量器具法制标志：

仪表标志应有型式批准标志和编号（试验样机应留出相应位置）。

    - 仪表的铭牌应明示以下内容：

——仪表名称、生产厂名或商标；

——仪表准确度等级（或等级标志）；

——仪表编号或批号；

——需要限制使用场合的特殊说明（如禁油）。

# 提供审查的技术文件

a)被政府计量行政部门受理，并委托进行型式评价的《计量器具型式批准申请书》。

b)产品标准。

c)总装图和关键零部件清单。

d)使用说明书。

e)制造单位或技术机构所做的试验报告。

# 计量要求

# 准确度等级

仪表的准确度等级应从以下序列中选取：0.1级、0.16级、0.25级、0.4级。

# 示值误差

仪表的示值误差用引用误差表示，其值应不超过表1规定。

表1  示值误差

| 准确度等级（级） | 最大允许误差（％） |
| --- | --- |
| 0.1 | ±0.1 |
| 0.16 | ±0.16 |
| 0.25 | ±0.25 |
| 0.4 | ±0.4 |
| 注：仪表最大允许误差应按其量程百分比计算。 |  |

# 回程误差

在测量范围内，回程误差应不大于表1所规定的最大允许误差的绝对值。

# 零位误差

6.4.1 仪表在正常工作位置上，弹性敏感元件内无外加负荷时，零位误差应不大于表1所规定的最大允许误差。

6.4.2 无调零装置的仪表，不应设有抑制零位的装置。

6.4.3 有调零装置的仪表，零位调节范围应不小于其量程的2％，微调器应灵活，调节时不应脱落，应能起到良好的微调作用。

# 轻敲位移

在测量范围内的任何位置上，轻敲表壳前后，指针示值变动量应不大于表1所规定的最大允许误差绝对值的1/2。

# 指针偏转平稳性

在测量范围内，指针偏转应平稳，无跳动或卡针现象。

# 通用技术要求

# 外观

7.1.1 外形结构

a)仪表应装配牢固、无松动现象。

b)仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤,连接件应无明显的毛刺和损伤。

7.1.2 指示装置

a)仪表表面玻璃应无色透明,不得有妨碍读数的缺陷或损伤。

b)仪表分度盘应平整光洁,数字及各标志应清晰可辨。

c)仪表指针指示端刀锋应垂直于分度盘，并能覆盖最短分度线长度的1/4～3/4，指针与分度盘平面的距离应在（0.5～1.5）mm之间；

d)仪表指针指示端的宽度应不大于分度线的宽度。

7.1.3 量程

仪表的量程应符合以下系列中之一：（1×10n，1.6×10n，2.5×10n，4×10n，6×10n）Pa、kPa或MPa，式中：n是正整数、负整数或零。

7.1.4 分度值

仪表的分度值应符合以下系列中之一：（1×10n，2×10n，5×10n）Pa、kPa或MPa，式中：n是正整数、负整数或零。

# 超压

仪表应按表2的规定，承受超压试验。

表2  超压

| 压力上限值U（MPa） | 负荷：压力上限值（％） | 时间（h） |
| --- | --- | --- |
| U ≤10 | 125 | 0.5 |
| 10＜U ≤60 | 115 |  |
| 60＜U ≤160 | 110 |  |
| U ＞160 | 105 |  |

# 温度影响

当使用温度偏离（20±1）℃（0.1级、0.16级）、（20±2）℃（0.25级）、（20±3）℃（0.4级）时，仪表的示值误差（包括零点）分别不应超过式（1）规定的范围：

△＝±（δ+K△t）                     （1）

式中：△——环境温度偏离（20±1）℃（0.1级、0.16级）、（20±2）℃（0.25级）、（20±3）℃（0.4级）时的示值误差允许值，表示方法与示值误差相同，％；

δ——本规范6.2规定的最大允许误差绝对值，％；

K——温度系数，其值为0.04％/℃；

△t——|t2-t1|，℃；

t2——仪表额定环境温度范围内的任意值，℃；

t1——对于0.1级和0.16级的仪表，当t2高于21 ℃时，为21 ℃；当t2低于19 ℃时，为19 ℃；对于0.25级的仪表，当t2高于22 ℃时，为22 ℃；当t2低于18 ℃时，为18 ℃；对于0.4级的仪表，当t2高于23 ℃时，为23 ℃；当t2低于17 ℃时，为17 ℃。

# 交变压力

仪表应按表3规定承受交变压力试验。

表3  交变压力

| 量程S （MPa） | 交变幅度 （量程的百分数） | 交变频率 （次/分） | 交变次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| S ≤2.5 | （20％±5％）～（75％±5％） 范围内，幅度不小于50％ | 30 | 30000 |
| 2.5＜S ≤160 |  | 60 | 20000 |

对于量程大于160MPa的仪表，应能承受连续6次（每次试验间隔时间为5min）为时10min的上限值压力。

# 耐工作环境振动性能

仪表应能承受频率为55Hz，位移幅值为0.035 mm，每个轴线方向上定频振动试验60 min，试验后应无机械损伤。

# 型式评价项目

仪表的型式评价项目见表4。

表4  仪表的型式评价项目

| 序号 | 型式评价项目名称 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、法制管理要求 |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 | 5.1 | / | 观察项目 |
| 2 | 外部结构 | 5.2 | / | 观察项目 |
| 3 | 标志 | 5.3 | / | 观察项目 |
| 二、计量要求 |  |  |  |  |
| 4 | 准确度等级 | 6.1 | 10.5 | 观察项目 |
| 5 | 示值误差 | 6.2 | 10.6 |  |
| 6 | 回程误差 | 6.3 | 10.7 |  |
| 7 | 零位误差 | 6.4 | 10.8 |  |
| 8 | 轻敲位移 | 6.5 | 10.9 |  |
| 9 | 指针偏转平稳性 | 6.6 | 10.10 |  |
| 三、通用技术要求 |  |  |  |  |
| 10 | 外观 | 7.1 | 10.11 | 观察项目 |
| 11 | 超压 | 7.2 | 10.12 |  |
| 12 | 温度影响 | 7.3 | 10.13 |  |
| 13 | 交变压力 | 7.4 | 10.14 |  |
| 14 | 耐工作环境振动性能 | 7.5 | 10.15 |  |

# 提供样机的数量及样机的使用方式

# 提供样机的数量

申请单位应提供自己生产的样机。申请单位可以按单一产品提出申请，也可以按系列产品提出申请。

——按单一产品申请的，应提供三台样机；

——按系列产品申请的，应考虑系列产品的测量对象、准确度、测量区间等，选择有代表性的产品，并参考下面的原则确定样机的数量：a）准确度等级相同，测量区间不同的系列产品在选取样机时应包括测量区间上下限的产品，每种产品提供三台样机；b）准确度等级不同，测量区间和结构相同的系列产品在选取样机时应包括各准确度等级的产品，每种产品提供三台样机。

# 样机的使用方式

所有试验项目应在三台样机上进行，且不得在试验期间或试验中对样机进行调整。

# 试验方法和条件以及试验数据处理和合格判据

# 环境条件

10.1.1参考环境条件

——环境温度：0.1级、0.16级仪表为（20±1）℃； 0.25级仪表为（20±2）℃；0.4级仪表为（20±3）℃；

——相对湿度：≤85%；

——仪表处于正常工作位置（未指明时，系指垂直安装）；

——负荷变化均匀。

10.1.2 额定环境条件

——环境温度：（5～40）℃；

——相对湿度：≤85%；

——仪表处于正常工作位置（未指明时，系指垂直安装）；

——负荷变化均匀。

# 工作介质

压力上限值不大于0.25MPa的仪表，工作介质为清洁的空气或无毒无害、化学性能稳定的气体；压力上限值大于0.25MPa的仪表，工作介质为无腐蚀性的液体或根据标准器所要求使用的工作介质。

# 试验点

仪表示值误差试验点应不少于8个点（不包括零值）；真空表测量上限的试验点按当地大气压的90％以上选取。试验点尽可能在测量范围内均匀分布。

# 试验顺序

仪表的试验顺序及各试验项目之间的间歇时间按附录A进行。

# 准确度等级

试验目的：检验仪表的准确度等级在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验程序：目测。

数据处理：记录准确度等级情况。

合格判据：准确度等级应符合6.1的要求。

# 示值误差

试验目的：检验仪表的示值误差在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表5规定的设备选取。

试验程序：

a）仪表在试验前，由零平稳地加压到测量范围上限（真空表不低于当地大气压的90％），并保持3 min，然后再均匀缓慢地降压到零，此后在5 min内开始正式检验。

b）检验时由零均匀缓慢地加压，逐点检验至测量上限（真空表不低于当地大气压的90％），并保持3 min，然后再均匀缓慢地降压到零，检验各试验点。

c）检验时各试验点应进行两次读数，一次是在负荷平稳达到规定试验点的值（即轻敲表壳前）时进行，另一次是在轻敲表壳后进行，读取仪表示值按分度值1/10估读，轻敲后被检仪表示值与标准器示值之差即为该试验点的示值误差。对于测量上限点的示值读取，若被检仪表的指针读数未超过表盘刻度，则按前述方法读取，若被检仪表的指针读数超过表盘刻度，可将被检仪表加压至表盘最大刻度，读取被检仪表和标准器的读数。

d）对于0.4级仪表应按上述方法进行一次检验；对于0.16级、0.25级仪表应按上述方法连续进行两次检验；对于0.1级仪表应按上述方法连续进行三次检验。

合格判据：每次检验轻敲表壳前后示值与标准器示值之差应符合6.2的要求。

# 回程误差

试验目的：检验仪表的回程误差在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表5规定的设备选取。

试验程序：在示值误差检验过程中，对同一试验点，在升压和降压检验时，轻敲表壳后示值之差的绝对值为仪表的回程误差。

合格判据：试验结果应符合6.3的要求。

# 零位误差

试验目的：检验仪表的零位误差在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表5规定的设备选取。

试验程序：

a）当仪表不带有调零装置时，在10.6试验中，负荷为零时，目测被检仪表指针轻敲前后所处位置。

b）当仪表有调零装置时，应给仪表加压至上限值，保持3 min，降压至上限值2％的负荷，调节调零装置校准零位。然后加压并对各个规定试验点附加上限值2％的负荷检至上限值。再检验相同点，再降压至零。

合格判据：

仪表零位误差应符合6.4的要求。

当仪表有调零装置时，按上述试验程序b）检验，试验结果应符合6.4的要求。

# 轻敲位移

试验目的：检验仪表的轻敲位移在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表5规定的设备选取。

试验程序：对每一个试验点，在升压和降压试验时，轻敲表壳后引起的示值变动量。

合格判据：试验结果应符合6.5的要求。

# 指针偏转平稳性

试验目的：检验仪表的指针偏转平稳性在以下条件下是否符合计量要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表5规定的设备选取。

试验程序：在示值误差检验过程中，用目力观测指针的偏转。

合格判据：试验结果应符合6.6的要求。

# 外观

试验目的：检验仪表的外观在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验程序：目测。

合格判据：试验结果应符合7.1的要求。

# 超压

试验目的：检验仪表承受超压试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表5规定的设备选取。

试验程序：仪表按7.2规定进行超压试验。去掉负荷后在30 min内按10.6～10.10检验。

合格判据：试验结果应符合6.2～6.6的要求。

# 温度影响

试验目的：检验仪表承受温度影响试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件及额定环境条件。

试验设备：按表5规定的设备选取。

试验程序：将仪表放入恒温箱中，逐渐升（降）温度至10.1规定的额定环境条件温度范围上（下）限值，并使仪表承受上限值3/4的负荷，待温度稳定且保持不少于3 h后，然后减负荷至零。按10.6 a）、10.6 b）、10.8 a）条进行检验。

合格判据：试验结果应符合7.3的要求。

# 交变压力

试验目的：检验仪表承受交变压力试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表5规定的设备选取。

试验程序：将仪表安装在能产生正弦波形，频率、负荷交变幅度及次数符合7.4规定值的交变压力试验机上，经试验后在30 min内按10.6～10.10检验。

合格判据：试验结果应符合6.2～6.6的要求。

# 耐工作环境振动性能

试验目的：检验仪表承受振动试验后在以下条件下是否符合通用技术要求。

试验条件：按10.1规定的参考环境条件。

试验设备：按表5规定的设备选取。

试验程序：

按7.5的要求及GB/T 2423.10规定方法进行。

a）试验时对仪表施加测量范围上限值的50％的负荷，在3个互相垂直的轴线上分别进行为时60min的振动试验。

b）试验结束后，仪表应无机械损伤。在参考环境条件下恢复60min，按10.6～10.10进行检验。

合格判据：试验结果应符合6.2～6.6的要求。

# 试验项目所用计量器具和设备表

表5 试验项目所用计量器具和设备表

| 序号 | 所用计量器具名称 | 测量区间 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞式压力计 | 根据精密压力表选取 | 最大允许误差绝对值应不大于被检仪表允许误差绝对值的1/4。 | / |
| 2 | 数字压力计 | 根据精密压力表选取 | 最大允许误差绝对值应不大于被检仪表允许误差绝对值的1/4。0.05级及以上级别，年稳定性合格。 | / |
| 3 | 其它符合要求的压力标准器 | 根据精密压力表选取 | 最大允许误差绝对值应不大于被检仪表允许误差绝对值的1/4。 | / |
| 4 | 高低温试验箱 | （5～40）℃ | 温度偏差±2℃，温场波动性≤1℃；温场均匀性≤1℃； | / |
| 5 | 交变压力试验机 | 根据精密压力表选取 | 交变频率：（30～60）次/分；交变次数不少于30000次。 | / |
| 6 | 振动试验台 | / | 参照GB/T 2423.10 | / |

# 型式评价结果的判定原则

a) 所有试验样机的所有评价项目均符合本型式评价大纲要求的为合格。

b) 对于单一产品的，有一项或一项以上项目不合格，综合判定为不合格。

c) 对于系列产品的，有一种或一种以上型号不合格的，判定该系列产品不合格。

# 附录A

# 试验顺序及项目之间间歇时间

# 附录B

# 型式评价记录格式

型式评价报告编号：

一、样机的基本信息

申请单位：                              规格型号：

计量器具名称：                          样机编号：

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 |  |  |  |
| 5.2 | 外部结构 |  |  |  |
| 5.3 | 标志 |  |  |  |
| 6.1 | 准确度等级 |  |  |  |
| 7.1 | 外观 |  |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

三、试验项目记录

| 项目名称 |  |  | 示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （ ） |  |  | 轻敲后被检表示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（ ） |
|  |  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 超压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （ ） |  | 轻敲后被检表示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（ ） |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  | 升压 |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |
|  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |
|  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |
|  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |
|  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温度影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （ ） |  | 轻敲后被检表示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准压力 （ ） |  |  |  |  |  | 轻敲后被检表示值（ ） |  |  |  |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |
| 低温结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 交变压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （ ） | 轻敲后被检表示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（ ） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 耐工作环境振动性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （ ） | 轻敲后被检表示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（ ） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  | 升压 |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境温度：                 相对湿度：

评价人员                        复核人员

________________________________________________