精密压力表示值误差测量不确定度评定

1 概述

精密压力表示值误差的测量使用活塞式压力计作为标准器，对规定压力点进行逐点比较测量，其不确定度来源主要考虑标准器带来的不确定度及重复性带来的不确定度。本例选用一只0.25级0～25MPa，分度值为0.2MPa的精密压力表作对象，其评定过程如下：

2  建立测量模型，列出不确定度传播律

2.1  测量模型

δ被＝P被－P标                                            （1）

式中：δ被—被检表示值误差；

P被—检测点上被校表示值；

P标—标准器示值。

2.2  不确定度传播律

uc2=c1u12+c2u22

2.3  计算灵敏系数

c1=∂δ被／∂P标＝-1；

c2=∂δ被／∂P被＝1。

3  标准不确定度的评定

3.1  标准器引入的不确定度

由标准器活塞压力计引入的不确定度，属B类，准确度级别为0.05级，分布服从均匀分布，故：

u1=∂δ被∂P标×0.05％3＝0.029％FS

3.2  被检器引入的不确定度

该项来源可从重复性中算得，为A类分量：

对被检表作全范围多次检测，发现在25MPa点上变化较大，以此组数据为代表：

25.06，  25.06，  25.04，  25.06，  25.06，  25.04（MPa）

共重复6次测量：

得到     　　　　　u2=RC×25=0.03%FS

R－6次测量结果的极差；

C－6次测量的极差系数为2.53。

- 标准不确定度分量表

| 标准不确定度分量 | 标准不确定度一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 来源 | 分布 | 数值（％FS） |
| u1 u2 | 标准器不确定度 检定重复性 | 均匀 正态 | 0.029 0.03 |

5  合成标准不确定度uc的评定

uc=(0.029%)2+(0.03%)2=0.041%FS

6  扩展不确定度的确定

取k=2

U=k×uc=20.041%=0.082%FS

- 不确定度报告

精密压力表示值误差测量的扩展不确定度为

U=0.082%FS, k=2

扩展不确定度小于MPEV的1/3，符合要求。