弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲试验报告

### 试验目的

按规范对弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表进行试验，对试验方法及数据进行分析，以判定规范的可行性。

### 试验设备

标准器为活塞式压力计数字压力计等。

### 试验环境

室    温：（20±2）℃

相对湿度：<85%

### 试验方法

选取不同量程不同准确度等级的弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表样机，按照大纲进行全部项目的试验。试验记录见附页。

### 试验结论

试验结果表明，采取本规范的方法可以对弹性元件式精密压力表、压力真空表和真空表的各项目进行检测，方法可行，能够起到评价精密压力表全性能的作用。因此，本规范的可行性可以得到验证。

一、样机的基本信息

申请单位：             /                 规格型号：      （0～60）MPa

计量器具名称：      精密压力表        样机编号：      A202212-4886

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 | × |  |  |
| 5.2 | 外部结构 | × |  |  |
| 5.3 | 标志 | × |  |  |
| 6.1 | 准确度等级 | × |  | 0.25级 |
| 7.1 | 外观 | × |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

三、试验项目记录

| 项目名称 |  |  | 示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 |  |  | 2023.2.2 9：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  | 2023.2.2 17：00 |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  |  |  | （1-60）MPa |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |
|  |  |  | 升压 |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  | 升压 |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 10 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 15 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 20 |  |  | 20.02 |  |  |  |  |  | 20.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 30 |  |  | 30.02 |  |  |  |  |  | 30.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 40 |  |  | 40.04 |  |  |  |  |  | 40.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 50 |  |  | 50.04 |  |  |  |  |  | 50.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 60 |  |  | 60.04 |  |  |  |  |  | 60.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 结果 |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | ±0.25% |  |
|  |  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25% |  |
|  |  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | ±0.25% |  |
|  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 0.125% |  |
|  |  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 超压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2023.2.6 9：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2023.2.6 17：00 |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  | （1-60）MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  | 升压 |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |
| 5 |  | 5.02 |  |  |  |  |  |  | 5.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |
| 10 |  | 10.02 |  |  |  |  |  |  | 10.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |
| 15 |  | 15.02 |  |  |  |  |  |  | 15.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |
| 20 |  | 20.02 |  |  |  |  |  |  | 20.04 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |
| 30 |  | 30.04 |  |  |  |  |  |  | 30.06 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |
| 40 |  | 40.04 |  |  |  |  |  |  | 40.06 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |
| 50 |  | 50.06 |  |  |  |  |  |  | 50.06 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 60 |  | 60.06 |  |  |  |  |  |  | 60.06 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 结论 |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | ±0.25% |  |  |
|  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 0.25% |  |  |
|  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | ±0.25% |  |  |
|  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 0.125% |  |  |
|  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 平稳 |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温度影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2023.2.13 9：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2023.2.14 17：00 |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  |  |  | （1-60）MPa |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒温恒湿试验箱 |  |  |  |  | SEWTH |  |  |  |  |  |  |  |  | 7020070112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准压力 （MPa） |  |  |  |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升压 |  |  |  |  | 降压 |
| 0 |  | -0.02 |  |  |  |  |  |  | -0.02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |
| 5 |  | 4.98 |  |  |  |  |  |  | 4.98 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5.02 |  |  |  |  | 5.02 |
| 10 |  | 9.98 |  |  |  |  |  |  | 9.98 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10.02 |  |  |  |  | 10.02 |
| 15 |  | 14.98 |  |  |  |  |  |  | 14.98 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15.02 |  |  |  |  | 15.04 |
| 20 |  | 19.98 |  |  |  |  |  |  | 19.98 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20.02 |  |  |  |  | 20.04 |
| 30 |  | 29.96 |  |  |  |  |  |  | 29.96 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30.04 |  |  |  |  | 30.04 |
| 40 |  | 39.96 |  |  |  |  |  |  | 39.96 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40.04 |  |  |  |  | 40.06 |
| 50 |  | 49.94 |  |  |  |  |  |  | 49.94 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50.06 |  |  |  |  | 50.08 |
| 60 |  | 59.94 |  |  |  |  |  |  | 59.94 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60.06 |  |  |  |  | 60.06 |
| 低温结果 |  | -0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温结果 |  |  |  |  |  | 0.13% |  |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 交变压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2023.3.7 8：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  | 2023.3.7 19：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  |  | （1-60）MPa |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交变试验机 |  |  |  | 60次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 10 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 15 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 20 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.02 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 30 | 30.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 40 | 40.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.04 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 50 | 50.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.04 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 60 | 60.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.04 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 结果 | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±0.25% |  |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.25% |  |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±0.25% |  |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.125% |  |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 耐工作环境振动性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2023.3.20 9：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  | 2023.3.20 17：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  |  | （1-60）MPa |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字式电动振动试验系统 |  |  |  |  |  | DC-2200-26 |  |  |  |  |  |  |  | 080306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 10 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.02 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 15 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 20 | 20.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.02 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 30 | 30.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.02 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 40 | 40.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.04 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 50 | 50.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.04 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 60 | 60.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.04 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 结果 | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±0.25% |  |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.25% |  |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±0.25% |  |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.125% |  |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、样机的基本信息

申请单位：             /                 规格型号：      （0～60）MPa

计量器具名称：      精密压力表        样机编号：      A202212-4525

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 | × |  |  |
| 5.2 | 外部结构 | × |  |  |
| 5.3 | 标志 | × |  |  |
| 6.1 | 准确度等级 | × |  | 0.4级 |
| 7.1 | 外观 | × |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

三、试验项目记录

| 项目名称 |  |  | 示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 |  |  | 2023.2.2 9：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  | 2023.2.2 17：00 |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  |  |  | （1-60）MPa |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |
|  |  |  | 升压 |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  | 升压 |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 10 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 15 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 20 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 30 |  |  | 30.05 |  |  |  |  |  | 30.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 40 |  |  | 40.05 |  |  |  |  |  | 40.10 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 50 |  |  | 50.10 |  |  |  |  |  | 50.10 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 60 |  |  | 60.10 |  |  |  |  |  | 60.10 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 结果 |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.17% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | ±0.4% |  |
|  |  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4% |  |
|  |  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | ±0.4% |  |
|  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2% |  |
|  |  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 超压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2023.2.6 9：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2023.2.6 17：00 |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  | （1-60）MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  | 升压 |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 5 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |
| 10 |  | 10.05 |  |  |  |  |  |  | 10.05 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 15 |  | 15.05 |  |  |  |  |  |  | 15.10 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |
| 20 |  | 20.05 |  |  |  |  |  |  | 20.10 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |
| 30 |  | 30.10 |  |  |  |  |  |  | 30.10 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 40 |  | 40.10 |  |  |  |  |  |  | 40.15 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |
| 50 |  | 50.15 |  |  |  |  |  |  | 50.15 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 60 |  | 60.15 |  |  |  |  |  |  | 60.15 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 结论 |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | ±0.4% |  |  |
|  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 0.4% |  |  |
|  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | ±0.4% |  |  |
|  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 0.2% |  |  |
|  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差 |  |  | 平稳 |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温度影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2023.2.13 9：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2023.2.14 17：00 |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  |  |  | （1-60）MPa |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒温恒湿试验箱 |  |  |  |  | SEWTH |  |  |  |  |  |  |  |  | 7020070112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准压力 （MPa） |  |  |  |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升压 |  |  |  |  | 降压 |
| 0 |  | -0.05 |  |  |  |  |  |  | -0.05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |
| 5 |  | 4.95 |  |  |  |  |  |  | 4.95 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5.10 |  |  |  |  | 5.10 |
| 10 |  | 9.95 |  |  |  |  |  |  | 9.95 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10.10 |  |  |  |  | 10.10 |
| 15 |  | 14.90 |  |  |  |  |  |  | 14.95 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15.10 |  |  |  |  | 15.10 |
| 20 |  | 19.90 |  |  |  |  |  |  | 19.95 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20.10 |  |  |  |  | 20.10 |
| 30 |  | 29.90 |  |  |  |  |  |  | 29.95 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30.10 |  |  |  |  | 30.10 |
| 40 |  | 39.90 |  |  |  |  |  |  | 39.95 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40.15 |  |  |  |  | 40.15 |
| 50 |  | 49.90 |  |  |  |  |  |  | 49.90 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50.15 |  |  |  |  | 50.15 |
| 60 |  | 59.85 |  |  |  |  |  |  | 59.85 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60.20 |  |  |  |  | 60.20 |
| 低温结果 |  | -0.25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温结果 |  |  |  |  |  | 0.33% |  |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 交变压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2023.3.7 8：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  | 2023.3.7 19：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  |  | （1-60）MPa |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交变试验机 |  |  |  | 60次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.05 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 10 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 15 | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.10 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 20 | 20.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.10 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 30 | 30.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.10 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 40 | 40.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.15 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 50 | 50.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.15 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 60 | 60.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.10 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 结果 | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±0.4% |  |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.4% |  |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±0.4% |  |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.2% |  |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 耐工作环境振动性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2023.3.20 9：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  | 2023.3.20 17：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  |  | （1-60）MPa |  |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字式电动振动试验系统 |  |  |  |  |  | DC-2200-26 |  |  |  |  |  |  |  | 080306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.05 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 10 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 15 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.05 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 20 | 20.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.10 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 30 | 30.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.10 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 40 | 40.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.10 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 50 | 50.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.10 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 60 | 60.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.10 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 结果 | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.17% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±0.4% |  |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.4% |  |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | ±0.4% |  |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 0.2% |  |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、样机的基本信息

申请单位：             /                 规格型号：      （-0.1～0）MPa

计量器具名称：      精密真空表        样机编号：      20115444

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 | × |  |  |
| 5.2 | 外部结构 | × |  |  |
| 5.3 | 标志 | × |  |  |
| 6.1 | 准确度等级 | × |  | 0.4级 |
| 7.1 | 外观 | × |  |  |

注：

| + | - |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

通过

不通过

三、试验项目记录

| 项目名称 |  |  | 示值误差、回程误差、零位误差、轻敲位移、指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验开始时间 |  |  | 2023.3.8 9：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  | 2023.3.8 11：30 |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字压力控制器 |  |  |  |  |  |  |  | （-100～100）kPa |  |  |  |  | 0.02级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |
|  |  |  | 升压 |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  | 升压 |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |
| 0.00 |  |  | 0.00000 |  |  |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |
| -0.01 |  |  | -0.01000 |  |  |  |  |  | -0.01000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |
| -0.02 |  |  | -0.02000 |  |  |  |  |  | -0.02000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |
| -0.03 |  |  | -0.03000 |  |  |  |  |  | -0.03000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |
| -0.04 |  |  | -0.04000 |  |  |  |  |  | -0.04000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |
| -0.05 |  |  | -0.05000 |  |  |  |  |  | -0.05000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |
| -0.06 |  |  | -0.06000 |  |  |  |  |  | -0.06010 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00010 |  |
| -0.08 |  |  | -0.08000 |  |  |  |  |  | -0.08010 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00010 |  |
| -0.10 |  |  | -0.09990 |  |  |  |  |  | -0.09990 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |
| 结果 |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | ±0.4% |  |
|  |  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 0.4% |  |
|  |  |  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | ±0.4% |  |
|  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 0.2% |  |
|  |  |  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 平稳 |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 温度影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 2023.4.6 9：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  |  |  |  | 2023.4.6 17：00 |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字压力控制器 |  |  |  |  |  |  |  | （-100～100）kPa |  |  |  |  | 0.02级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调温调湿试验箱 |  |  |  |  | SETH |  |  |  |  |  |  |  | 658006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准压力 （MPa） |  |  |  |  | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |
|  |  | 升压 |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  | 升压 |  |  |  | 降压 |
| 0.00 |  | 0.00000 |  |  |  |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |
| -0.01 |  | -0.01000 |  |  |  |  |  |  | -0.01000 |  |  |  | -0.01 |  |  |  |  | -0.01000 |  |  |  | -0.01000 |
| -0.02 |  | -0.02000 |  |  |  |  |  |  | -0.02000 |  |  |  | -0.02 |  |  |  |  | -0.02000 |  |  |  | -0.02000 |
| -0.03 |  | -0.03000 |  |  |  |  |  |  | -0.03000 |  |  |  | -0.03 |  |  |  |  | -0.03000 |  |  |  | -0.03000 |
| -0.04 |  | -0.04010 |  |  |  |  |  |  | -0.04000 |  |  |  | -0.04 |  |  |  |  | -0.04000 |  |  |  | -0.04000 |
| -0.05 |  | -0.05010 |  |  |  |  |  |  | -0.05010 |  |  |  | -0.05 |  |  |  |  | -0.04990 |  |  |  | -0.04990 |
| -0.06 |  | -0.06010 |  |  |  |  |  |  | -0.06010 |  |  |  | -0.06 |  |  |  |  | -0.05990 |  |  |  | -0.05990 |
| -0.08 |  | -0.08020 |  |  |  |  |  |  | -0.08010 |  |  |  | -0.08 |  |  |  |  | -0.07980 |  |  |  | -0.07980 |
| -0.10 |  | -0.10000 |  |  |  |  |  |  | -0.10000 |  |  |  | -0.10 |  |  |  |  | -0.09990 |  |  |  | -0.09990 |
| 低温结果 |  | -0.20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高温结果 |  |  |  |  | 0.20% |  |  |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 交变压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2023.3.8 14：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  | 2023.3.11 17：00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞式压力计 |  |  |  |  |  |  | （1-60）MPa |  |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交变试验机 |  |  |  | 60次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  | 升压 |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 | 0.00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |
| -0.01 | -0.01000 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.01000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |
| -0.02 | -0.02000 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.02000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |
| -0.03 | -0.03000 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.03000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |
| -0.04 | -0.04000 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.04000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |
| -0.05 | -0.04990 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.05000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00010 |  |  |
| -0.06 | -0.05990 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.06000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00010 |  |  |
| -0.08 | -0.07990 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.08000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00010 |  |  |
| -0.10 | -0.09990 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.09990 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |
| 结果 | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | ±0.4% |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 0.4% |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | ±0.4% |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 0.2% |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 耐工作环境振动性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 | 2023.4.12 9：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验结束时间 |  | 2023.4.12 17：00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用计量器具名称 |  |  |  |  |  |  | 测量区间 |  |  |  |  |  | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字压力控制器 |  |  |  |  |  |  | （-100～100）kPa |  |  |  |  |  | 0.02级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用试验设备名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动振动试验系统 |  |  |  |  |  | DC-3200-36 |  |  |  |  |  |  | 131244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力 （MPa） | 轻敲后被检表示值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻敲指针变动量（MPa） |  |  |  |  |  |  | 回程误差（MPa） |  |  |
|  | 升压 |  |  |  |  |  |  |  |  | 降压 |  |  | 升压 |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 | 0.00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |
| -0.01 | -0.01000 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.01000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |
| -0.02 | -0.02000 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.02000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |
| -0.03 | -0.03000 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.03000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |
| -0.04 | -0.03990 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.04000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00010 |  |  |
| -0.05 | -0.04990 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.05000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00010 |  |  |
| -0.06 | -0.05990 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.06000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00010 |  |  |
| -0.08 | -0.07990 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.08000 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00010 |  |  |
| -0.10 | -0.09990 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.09990 |  |  | 0.00000 |  |  | 0.00000 |  |  |  | 0.00000 |  |  |
| 结果 | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | ±0.4% |  |  |
|  | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 0.4% |  |  |
|  | 零位误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | ±0.4% |  |  |
|  | 轻敲位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 0.2% |  |  |
|  | 指针偏转平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 允许误差 |  |  |  |  |  | 平稳 |  |  |
| 本试验项目的结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |