“数字压力计型式评价大纲”编制说明

- 任务来源

为了进一步加强对计量器具的监督管理，规范计量器具型式批准管理工作，从源头上提高计量器具产品质量，根据国家市场监督管理总局办公厅市监计量发〔2022〕70 号通知的要求，由浙江省计量科学研究院、中国测试技术研究院、中国计量科学研究院和吉林省计量科学研究院起草《数字压力计型式评价大纲》，归口单位为全国压力计量技术委员会。

二、产品概述

数字压力计是采用数字显示被测压力量值的压力计，可用于测量气体、液体或蒸汽的表压、差压、绝压，广泛应用于航空、航天、石油、化工、电力、医药和计量部门、科研院所，满足各类工业现场检测校准及实验室建立计量标准装置的要求，是一种常见的压力计量器具。

数字压力计的工作原理是：被测压力经传压介质作用于压力传感器或数字型压力模块上，压力传感器或数字型压力模块便输出相应的电信号或数字信号，由电信号处理单元处理后在显示器上直接显示出被测压力的量值。

数字压力计按功能可分为单功能型和多功能型；按结构可分为具有（或没有）附加功能的整体型和分离型。仪表按数据读取方式可分为直接读取型和存储回放型。

三、修订大纲的必要性

数字压力计属于显示类压力表，已列入我国强制管理的目录中，实施强制检定和型式批准管理。目前现行有效的国家计量检定规程是JJG875-2019《数字压力计》，国家型式评价大纲为JJF1416-2013《数字压力计》。由于JJF1416-2013制定时的主要技术依据检定规程JJG875-2019已经更新，规程调整了准确度等级的划分，增加了数字压力计的种类等，所以迫切需要修订数字压力计国家型评大纲，与现行规程保持一致。另外，由于现行的JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》在JJF1416-2013《数字压力计》之后颁布，所以有必要调整数字压力计国家型评大纲的结构和部分内容，以符合1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》的要求。

四、大纲制定过程

2022年8月，浙江省计量科学研究院接到任务后，成立了大纲制定起草小组，同时拟定了工作方案，由浙江省计量科学研究院、中国测试技术研究院、中国计量科学研究院和吉林省计量科学研究院共同负责修订《数字压力计型式评价大纲》。浙江省计量科学研究院结合多年的研究以及测试积累，查阅大量数字压力计相关的技术文献、法规文件等，对华信仪表（北京）有限公司、北京航威硕杰电子有限责任公司、北京康斯特、杭州石林等数字压力计制造企业进行了调研，并补充和完善相关试验和研究，于2024年11月完成数字压力计型式评价大纲的征求意见稿。

五、大纲起草的技术依据

JJF 1015《计量器具型式评价和型式批准通用规范》、JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1051《计量器具命名与分类编码》共同构成本大纲制定的基础性系列规范。

JJF1416-2013《数字压力计型式评价大纲》已实施11年，期间大纲的主要技术依据JJG 875-2019《数字压力计计量检定规程》已修订并实施， GB/T 36411-2018《智能压力仪表通用技术条件》颁布实施，我国已经颁布实施的还有机械行业标准JB/T 7392-2006《数字压力表》，该标准详细规定了数字压力表的产品分类、技术要求、试验方法等，因此本大纲的内容基本参照国家计量检定规程JJG 875-2019《数字压力计》、机械行业标准JB/T 7392-2006《数字压力表》的内容，另外还参考了GB/T 36411-2018《智能压力仪表通用技术条件》的部分要求编制而成，能够对数字压力计的性能作出客观、全面有效的评价。

六、大纲修订内容的说明

与JJF1416-2013相比，本大纲除了编辑性修改外，主要变化如下：

1、增加了数字压力计等5个术语；

2、按照JJF1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》要求，在概述里增加了关键零部件及材料表；

3、计量特性中增加了分辨力的要求；

4、为满足数字压力计种类的增加，新增了存储回放型数字压力计类别及相应的试验方法；

5、按照JJG875-2019《数字压力计检定规程》的规定，增加了2.5级和4级准确度等级及相应的技术要求和试验方法；

6、针对非常温环境下使用的仪表和常温环境下使用的仪表，修改了温度影响试验的技术要求和试验方法；

7、参考GB/T 36411-2018《智能压力仪表通用技术条件》，增加了射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

8、依据JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》引言的说明，删除了抗运输环境性能试验；

9、按照JJF1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》的规定，修改了试验样机的数量及样机选取方法；

10、按照JJF1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》的要求，增加了试验项目所用的计量器具表；

11、按照大纲修订后的内容，修改了附录A数字压力计型式评价原始记录格式。

浙江省计量科学研究院

2024．11