中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××—202×

氦质谱检漏仪校准规范

Calibration Specification of Helium Mass Spectrometer Leak Detector

（征求意见稿）

××××－××－××发布         ××××－××－××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

氦质谱检漏仪校准规范

JJF×××—202×

Calibration Specification of

Helium Mass Spectrometer Leak Detector

归 口 单 位：全国压力计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国压力计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目 录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1  术语	1

3.2  计量单位	1

4  概述	2

5  计量特性	2

5.1 修正因子	2

5.2 稳定性	2

6  校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准及其它设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	3

8  校准结果	5

9  复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	7

附录C	8

# 引  言

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定的基础性系列规范。

本规范参考了国家标准GB/T 13979-2008 《氦质谱检漏仪》和GB/T 18193-2000 《真空技术 质谱检漏仪校准》的部分内容，且参照目前国内外常用氦质谱检漏仪生产厂家的性能参数及其检测方法，并结合企业实际使用情况进行制定。

本规范是首次制定的国家计量校准规范。

氦质谱检漏仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于氦质谱检漏仪在（1.0×10-10～1.0×10-4）Pa·m3/s漏率测量范围内的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 3163-2007  真空技术 术语

GB/T 13979-2008  氦质谱检漏仪

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

- 3.1  术语

3.1.1漏率leak rate

在规定条件下，一种特定气体通过漏孔的流量。[GB/T 3163-2007定义6.1.9]

3.1.2 漏孔 leak

当密闭的容器内部与外部的气体压力或浓度不同时，可以使气体由器壁的一侧泄漏到另一侧去的小孔、缺陷或缝隙以及渗透元件或漏气装置。 [JJF 1008-2008定义11.31]

3.1.3 真空氦漏孔 vacuum helium leak

使用氦气作为示踪气体的、出口压力低于1kPa（绝压）条件下校准和使用的漏孔。 [JJF 1833-2020定义3.1.2]

3.1.4 氦质谱检漏仪 helium mass spectrometer leak detector

以氦作示漏气体，调正到对氦起灵敏反应的专门用作检查漏隙的质谱仪。[JJF 1008-2008定义11.38]

3.1.5 质谱计 mass spectrometer

区分不同质荷比电离粒子并测量其离子流的一种仪表。[GB/T 3163-2007定义4.5.1]

- 3.2  计量单位

氦质谱检漏仪的计量单位为帕斯卡·立方米/秒（Pa·m3/s）。

# 4  概述

氦质谱检漏仪（以下简称检漏仪）主要利用不同质荷比的离子在磁场中受洛伦兹力不同而做圆周运动半径不同的磁偏转原理，将不同离子分离并通过收集氦气的离子流实现漏率的测量。检漏仪广泛应用于航空航天、核工业、石油化工、食品药品和电子电器等领域，测量关键设备和部件的漏率，保证生产和运行的安全和稳定。

检漏仪主要由离子源、分析器、接收器、真空系统、数据分析系统及其它电气部分组成。检漏仪内部的构造及工作原理见图1。

图1 氦质谱检漏仪工作原理

- 5  计量特性

- 5.1 修正因子，通常在0.5~2.0之间。

- 5.2 稳定性，一般不超过±5%。

- 注：若不作为标准器使用，稳定性项目无需校准。

# 6  校准条件

- 6.1  环境条件

6.1.1温度：（23±5）℃，且校准过程中温度波动不大于±1℃。

6.1.2相对湿度：不大于80％。

6.1.3校准设备周围保持通风状态，应无热源、强电磁场和放射性源等外界干扰。

- 6.2  测量标准及其它设备

6.2.1 测量标准

测量标准为提供已知漏率的真空氦漏孔组，如表1所示。

表1  测量标准

| 测量标准名称 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真空氦漏孔组 | 测量范围：（1.0×10-10～1.0×10-4）Pa·m3/s 扩展不确定度：Urel≤10%(k=2) | 校准修正因子 | 每个数量级 至少一个 |

6.2.2 其它设备

其它配套设备见表2。

表2  配套设备

| 序号 | 配套设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度计 | 温度：测量范围覆盖（10～30）℃，MPE：±0.5℃，分辨力不低于0.1℃； 相对湿度：测量范围覆盖（10～95）%，MPE：±5% | 用于测量环境温湿度 |
| 2 | 秒表 | MPE：±0.5s/d | 用于稳定性校准 |

# 7  校准项目和校准方法

- 7.1 校准项目

7.1.1 修正因子

7.1.2 稳定性

- 7.2 校准方法

7.2.1  校准前检查

7.2.1.1外观检查

检漏仪应标有产品名称、型号、工作电压、制造厂名、出厂编号、制造年月等标识，并清晰可辨。

7.2.1.2  功能检查

开机后，检漏仪的自检功能应保持良好。检漏仪的显示装置应无影响读数的划痕，显示数字应清晰鲜明、无重叠，仪表显示亮度均匀，不应有缺笔划等现象。检漏仪上的开关、旋钮、功能键及连接件、接插件不应有松动现象，应能正常工作。

7.2.1.3 预热

封闭检漏仪进气口，启动检漏仪，预热时间不少于30min。

7.2.1.4 自校准

配置内置漏孔的检漏仪，用内置漏孔进行自校准；其它检漏仪可用10-9、10-8量级的真空氦漏孔进行自校准，自校准应在校准修正因子之前完成。

7.2.2  修正因子

校准点的选取，原则上检漏仪测量范围内每个数量级选取两个（或与客户商定），至少覆盖三个数量级且不少于6个点。

校准步骤：

- 封闭检漏仪进气口，切换至检漏模式，待检漏仪示值稳定后记录本底漏率Q0。

- 将真空氦漏孔连接至检漏仪，记录校准温度Tij和检漏仪的稳态示值Qij。

- 封闭检漏仪进气口，运行检漏程序直至检漏仪示值小于校准点的10%。

- 重复步骤2）和3），每个校准点至少进行3次校准，并按式（1）计算各校准点漏率修正因子。

σi=j=13Q（Qij−Q0）3(i=1，2，3……；j=1，2，3)     （1）

式中：Qij------第i个校准点第j次检漏仪漏率示值，Pa·m3/s；

Q0------检漏仪本底漏率，Pa·m3/s；

σi------第i个校准点检漏仪的修正因子；

Qsij------第i个校准点第j次标准漏率值（参照JJF1833-2022进行温度修正），Pa·m3/s。

7.2.3  稳定性

将真空氦漏孔连接至检漏仪，向检漏仪输入目标漏率，一般选取校准点的上限和下限（或与客户商定），待检漏仪漏率示值基本稳定后，记录检漏仪15min内（每分钟记录1次，共16次）漏率示值的最大值Qmax和最小值Qmin，按式（2）计算检漏仪的稳定性。

s=Qmax−QminQmax+Qmin×100%                           （2）

式中：s------检漏仪的稳定性，%；

Qmax------15min内检漏仪示值的最大值，Pa·m3/s；

Qmin------15min内检漏仪示值的最小值，Pa·m3/s。

# 8  校准结果

8.1 校准记录格式见附录A。

8.2 校准证书

校准后出具校准证书，校准证书应包括信息及校准证书校准（内页）格式见附录B。

8.3 校准结果的不确定度

校准结果的不确定度参照附录C。

# 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由检漏仪的使用情况、使用者、检漏仪本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为1年。

- 附录A

氦质谱检漏仪校准记录格式

送检单位                          地址         温度        ℃ 相对湿度        %

生产单位                         规格型号                 仪器编号

仪器校准前状态  □ 正常       □ 异常   仪器校准后状态   □ 正常       □ 异常

校准依据   JJF XXXX-XXXX 《氦质谱检漏仪》  校准地点

样品标识号                                证书编号

1 修正因子

| 检漏仪本底漏率 |  |  |  | Pa·m3/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量级 Pa·m3/s | 漏孔温度 ℃ | 漏孔漏率 Pa·m3/s | 标准漏率 Pa·m3/s | 检漏仪示值 Pa·m3/s | 检漏仪示值平均值 Pa·m3/s | 修正因子 | 扩展不确定度 （k=2） Pa·m3/s |

2 稳定性

| 量级 Pa·m3/s | 检漏仪示值 |  | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15min内最大值 | 15min内最小值 |  |

校准                     核验                  校准日期

本次校准所用主要测量设备

- 名称       仪器型号        仪器编号             有效期       证书号          不确定度       测量范围

- 附录B

校准证书内页格式

1 修正因子

本底漏率：          Pa·m3/s

| 标准漏率 Pa·m3/s | 修正因子 | 扩展不确定度（k=2） Pa·m3/s |
| --- | --- | --- |

2 稳定性

| 量级（Pa·m3/s） | 稳定性 |
| --- | --- |

以下空白

- 附录C

修正因子测量不确定度评定示例

C.1 概述

以测量范围（1×10-10～1×10-5）Pa·m3/s的氦质谱检漏仪为例，用测量范围为（1×10-10～1×10-5）Pa·m3/s，扩展不确定度Urel=10%（k=2）的标准真空氦漏孔组作为测量标准，采用直接比较法进行校准。本例以环境温度为(19.5~20.5)℃、标准漏率示值1×10-10Pa·m3/s点为例进行评定，并忽略磁场、电源变化、气体对流等带来的影响。

C.2 测量模型

σi=j=16（Qij−Qi0）Q6

将Qij归一化处理，可得到

σi=Q（Qi−Qi0）

式中：------第i个校准点的修正因子，%；

Qi------第i个校准点检漏仪示值归一化后的漏率值，Pa·m3/s；

-------第i个校准点的本底漏率，Pa·m3/s；

Qsi------第i个校准点标准漏率，Pa·m3/s。

C.3 不确定度计算

ur(σi)=ur2(Qi−Qi0)+ur2(Qsi)

C.4  不确定度来源

C.4.1  标准设备即标准真空氦漏孔组引入的标准不确定度分量ur(Qsi)

C.4.2  被检卤素检漏仪引起的标准不确定度分量ur(Qi−Qi0)，它由下列不确定度分项构成：

被测检漏仪的分辨力引起的不确定度分项ur1(Qi−Qi0)；

被测检漏仪的重复测量引起的不确定度分项ur2(Qi−Qi0)；

被测检漏仪的本底漏率引起的不确定度分项ur3(Qi−Qi0)

C.5  标准不确定度的评定

C.5.1  ur(Qsi)的计算

C 5.1.1标准真空氦漏孔组引入的不确定度分量ur1(Qsi)

由标准真空氦漏孔的校准证书可知，Urel=10%，k=2

ur1(Qsi)=5%

C 5.1.2 校准过程中温度波动引起的不确定度分量ur2(Qsi)

检漏仪校准过程中，温度波动不超过1℃，标准漏孔漏率的变化一般不超过3%，按照均匀分布，则

ur2(Qsi)=3%/3=1.73%

则ur(Qsi)=5.29%

C.5.2  ur(Qi−Qi0)的计算

C.5.2.1被测检漏仪的分辨力引起的不确定度分量u1(Qi−Qi0)

被测检漏仪的分辨力为0.01×10-10Pa·m3/s，则认为在±0.005×10-10Pa·m3/s的区间内服从均匀分布，

u1(Qi−Qi0)=0.005×10−103=0.003×10−10Pa·m3/s

C.5.2.2  被测检漏仪的重复测量引起的不确定度分量u2(Qi−Qi0)

用标准真空氦漏孔在标准漏率值1.04×10-10Pa·m3/s对检漏仪独立测量3次，归一化后所得数据分别为：1.14×10-10Pa·m3/s、1.12×10-10Pa·m3/s、1.13×10-10Pa·m3/s。

采用极差法计算单次测量标准差s：

s=0.03×10−101.69=1.78×10−12Pa·m3/s

测量结果取6次读数的平均值，即

u2(Qi−Qi0)=1.78×10−126=7.26×10−13Pa·m3/s

C 5.2.3 被测检漏仪的本底漏率引起的不确定度分项u3(Qi−Qi0)

本底漏率为1×10-13Pa·m3/s，认为其在±5×10-14Pa·m3/s区间内服从均匀分布，则

u3(Qi−Qi0)=5×10−143=2.89×10−14Pa·m3/s

由于ur1(Qi−Qi0)和ur2(Qi−Qi0)有重复部分，则

ur(Qi−Qi0)=u22(Qi−Qi0)+u32(Qi−Qi0)1.13×10−10=0.64%

C.6  合成不确定度计算

C.6.1标准不确定度分量一览表如表C.1所示。

表C.1 标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ur(Qsi) | 标准漏率引入 | 5.29% | 1 | 5.29% |
| ur1(Qsi) | ※标准真空氦漏孔引入 | 5.0% |  |  |
| ur2(Qsi) | ※温度波动引入 | 1.73% |  |  |
| ur(Qi−Qi0) | 被测检漏仪引入 | 0.64% | 1 | 0.64% |
| u1(Qi−Qi0) | ※被测检漏仪重复性测量引入 |  |  |  |
| u2(Qi−Qi0) | ※被测检漏仪分辨力引入 |  |  |  |
| u3(Qi−Qi0) | ※被测检漏仪本底漏率引入 |  |  |  |

C.6.2  合成标准不确定度uc的计算

uc(σi)=(5.29%)2+(0.64%)2=5.4%

C.7  扩展不确定度U 计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

U(σi)=k×uc(σi)=2×5.4%=11%