国家计量技术规范

《动力电池短路测试仪校准规范》

试 验 报 告

校准规范编制工作组

《动力电池短路测试仪校准规范》试验报告

1  试验目的

选择1台主流厂家生产的动力电池短路测试仪作为样品，开展关键计量特性参数的校准试验，验证标准条款的正确性和可行性。

2  试验基本情况

2.1 环境条件

# 环境温度：23℃；湿度：57%RH。

# 2.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

# 标准装置及辅助设备的主要技术参数如表1所示：

# 表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能校准源 | 3010A | 直流电压输出范围：200 mV～1000 V 最大允许误差：±0.002% |
| 2 | 数字多用表 | 8846A | 直流电压测量范围：10 mV～1000 V 最大允许误差：±(0.0024%RD+0.0003%FS) |
| 3 | 可调直流电源 | ZLY-1A | 直流电流输出范围：（100～600）A 稳定度：0.02%/2 min |
| 4 | 直流电流比例标准 | ZLB-1 | 比值：600 A/5 V 最大允许误差：±0.005% |
| 5 | 直流分流器 | SH.TW | 比值：1000 A/100 mV 最大允许误差：±0.5% |
| 6 | 录波仪 | DL850EV | 测量范围：5m V/div～20 V/div，1 μs/div～10 s/div 最大允许误差：电压±0.5%，时间±0.05% |
| 7 | 回路电阻测试仪 | JYL | 测量范围：1 mΩ～100 mΩ 最大允许误差：±(0.5%RD＋0.2 μΩ) |
| 8 | 高温干井炉 | PTC-660B | 测量范围：（33～660）℃ 最大允许误差：±0.30 ℃（33～420）℃，±0.50 ℃（420～660）℃ 稳定性：±0.04 ℃ |

# 2.3 校准选取的样品信息

# 样品信息如下表所示：

# 表2 被校测试仪基本信息

| # 型号 | # 厂家 | # 出厂编号 | # 样品铭牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| # BE-XL-10000A | # 广东贝尔试验设备有限公司 | # 190568001 |  |

3  校准结果

# 3.1校准前准备

- 外观检查情况：    良好    。

- 通电检查情况：    良好    。

# 3.2校准接线

# 校准接线图及实物图如下：

# 图1 直流电压标准源法校准接线图

# 图2 直流电压标准表法校准接线图

# 图3 短路电流标准源法校准接线图

# 图4 短路电流标准表法校准接线图

# 图5 线路电阻校准接线图

# 图6 温度校准接线图

# 图7 实物接线图1

# 图8 实物接线图2

# 图9 实物接线图3

# 3.3校准数据

# 直流电压示值误差、短路电流示值误差、线路电阻、温度示值误差的校准数据如下：

# 3.3.1直流电压示值误差（标准源法）：

| 标准示值（V） | 被校示值（V） | 误差（V） |
| --- | --- | --- |
| 10.000 | 10.5 | 0.5 |
| 20.000 | 20.4 | 0.4 |
| 50.000 | 50.4 | 0.4 |
| 100.000 | 100.4 | 0.4 |
| 200.000 | 200.3 | 0.3 |

# 3.3.2直流电压示值误差（标准表法）：

| 标准示值（V） | 被校示值（V） | 误差（V） |
| --- | --- | --- |
| 10.000 | 10.1 | 0.1 |
| 20.000 | 20.1 | 0.1 |
| 50.000 | 50.1 | 0.1 |
| 100.000 | 100.0 | 0.0 |
| 200.000 | 199.9 | -0.1 |
| 500.000 | 499.7 | -0.3 |
| 900.000 | 899.6 | -0.4 |

# 3.3.3短路电流示值误差（标准源法）：

| 标准示值（A） | 被校示值（A） | 误差（A） |
| --- | --- | --- |
| 100.0 | 99.5 | -0.5 |
| 200.0 | 199.3 | -0.7 |
| 500.0 | 498.5 | -1.3 |
| 600.0 | 598.2 | -1.9 |

# 3.3.4短路电流示值误差（标准表法）：

| 标准示值（A） | 被校示值（A） | 误差（A） |
| --- | --- | --- |
| 99.53 | 98.9 | -0.6 |
| 200.06 | 199.3 | -0.8 |
| 499.82 | 498.1 | -1.7 |
| 598.13 | 596.3 | -1.8 |

# 3.3.5线路电阻

| # 测试电流（A） | # 线路电阻（mΩ） |
| --- | --- |
| # 100 | # 2.926 |
| # 200 | # 2.749 |

# 3.3.6温度示值误差

| 通道 | 标准示值（℃） | 被校示值（℃） | 误差（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.00 | 24.8 | -0.2 |
|  | 50.00 | 49.9 | -0.1 |
|  | 80.00 | 79.1 | -0.9 |
|  | 130.00 | 129.5 | -0.5 |
| 2 | 25.00 | 24.4 | -0.6 |
|  | 50.00 | 49.4 | -0.6 |
|  | 80.00 | 79.3 | -0.7 |
|  | 130.00 | 129.8 | -0.2 |

4  结论

# 此次试验验证，选取一台动力电池短路测试仪，采用校准规范初稿中提出的直流电压示值误差、短路电流示值误差、线路电阻、温度示值误差校准方法，开展测试仪的校准工作。试验结果表明，提出的计量特性参数合理，校准方法可行。