国家计量技术规范

《动力电池短路测试仪校准规范》

不确定度评定报告

校准规范编制工作组

《动力电池短路测试仪校准规范》不确定度评定报告

A.1  引言

本附录以直流电压示值误差、短路电流示值误差、线路电阻、温度示值误差和时间示值误差的校准测量不确定度评定为例，说明测试仪校准项目的测量不确定度评定的程序。

A.2  直流电压示值误差校准不确定度评定示例

A.2.1  测量模型

采用直接比较法，用标准直流电压源直接校准100 V的直流电压示值误差为例进行不确定度评定。校准方法见7.2.2，其示值误差校准的测量模型可用公式（A.1）表示。

（A.1）

式中：

——被校测试仪直流电压示值误差，V；

——被校测试仪直流电压示值，V；

——标准直流电压表示值，V。

输入量的灵敏系数：

输入量及的各不确定度彼此不相关，则不确定度传播公式为：

A.2.2  标准不确定度来源

A.2.2.1  ：

由标准直流电压源的最大允许误差引入的标准不确定度。

A.2.2.2  ：

- 被校测试仪直流电压测量值的分辨力引入的标准不确定度；

- 被校测试仪直流电压测量重复性引入的标准不确定度。

A.2.3  标准不确定度的评定

A.2.3.1  标准直流电压源最大允许误差引入的标准不确定度

根据标准直流电压源的技术指标，100 V的最大允许误差为±0.002 V，则分散区间的半宽度为，服从均匀分布，按B类进行评定，包含因子，则标准直流电压源最大允许误差引入的标准不确定度为：

A.2.3.2  被校测试仪引入的标准不确定度

A.2.3.2.1  被校测试仪直流电压测量值的分辨力引入的标准不确定度

根据说明书可知，被校测试仪直流电压测量分辨力为0.001 V，那么其区间半宽度为，服从均匀分布，按B类进行评定，包含因子，则被校测试仪直流电压测量分辨力引入的标准不确定度为：

A.2.3.2.2  被校测试仪直流电压测量重复性引入的标准不确定度

测量结果的重复性引入的标准不确定度通过多次重复测量进行A类评定。多次重复测量结果如表A.1所示。

表A.1  被校测试仪直流电压100 V点重复性测量数据

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/V | 100.003 | 100.002 | 100.004 | 100.003 | 100.002 |
| 第i次测量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值/V | 100.002 | 100.002 | 100.003 | 100.004 | 100.001 |

根据表A.1中的数据，由贝塞尔公式计算出的实验标准差作为被校测试仪直流电压测量重复性引入的标准不确定度：

A.2.3.2.3  被校测试仪引入的标准不确定度

被校测试仪引入的标准不确定度：

A.2.4  标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量见表A.2。

表A.2  直流电压示值误差标准不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 类型 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准直流电压源的最大允许误差 | B | 均匀 |  | 0.0012 V |
|  | 被校动力电池短路测试仪直流电压测量值的分辨力 | B | 均匀 |  | 0.0003 V |
|  | 被校测试仪直流电压测量重复性 | A | 正态 | 1 | 0.0010 V |
|  | 被校测试仪 | 0.0011 V |  |  |  |

A.2.5  合成标准不确定度的计算

输入量及的各不确定度彼此不相关，则合成标准不确定度按下式计算：

A.2.6  扩展不确定度的确定

取包含因子，则扩展不确定度为：

A.3  短路电流示值误差校准不确定度评定示例

A.3.1  测量模型

采用直接比较法，用标准直流电流源直接校准500 A的短路电流示值误差为例进行不确定度评定。校准方法见7.2.3，其示值误差校准的测量模型可用公式（A.2）表示。

（A.2）

式中：

——被校测试仪直流电流示值误差，A；

——被校测试仪直流电流示值，A；

——标准直流电流表示值，A。

输入量的灵敏系数：

输入量及的各不确定度彼此不相关，则不确定度传播公式为：

A.3.2  标准不确定度来源

A.3.2.1  ：

由标准直流电流源的最大允许误差引入的标准不确定度。

A.3.2.2  ：

a）被校测试仪直流电流测量值的分辨力引入的标准不确定度；

b）被校测试仪直流电流测量重复性引入的标准不确定度。

A.3.3  标准不确定度的评定

A.3.3.1  标准直流电流源最大允许误差引入的标准不确定度

根据标准直流电流源的技术指标，500 A的最大允许误差为±0.05 A，则分散区间的半宽度为，服从均匀分布，按B类进行评定，包含因子，则标准直流电压源最大允许误差引入的标准不确定度为：

A.3.3.2  被校测试仪引入的标准不确定度

A.3.3.2.1  被校测试仪直流电流测量值的分辨力引入的标准不确定度

根据说明书可知，被校测试仪直流电流测量分辨力为0.01 A，那么其区间半宽度为，服从均匀分布，按B类进行评定，包含因子，则被校测试仪直流电流测量分辨力引入的标准不确定度为：

A.3.3.2.2  被校测试仪直流电流测量重复性引入的标准不确定度

测量结果的重复性引入的标准不确定度通过多次重复测量进行A类评定。多次重复测量结果如表A.3所示。

表A.3  被校测试仪直流电流500 A点重复性测量数据

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/A | 500.07 | 500.12 | 500.11 | 500.09 | 500.06 |
| 第i次测量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值/A | 500.10 | 500.08 | 500.07 | 500.07 | 500.12 |

根据表A.3中的数据，由贝塞尔公式计算出的实验标准差作为被校测试仪直流电流测量重复性引入的标准不确定度：

A.3.3.2.3  被校测试仪引入的标准不确定度

被校测试仪引入的标准不确定度：

A.3.4  标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量见表A.4。

表A.4  短路电流示值误差标准不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 类型 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准直流电流源的最大允许误差 | B | 均匀 |  | 0.0289 A |
|  | 被校测试仪直流电流测量值的分辨力 | B | 均匀 |  | 0.0029 A |
|  | 被校测试仪直流电流测量重复性 | A | 正态 | 1 | 0.0224 A |
|  | 被校测试仪 | 0.0226 A |  |  |  |

A.3.5  合成标准不确定度的计算

输入量及的各不确定度彼此不相关，则合成标准不确定度按下式计算：

A.3.6  扩展不确定度的确定

取包含因子，则扩展不确定度为：

或

A.4  线路电阻校准不确定度评定示例

A.4.1  测量模型

使用回路电阻测试仪，以测试电流100 A直接测量线路电阻为例进行不确定度评定。校准方法见7.2.4，测量模型可用公式（A.3）表示。

（A.3）

式中：

——被校测试仪线路电阻值，mΩ；

——回路电阻测试仪电阻示值，mΩ。

输入量的灵敏系数：

不确定度为：

A.4.2  标准不确定度来源

A.4.2.1  ：

- 由测量重复性引入的标准不确定度；

- 回路电阻测试仪的最大允许误差引入的标准不确定度。

A.4.3  标准不确定度的评定

A.4.3.1  由测量重复性引入的标准不确定度

测量结果的重复性引入的标准不确定度通过多次重复测量进行A类评定。多次重复测量结果如表A.5所示。

表A.5  被校测试仪线路电阻重复性测量数据

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/mΩ | 2.926 | 2.953 | 2.944 | 2.918 | 2.925 |
| 第i次测量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值/mΩ | 2.903 | 2.947 | 2.935 | 2.929 | 2.904 |

根据表A.5中的数据，由贝塞尔公式计算出的实验标准差作为被校测试仪线路电阻测量重复性引入的标准不确定度：

A.4.3.2  回路电阻测试仪的最大允许误差引入的标准不确定度

根据回路电阻测试仪的技术指标，测量点的最大允许误差为±0.015 mΩ，则分散区间的半宽度为，服从均匀分布，按B类进行评定，包含因子，则回路电阻测试仪最大允许误差引入的标准不确定度为：

A.4.4  标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量见表A.6。

表A.6  线路电阻标准不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 类型 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | A | 正态 | 1 | 0.0171 mΩ |
|  | 回路电阻测试仪最大允许误差 | B | 均匀 |  | 0.0087 mΩ |

A.4.5  合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

A.4.6  扩展不确定度的确定

取包含因子，则扩展不确定度为：

A.5  温度示值误差校准不确定度评定示例

A.5.1  测量模型

采用直接比较法校准测试仪温度测量的示值误差，其测量模型可用公式（A.4）表示。

（A.4）

式中：

——被校测试仪温度示值误差，℃；

——被校测试仪温度示值，℃；

——温度标准值，℃。

输入量的灵敏系数：

输入量及的各不确定度彼此不相关，则不确定度传播公式为：

A.5.2  标准不确定度来源

A.5.2.1  ：

- 由标准温度源的最大允许误差引入的标准不确定度；

b）由标准温度源不均匀性引入的标准不确定度。

A.5.2.2  ：

a）被校测试仪温度测量值的分辨力引入的标准不确定度；

b）被校测试仪温度测量重复性引入的标准不确定度。

A.5.3  标准不确定度的评定

以被校测试仪50 ℃点进行校准，校准结果的不确定度评定如下：

A.5.3.1  标准温度源引入的标准不确定度

A.5.3.1.1  标准温度源最大允许误差引入的标准不确定度

根据标准温度源的技术指标，50 ℃的最大允许误差为±0.2 ℃，则分散区间的半宽度为，服从均匀分布，按B类进行评定，包含因子，则标准温度源的最大允许误差引入的标准不确定度为：

A.5.3.1.2  标准温度源不均匀性引入的标准不确定度

标准温度源不同区域存在温差差异，不均匀性为0.2 ℃，其区间半宽度a为0.1 ℃，服从均匀分布，按B类进行评定，包含因子，则其引入的标准不确定度为：

A.5.3.1.3  标准温度源引入的标准不确定度

A.5.3.2  被校测试仪引入的标准不确定度

A.5.3.2.1  被校测试仪温度测量值的分辨力引入的标准不确定度

根据说明书可知，被校测试仪温度测量分辨力为0.1 ℃，那么其区间半宽度为，服从均匀分布，按B类进行评定，包含因子，则被校测试仪温度测量分辨力引入的标准不确定度为：

A.5.3.2.2  被校测试仪温度测量重复性引入的标准不确定度

测量结果的重复性引入的标准不确定度通过多次重复测量进行A类评定。多次重复测量结果如表A.7所示。

表A.7  被校测试仪温度50 ℃点重复性测量数据

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/℃ | 50.3 | 50.1 | 50.0 | 50.5 | 50.2 |
| 第i次测量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值/℃ | 50.3 | 50.3 | 50.4 | 50.1 | 50.2 |

根据表A.5中的数据，由贝塞尔公式计算出的实验标准差作为被校动力电池短路测试仪温度测量重复性引入的标准不确定度：

A.5.3.2.3  被校测试仪引入的标准不确定度

被校测试仪引入的标准不确定度：

A.5.4  标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量见表A.8。

表A.8  温度示值误差标准不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 类型 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准温度源的最大允许误差 | B | 均匀 |  | 0.1155 ℃ |
|  | 标准温度源不均匀性 | B | 均匀 |  | 0.0577 ℃ |
|  | 标准温度源 | 0.1291 ℃ |  |  |  |
|  | 被校测试仪温度测量值的分辨力 | B | 均匀 |  | 0.0289 ℃ |
|  | 被校测试仪温度测量重复性 | A | 正态 | 1 | 0.1506 ℃ |
|  | 被校测试仪 | 0.1533 ℃ |  |  |  |

A.5.5  合成标准不确定度的计算

输入量及的各不确定度彼此不相关，则合成标准不确定度按下式计算：

A.5.6  扩展不确定度的确定

取包含因子，则扩展不确定度为：

A.6  时间示值误差校准不确定度评定示例

A.6.1  测量模型

采用直接比较法，用秒表直接校准10 min的时间示值误差为例进行不确定度评定。校准方法见7.2.6，其示值误差校准的测量模型可用公式（A.5）表示。

（A.5）

式中：

——被校测试仪时间示值误差，s；

——被校测试仪时间示值，s；

——秒表示值，s。

输入量的灵敏系数：

输入量及的各不确定度彼此不相关，则不确定度传播公式为：

A.6.2  标准不确定度来源

A.6.2.1  ：

由秒表的最大允许误差引入的标准不确定度。

A.6.2.2  ：

a）被校测试仪时间测量值的分辨力引入的标准不确定度；

b）被校测试仪直流电压测量重复性引入的标准不确定度。

A.6.3  标准不确定度的评定

A.6.3.1  秒表最大允许误差引入的标准不确定度

根据秒表的技术指标，10 min的最大允许误差为±0.07 s，则分散区间的半宽度为，服从均匀分布，按B类进行评定，包含因子，则秒表最大允许误差引入的标准不确定度为：

A.6.3.2  被校测试仪引入的标准不确定度

A.6.3.2.1  被校测试仪时间测量值的分辨力引入的标准不确定度

根据说明书可知，被校测试仪时间测量分辨力为0.1 s，那么其区间半宽度为，服从均匀分布，按B类进行评定，包含因子，则被校测试仪直流电压测量分辨力引入的标准不确定度为：

A.6.3.2.2  被校测试仪时间测量重复性引入的标准不确定度

测量结果的重复性引入的标准不确定度通过多次重复测量进行A类评定。多次重复测量结果如表A.9所示。

表A.9  被校测试仪时间10 min点重复性测量数据

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/s | 600.5 | 600.3 | 600.4 | 600.5 | 600.3 |
| 第i次测量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值/s | 600.4 | 600.5 | 600.4 | 600.4 | 600.5 |

根据表A.9中的数据，由贝塞尔公式计算出的实验标准差作为被校测试仪时间测量重复性引入的标准不确定度：

A.6.3.2.3  被校测试仪引入的标准不确定度

被校测试仪引入的标准不确定度：

A.6.4  标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量见表A.10。

表A.10  时间示值误差标准不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 类型 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 秒表的最大允许误差 | B | 均匀 |  | 0.0405 s |
|  | 被校测试仪时间测量值的分辨力 | B | 均匀 |  | 0.0289 s |
|  | 被校测试仪时间测量重复性 | A | 正态 | 1 | 0.0789 s |
|  | 被校测试仪 | 0.0841 s |  |  |  |

A.6.5  合成标准不确定度的计算

输入量及的各不确定度彼此不相关，则合成标准不确定度按下式计算：

A.6.6  扩展不确定度的确定

取包含因子，则扩展不确定度为：