国家计量技术规范

《电池模拟器校准规范》

试 验 报 告

校准规范编制工作组

目  录

- 试验目的……………………………………………………………………………………1

- 试验方法……………………………………………………………………………………1

- 试验地点及条件……………………………………………………………………………1

- 试验项目……………………………………………………………………………………2

- 试验结论……………………………………………………………………………………12

《电池模拟器校准规范》试验报告

- 试验目的

规范编制组选取一系列电池模拟器作为校准对象，详细参数见表1，按校准规范中规定的主要校准项目进行校准，验证该校准规范的正确性、可行性和可操作性。

# 表1  电池模拟器基本信息

| 名称 | 型号 | 制造厂 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池模拟器 | 17020 | 中茂电子(深圳)有限公司 | 额定输出：(0～500)V/13A/2.5kW 电压测量：(0～500)V 电流测量：(0～13)A |
| 电池模拟器 | IT6012B | 中国艾德克斯（南京）有限公司 | 额定输出：(0～500)V/80A/12kW 电压测量：(0～500)V 电流测量：(0～80)A |

- 试验方法

试验中采用校准规范中的校准方法校准电池模拟器相应校准项目见表2。

# 表2  电池模拟器校准项目与规范中校准方法的条款对应表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法的条款 | 试验序号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压输出 | 7.2.2 | 4.1 |
| 2 | 直流电压测量 | 7.2.2 | 4.2 |
| 3 | 直流充电电流测量 | 7.2.3 | 4.3 |
| 4 | 直流放电电流测量 | 7.2.4 | 4.4 |
| 5 | 模拟内阻 | 7.2.5 | 4.5 |
| 6 | 荷电状态（SOC） | 7.2.6 | 4.6 |
| 7 | 响应时间 | 7.2.7 | 4.7 |
| 8 | 充放电转换时间 | 7.2.8 | 4.8 |
| 9 | 纹波电压 | 7.2.9 | 4.9 |

- 试验地点及条件

环境温度：(205)℃

相对湿度：20%～80%

供电电源：电压(22022)V，频率(500.5)Hz

试验地点：北京市知春路63号北京东方计量测试研究所012试验室。

- 试验项目

4.1  直流电压输出

4.1.1  试验方法

采用校准规范中7.2.2条的方法，对被校电池模拟器电压输出进行校准验证试验。

4.1.2  被校电池模拟器

| 设备名称 | 型号 | 技术指标 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池模拟器 | 17020 | 电压输出范围：(0～500)V 最大允许误差：±(0.1%读数+0.05%量程) | 中茂电子(深圳)有限公司 |
| 电池模拟器 | IT6012B | 电压输出范围：(0～500)V 最大允许误差：±(0.02%读数+0.02%量程) | 中国艾德克斯（南京）有限公司 |

4.1.3验证系统组成及所用设备

| 试验方法 | 设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.2.2 | 数字多用表 | 直流电压：(0～1000)V | ±(0.0045%读数+0.001%量程) |
|  | 直流电子负载 | 直流电压：(0～600)V 直流电流：(0～420)A | 电压短期稳定性：0.02%/min 电流短期稳定性：0.02%/min |

4.1.4  试验环境条件

环境温度：20.3℃

相对湿度：48%

4.1.5  试验数据

- 17020型电池模拟器的电压输出试验数据

| 量程(V) | 设置值(V) | 标准值(V) | 示值误差(V) | 最大允许误差(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 50.000 | 50.036 | -0.036 | ±0.080 |
|  | 100.000 | 99.997 | 0.003 | ±0.130 |
|  | 150.000 | 150.006 | -0.006 | ±0.200 |
|  | 200.000 | 200.000 | 0.000 | ±0.250 |
|  | 300.000 | 299.995 | 0.005 | ±0.400 |
|  | 400.000 | 399.984 | 0.016 | ±0.500 |
|  | 500.000 | 500.029 | -0.029 | ±0.550 |

- IT6012B型电池模拟器的电压输出试验数据

| 量程(V) | 设置值(V) | 标准值(V) | 示值误差(V) | 最大允许误差(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 10.000 | 9.976 | 0.024 | ±0.102 |
|  | 50.000 | 49.982 | 0.018 | ±0.110 |
|  | 100.000 | 99.981 | 0.019 | ±0.120 |
|  | 200.000 | 199.991 | 0.009 | ±0.140 |
|  | 300.000 | 300.002 | -0.002 | ±0.160 |
|  | 400.000 | 400.010 | -0.010 | ±0.180 |
|  | 500.000 | 500.019 | -0.019 | ±0.200 |

4.1.6  试验验证结果

在规定的试验条件下，对试品采用校准规范中的方法进行试验，结果符合设备的技术指标要求。

4.1.7  试验结论

验证结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

4.1.8  验证试验时间和试验人员

试验时间：2024.04.28

试验人员：王乾娟、孙智、彭嘉军

4.2  直流电压测量

4.2.1  试验方法

采用校准规范中7.2.2条的方法，对被校电池模拟器电压测量进行校准验证试验。

4.2.2  被校电池模拟器

| 设备名称 | 型号 | 技术指标 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池模拟器 | 17020 | 电压测量范围：(0～500)V 最大允许误差：±(0.02%读数+0.02%量程) | 中茂电子(深圳)有限公司 |
| 电池模拟器 | IT6012B | 电压测量范围：(0～500)V 最大允许误差：±(0.02%读数+0.02%量程) | 中国艾德克斯（南京）有限公司 |

4.2.3  验证系统组成及所用设备

| 试验方法 | 设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.2.2 | 数字多用表 | 直流电压：(0～1000)V | ±(0.0045%读数+0.001%量程) |
|  | 直流电子负载 | 直流电压：(0～600)V 直流电流：(0～420)A | 电压短期稳定性：0.02%/min 电流短期稳定性：0.02%/min |

4.2.4  试验环境条件

环境温度：20.3℃；

相对湿度：48%。

4.2.5  试验数据

- 17020型电池模拟器的电压测量试验数据

| 量程(V) | 标准值(V) | 示值(V) | 示值误差(V) | 最大允许误差(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 50.036 | 50.003 | -0.033 | ±0.022 |
|  | 99.997 | 100.003 | 0.006 | ±0.032 |
|  | 150.006 | 150.005 | -0.001 | ±0.050 |
|  | 200.000 | 200.003 | 0.003 | ±0.060 |
|  | 299.995 | 300.002 | 0.007 | ±0.100 |
|  | 399.984 | 400.002 | 0.018 | ±0.120 |
|  | 500.029 | 500.002 | -0.027 | ±0.200 |

- IT6012B型电池模拟器的电压测量试验数据

| 量程(V) | 标准值(V) | 示值(V) | 示值误差(V) | 最大允许误差(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 9.976 | 9.992 | 0.016 | ±0.102 |
|  | 49.982 | 49.992 | 0.010 | ±0.110 |
|  | 99.981 | 99.993 | 0.012 | ±0.120 |
|  | 199.991 | 199.992 | 0.001 | ±0.140 |
|  | 300.002 | 299.992 | -0.010 | ±0.160 |
|  | 400.010 | 399.994 | -0.016 | ±0.180 |
|  | 500.019 | 499.994 | -0.025 | ±0.200 |

4.2.6  试验验证结果

在规定的试验条件下，对试品采用校准规范中的方法进行试验，结果符合设备的技术指标要求。

4.2.7  试验结论

验证结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

4.2.8  验证试验时间和试验人员

试验时间：2024.04.28

试验人员：王乾娟、孙智、彭嘉军

# 4.3  直流充电电流测量

4.3.1  试验方法

采用校准规范中7.2.3条的方法，对被校电池模拟器直流充电电流测量进行校准验证试验。

4.3.2  被校电池模拟器

| 设备名称 | 型号 | 技术指标 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池模拟器 | 17020 | 电流测量范围：(0～13)A 最大允许误差：±(0.1%读数+0.05%量程) | 中茂电子(深圳)有限公司 |
| 电池模拟器 | IT6012B | 电流测量范围：(0～80)A 最大允许误差：±(0.1%读数+0.1%量程) | 中国艾德克斯（南京）有限公司 |

4.3.3  验证系统组成及所用设备

| 试验方法 | 设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.3 | 数字多用表 | 直流电压：(0～1000)V | ±(0.0050%读数+0.0035%量程) |
|  | 直流分流器 | 直流电流：(0～300)A 直流电阻：0.001Ω | 0.01级 |
|  | 电流传感器 | 直流电流：(0～2000)A 电流比：2000A/1A | 0.002级 |
|  | 直流稳压电源 | 直流电压：(0～600)V 直流电流：(0～420)A | 电压短期稳定性：0.02%/min 电流短期稳定性：0.02%/min |

4.3.4  试验环境条件

环境温度：20.3℃

相对湿度：48%

4.3.5  试验数据

- 17020型电池模拟器的直流充电电流测量试验数据

| 量程(A) | 标准值(A) | 示值(A) | 示值误差(A) | 最大允许误差(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | -1.005 | -1.006 | -0.001 | ±0.008 |
|  | -3.004 | -3.005 | -0.001 | ±0.010 |
|  | -5.005 | -5.006 | -0.001 | ±0.012 |
|  | -8.006 | -8.007 | -0.001 | ±0.015 |
|  | -10.005 | -10.006 | -0.001 | ±0.017 |
|  | -12.999 | -13.000 | -0.001 | ±0.019 |

- IT6012B型电池模拟器的直流充电电流测量试验数据

| 量程(A) | 标准值(A) | 示值(A) | 示值误差(A) | 最大允许误差(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | -5.001 | -5.035 | 0.034 | ±0.085 |
|  | -10.008 | -10.024 | 0.016 | ±0.090 |
|  | -30.029 | -30.035 | 0.006 | ±0.110 |
|  | -50.017 | -50.032 | 0.015 | ±0.130 |
|  | -79.943 | -79.984 | 0.041 | ±0.160 |

4.3.6  试验验证结果

在规定的试验条件下，对试品采用校准规范中的方法进行试验，结果符合设备的技术指标要求。

4.3.7  试验结论

验证结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

4.3.8  验证试验时间和试验人员

试验时间：2024.04.28

试验人员：王乾娟、孙智、彭嘉军

# 4.4  直流放电电流测量

4.4.1  试验方法

采用校准规范中7.2.4条的方法，对被校电池模拟器直流放电电流测量进行校准验证试验。

4.4.2  被校电池模拟器

| 设备名称 | 型号 | 技术指标 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池模拟器 | 17020 | 电流测量范围：(0～13)A 最大允许误差：±(0.1%读数+0.05%量程) | 中茂电子(深圳)有限公司 |
| 电池模拟器 | IT6012B | 电流测量范围：(0～80)A 最大允许误差：±(0.1%读数+0.1%量程) | 中国艾德克斯（南京）有限公司 |

4.4.3  验证系统组成及所用设备

| 试验方法 | 设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.4 | 数字多用表 | 直流电压：(0～1000)V | ±(0.0050%读数+0.0035%量程) |
|  | 直流分流器 | 直流电流：(0～300)A 直流电阻：0.001Ω | 0.01级 |
|  | 电流传感器 | 直流电流：(0～2000)A 电流比：2000A/1A | 0.002级 |
|  | 直流电子负载 | 直流电压：(0～600)V 直流电流：(0～420)A | 电压短期稳定性：0.02%/min 电流短期稳定性：0.02%/min |

4.4.4  试验环境条件

环境温度：20.3℃

相对湿度：48%

4.4.5  试验数据

- 17020型电池模拟器的直流放电电流测量试验数据

| 量程(A) | 标准值(A) | 示值(A) | 示值误差(A) | 最大允许误差(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.028 | 1.025 | -0.003 | ±0.008 |
|  | 3.026 | 3.025 | -0.001 | ±0.010 |
|  | 5.026 | 5.025 | -0.001 | ±0.012 |
|  | 8.025 | 8.024 | -0.001 | ±0.015 |
|  | 10.024 | 10.024 | 0.000 | ±0.017 |
|  | 12.998 | 13.000 | 0.002 | ±0.019 |

- IT6012B型电池模拟器的直流放电电流测量试验数据

| 量程(A) | 标准值(A) | 示值(A) | 示值误差(A) | 最大允许误差(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 5.004 | 4.973 | -0.031 | ±0.085 |
|  | 10.003 | 9.973 | -0.030 | ±0.090 |
|  | 29.987 | 29.976 | -0.011 | ±0.110 |
|  | 50.007 | 49.981 | -0.026 | ±0.130 |
|  | 80.006 | 79.992 | -0.014 | ±0.160 |

4.4.6  试验验证结果

在规定的试验条件下，对试品采用校准规范中的方法进行试验，结果符合设备的技术指标要求。

4.4.7  试验结论

验证结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

4.4.8  验证试验时间和试验人员

试验时间：2024.04.28

试验人员：王乾娟、孙智、彭嘉军

# 4.5  模拟内阻

4.5.1  试验方法

采用校准规范中7.2.5条的方法，对被校电池模拟器内阻进行校准验证试验。

4.5.2  被校电池模拟器

| 设备名称 | 型号 | 技术指标 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池模拟器 | 17020 | 内阻范围：10mΩ～1Ω | 中茂电子(深圳)有限公司 |
| 电池模拟器 | IT6012B | 内阻范围：10mΩ～1Ω | 中国艾德克斯（南京）有限公司 |

4.5.3  验证系统组成及所用设备

| 试验方法 | 设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.5 | 数字多用表 | 直流电压：(0～1000)V | ±(0.0045%读数+0.001%量程) |
|  | 数字多用表 | 直流电压：(0～1000)V | ±(0.0050%读数+0.0035%量程) |
|  | 直流分流器 | 直流电流：(0～300)A 直流电阻：0.001Ω | 0.01级 |
|  | 直流电子负载 | 直流电压：(0～600)V 直流电流：(0～420)A | 电压短期稳定性：0.02%/min 电流短期稳定性：0.02%/min |

4.5.4  试验环境条件

环境温度：20.3℃

相对湿度：48%

4.5.5  试验数据

- 17020型电池模拟器的内阻试验数据如下：

| 设置值(Ω) | 标准值(Ω) | 示值误差(Ω) |
| --- | --- | --- |
| 0.01 | 0.0104 | -0.0004 |
| 0.05 | 0.0506 | -0.0006 |
| 0.1 | 0.1012 | -0.0012 |
| 0.5 | 0.4975 | 0.0025 |
| 1 | 1.0036 | -0.0036 |

- IT6012B型电池模拟器的内阻试验数据如下：

| 设置值(Ω) | 标准值(Ω) | 示值误差(Ω) |
| --- | --- | --- |
| 0.001 | 0.0068 | -0.0058 |
| 0.01 | 0.0165 | -0.0065 |
| 0.05 | 0.0560 | -0.0060 |
| 0.1 | 0.1044 | -0.0044 |
| 0.5 | 0.5059 | -0.0059 |
| 1 | 1.0088 | -0.0088 |

4.5.6  试验验证结果

在规定的试验条件下，对试品采用校准规范中的方法进行试验，结果符合设备的技术指标要求。

4.5.7  试验结论

验证结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

4.5.8  验证试验时间和试验人员

试验时间：2024.04.28

试验人员：王乾娟、孙智、彭嘉军

# 4.6  荷电状态（SOC）

4.6.1  试验方法

采用校准规范中7.2.6条的方法，对被校电池模拟器荷电状态（SOC）曲线端电压进行校准验证试验。

4.6.2  被校电池模拟器

| 设备名称 | 型号 | 技术指标 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池模拟器 | 17020 | 电压输出范围：(0～500)V 最大允许误差：±(0.1%读数+0.05%量程) | 中茂电子(深圳)有限公司 |
| 电池模拟器 | IT6012B | 电压输出范围：(0～500)V 最大允许误差：±(0.02%读数+0.02%量程) | 中国艾德克斯（南京）有限公司 |

4.6.3  验证系统组成及所用设备

| 试验方法 | 设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.6 | 数字多用表 | 直流电压：(0～1000)V | ±(0.0045%读数+0.001%量程) |
|  | 功率分析仪 | 直流容量：(0～1000)Ah | ±0.1% |
|  | 直流分流器 | 直流电流：(0～300)A 直流电阻：0.001Ω | 0.01级 |
|  | 直流电子负载 | 直流电压：(0～600)V 直流电流：(0～420)A | 电压短期稳定性：0.02%/min 电流短期稳定性：0.02%/min |

4.6.4  试验环境条件

环境温度：20.3℃

相对湿度：48%

4.6.5  试验数据

- 17020型电池模拟器的荷电状态（SOC）曲线端电压试验数据如下：

| 17020设置条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOC设置值 | 容量设置值/CN | 对应电压设置值/UP | 模拟内阻/rs |
| 100% | 10 Ah | 100 V | 0.01 Ω |
| 0% |  | 50 V |  |

| SOC示值 | 放电容量值(Ah) | SOC实际值 | SOC示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| 80% | 2.004 | 20.04% | 0.04% |
| 50% | 4.992 | 49.92% | -0.08% |
| 30% | 6.979 | 69.79% | -0.21% |
| 10% | 8.971 | 89.71% | -0.29% |

- IT6012B型电池模拟器的荷电状态（SOC）曲线端电压试验数据如下：

| IT6012B设置条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOC设置值 | 容量设置值/CN | 对应电压设置值/UP | 模拟内阻/rs |
| 100% | 20 Ah | 500 V | 0.001 Ω |
| 0% |  | 50 V |  |

| SOC示值 | 放电容量值(Ah) | SOC实际值 | SOC示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| 80% | 3.996 | 19.98% | -0.02% |
| 50% | 9.978 | 49.89% | -0.11% |
| 30% | 13.946 | 69.73% | -0.27% |
| 10% | 17.860 | 89.30% | -0.70% |

4.6.6  试验验证结果

在规定的试验条件下，对试品采用校准规范中的方法进行试验，结果符合设备的技术指标要求。

4.6.7  试验结论

验证结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

4.6.8  验证试验时间和试验人员

试验时间：2024.04.28

试验人员：王乾娟、孙智、彭嘉军

# 4.7  响应时间

4.7.1  试验方法

分别采用校准规范中7.2.7条的方法，对被校电池模拟器响应时间进行校准验证试验。

4.7.2  被校电池模拟器

| 设备名称 | 型号 | 技术指标 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池模拟器 | 17020 | 最大允许误差：±10ms | 中茂电子(深圳)有限公司 |
| 电池模拟器 | IT6012B | 最大允许误差：±15ms | 中国艾德克斯（南京）有限公司 |

4.7.3  验证系统组成及所用设备

| 试验方法 | 设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.7 | 示波器 | 电压：10mV～150V 带宽：300MHz | ±2% |
|  | 电压探头 | 电压：(10mV～1300)V 带宽：20MHz | ±3% |
|  | 电流探头 | 电流：1mA～30A 带宽：20MHz | ±3% |
|  | 电流探头 | 电流：1A～150A 带宽：20MHz | ±3% |
|  | 直流电子负载 | 直流电压：(0.1～600)V 直流电流：(0.1～420)A | 电压短期稳定性：0.02%/min 电流短期稳定性：0.02%/min |

4.7.4  试验环境条件

环境温度：20.3℃

相对湿度：48%

4.7.5  试验数据

- 17020型电池模拟器的响应时间试验数据如下：

| 负载变化 | 实测值(ms) | 最大允许值(ms) |
| --- | --- | --- |
| （10%~90%）IN | 5.1 | ±10 |
| （90%~10%）IN | 4.6 | ±10 |

- IT6012B型电池模拟器的响应时间试验数据如下：

| 负载变化 | 实测值(ms) | 最大允许值(ms) |
| --- | --- | --- |
| （10%~90%）IN | 2.5 | ±15 |
| （90%~10%）IN | 1.8 | ±15 |

4.7.6  试验验证结果

在规定的试验条件下，对试品采用校准规范中的方法进行试验，结果符合设备的技术指标要求。

4.7.7  试验结论

验证结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

4.7.8  验证试验时间和试验人员

试验时间：2024.04.28

试验人员：王乾娟、孙智、彭嘉军

# 4.8充放电转换时间

4.8.1  试验方法

分别采用校准规范中7.2.8条的方法，对被校电池模拟器充放电转换时间进行校准验证试验。

4.8.2  被校电池模拟器

| 设备名称 | 型号 | 技术指标 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池模拟器 | 17020 | 最大允许误差：±20ms | 中茂电子(深圳)有限公司 |
| 电池模拟器 | IT6012B | 最大允许误差：±40ms | 中国艾德克斯（南京）有限公司 |

4.8.3  验证系统组成及所用设备

| 试验方法 | 设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.8 | 示波器 | 电压：(0～150)V，带宽：300MHz | ±2% |
|  | 电压探头 | 电压：(0～1300)V，带宽：20MHz | ±3% |
|  | 电流探头 | 电流：(0～30)A，带宽：20MHz | ±3% |
|  | 直流电子负载 | 直流电压：(0～600)V 直流电流：(0～420)A | 电压短期稳定性：0.02%/min 电流短期稳定性：0.02%/min |

4.8.4  试验环境条件

环境温度：20.3℃

相对湿度：48%

4.8.5  试验数据

- 17020型电池模拟器的充放电转换时间试验数据如下：

| 负载变化 | 实测值(ms) | 最大允许误差(ms) |
| --- | --- | --- |
| -90%~90% | 2.1 | ±20 |
| 90%~-90% | 4.3 | ±20 |

- IT6012B型电池模拟器的充放电转换时间试验数据如下：

| 负载变化 | 实测值(ms) | 最大允许误差(ms) |
| --- | --- | --- |
| -90%~90% | 30.4 | ±40 |
| 90%~-90% | 30.6 | ±40 |

4.8.6  试验验证结果

在规定的试验条件下，对试品采用校准规范中的方法进行试验，结果符合设备的技术指标要求。

4.8.7  试验结论

验证结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

4.8.8  验证试验时间和试验人员

试验时间：2024.04.28

试验人员：王乾娟、孙智、彭嘉军

# 4.9  纹波电压

4.9.1  试验方法

分别采用校准规范中7.2.9条的方法，对被校电池模拟器纹波电压进行校准验证试验。

4.9.2  被校电池模拟器

| 设备名称 | 型号 | 技术指标 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池模拟器 | 17020 | 电压输出范围：(0～500)V 最大允许误差：±0.1%量程 | 中茂电子(深圳)有限公司 |
| 电池模拟器 | IT6012B | 电压输出范围：(0～500)V 最大允许误差：±200mVpp | 中国艾德克斯（南京）有限公司 |

4.9.3  验证系统组成及所用设备

| 试验方法 | 设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.9 | 示波器 | 电压：(0～150)V，带宽：300MHz | ±2% |
|  | 电压探头 | 电压：(0～1300)V，带宽：20MHz | ±3% |
|  | 直流电子负载 | 直流电压：(0～600)V 直流电流：(0～420)A | 电压短期稳定性：0.02%/min 电流短期稳定性：0.02%/min |

4.9.4  试验环境条件

环境温度：20.3℃

相对湿度：48%

4.9.5  试验数据

- 17020型电池模拟器的纹波电压试验数据如下：

| 输出电压(V) | 标准值(mV) | 最大允许误差(mV) |
| --- | --- | --- |
| 50 | 31.1 | ±50 |
| 100 | 80 | ±100 |
| 200 | 125 | ±200 |
| 300 | 210 | ±300 |
| 500 | 168 | ±500 |

- IT6012B型电池模拟器的纹波电压试验数据如下：

| 输出电压(V) | 标准值-峰峰值(mV) | 最大允许误差(mV) |
| --- | --- | --- |
| 50 | 175 | ±200 |
| 100 | 182 | ±200 |
| 200 | 166 | ±200 |
| 300 | 122 | ±200 |
| 500 | 164 | ±200 |

4.9.6  试验验证结果

在规定的试验条件下，对试品采用校准规范中的方法进行试验，结果符合设备的技术指标要求。

4.9.7  试验结论

验证结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

4.9.8  验证试验时间和试验人员

试验时间：2024.04.28

试验人员：王乾娟、孙智、彭嘉军

- 试验结论

试验验证结果表明电池模拟器校准规范对于电池模拟器校准和技术要求合理、校准方法正确,可操作性较强。