红外成像系统噪声等效温差校准规范

实 验 报 告

规范起草小组

2024年12月

- 实验目的

通过实验，验证《红外成像系统噪声等效温差校准规范》中各参数校准方法的可行性，核查指标是否能够完全覆盖校准规范中的规定，并对测量不确定度评定的合理性和准确性进行分析。

- 实验地点及时间

实验地点：北京市北三环东路18号中国计量科学研究院光学所成像与显示室

实验时间：2024年 11月 20日

- 环境条件

| 实验室环境条件 | 测量开始时 | 测量结束时 |
| --- | --- | --- |
| 温度/℃： | (22.5±1) | (22.6±1) |
| 相对湿度（%）： | (46±1) | (45.9±1) |
| 其他特殊条件： | 光学暗室 | 光学暗室 |
| 样品状况： | 正常 | 正常 |

- 校准设备

表1 校准设备表

| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/型号 | 编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
| 常温黑体辐射标准装置 | INFRA | (20～250)℃ | UL=0.92%(k＝2）； UE=1.9%(k＝2）； Uε＝(2～5)%(k＝2)； UM＝0.92%(k＝2)； UT＝0.8K(k＝2) | [2002] 国量标计证字第209号 | 2027-10-13 |

- 校准人

徐英莹

- 被校样品信息

| 名称 | 型号 | 编号 | # 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红外热像仪 | FAST-IR V300 | TEL-6082 | Telops |

- 校准方法及结果

噪声等效温差NETD

校准方法：

- 将红外摄像机放置在操作平台上，将黑体放置在距离红外摄像机大于300mm的位置，保证黑体覆盖红外摄像机的整个视场；

- 将黑体温度设为红外摄像机测量范围的中间温度点，获取一段时间（一般为1s）的热像图，热像图尺寸为K×L；画面的平均值按公式(1)计算：

Pi=x=1Ky=1LPx,yiK×L（1）

Pi是i帧画面的平均值；

Pix,y是第i帧画面像素(x,y)的灰度值；

噪声灰度的均方根的计算方法如公式(2)所示：

N=1Ni=1nx=1Ky=1LPx,yi-Pi2K×L（2）

其中n是在一段时间内获得的热像图的数量

- 设置黑体温度为红外摄像机测量范围的中间温度点，调节黑体温差（通常为2℃），使目标至少占视场的10%，测量信号和噪声电压；

- 根据公式(3)计算NETD。

∆TNE=∆TSN（3）

ΔT为设定温度差（通常为2℃），若热成像输出处于饱和状态，则可以降低ΔT；

S为信号的灰度值；

N为噪声灰度的均方根值。

校准结果：

信号灰度值S与噪声灰度值的均方根N：

| 信号灰度值S | 噪声灰度值的均方根N | NETD(K) |
| --- | --- | --- |
| 90.0361 | 4.48710 | 0.04983 |
| 90.3375 | 4.33497 | 0.04799 |
| 89.7927 | 4.32475 | 0.04816 |
| 89.9018 | 4.33786 | 0.04825 |
| 90.0483 | 4.40978 | 0.04897 |

设定温度差ΔT= 1℃

噪声等效温差NETD、∆TNE=∆TS/N

- 校准结果的不确定度评定

采用黑体辐射源标准器和刀口靶校准红外成像系统噪声等效温差NETD的测量结果不确定度评定分析。

1 测量方法

按照本校准规范的要求和步骤，用黑体辐射源和刀口靶标准器校准红外成像系统噪声等效温差NETD进行校准。

2 测量模型

NETD的校准公式为：

∆TNE=∆TS/N

ΔT为设定温度差（通常为2℃）；

S为信号的灰度值；

N为噪声灰度的均方根值。

3 影响校准结果的不确定度来源

- 校准装置测量信号灰度值引入的不确定度分量；

- 校准装置测量噪声灰度的均方根值引入的不确定度分量u2；

- 测量装置中黑体温度不稳定及非均匀性引入的不确定度u3；

- 测量重复性引入的不确定度分量u4。

4 各不确定度分量的数值见表1

表1 红外成像系统噪声等效温差的不确定度分量表

| 序号 | 不确定度来源 | 类别 | 数值 | 分布 | k | uri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校准装置测量信号灰度值不准 | B类 | 0.002℃ | 正态 | 2 | S |
| 2 | 测量噪声灰度均方根值不准 | B类 | 0.010℃ | 正态 | 2 | N |
| 3 | 黑体温度不稳及非均匀性 | B类 | 0.006℃ | 正态 | 2 | 1 |
| 4 | 测量重复性 | A类 | 0.003℃ | 正态 | 2 | 1 |

由于各分量不相关，合成标准不确定度为：

= 0.0125℃

在置信水平95%情况下，取k=2，NETD扩展测量不确定度为：

= 0.025℃

- 实验结论

本实验严格按照校准规范中的校准方法执行，未出现有分歧性或模糊性的操作，具有可操作性；实验数据可靠。因此，本实验很好地验证了校准规范的可操作性和参数指标的合理性。