红外成像系统噪声等效温差校准规范

实 验 报 告

规范起草小组

2024年12月

- 实验目的

通过实验，验证《红外成像系统噪声等效温差校准规范》中各参数校准方法的可行性，核查指标是否能够完全覆盖校准规范中的规定，并对测量不确定度评定的合理性和准确性进行分析。

- 实验地点及时间

实验地点：西安市电子三路西段9号西安应用光学研究所 301 楼 113 室

实验时间：2024年11 月 28 日

- 环境条件

| 实验室环境条件 | 测量开始时 | 测量结束时 |
| --- | --- | --- |
| 温度/℃： | 23.5 | 23.5 |
| 相对湿度（%）： | 45 | 45 |
| 其他特殊条件： | / | / |
| 样品状况： | 正常 | 正常 |

- 校准设备

表1 校准设备表

| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/型号 | 编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
| 红外成像系统综合参数测量装置 | 3354 | （-25℃~75℃） | U=0.025℃(k=2) | GFJGJL 1008240230001 | 2025.01.09 |

- 校准人

王学新，郭羽

- 被校样品信息

| 名称 | 型号 | 编号 | # 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红外载荷 | 中波 | 20210101 | 西安应用光学研究所 |

- 校准方法及结果

1.噪声等效温差NETD

校准方法：

先进行SiTF测量，再进行NETD测量。

测量SiTF时，黑体温差范围（-2℃~2℃），测量输出响应电压，求出SiTF。

，

校准结果：

SiTF：测量6次，取平均值

| SITF | 测量结果（mV/℃） |
| --- | --- |
| 1 | 78.511 |
| 2 | 77.238 |
| 3 | 77.962 |
| 4 | 75.248 |
| 5 | 77.796 |
| 6 | 77.542 |
| 平均值 | 77.383 |

平均噪声电压Us

| 黑体温差（℃） | 平均噪声电压Us(mV) |
| --- | --- |
| 0 | 8.589 |
| 0 | 9.441 |
| 0 | 9.905 |
| 0 | 8.512 |
| 0 | 8.203 |
| 0 | 9.673 |

NETD测量值

|  | NETD测量值（℃） |
| --- | --- |
| 1 | 0.111 |
| 2 | 0.122 |
| 3 | 0.128 |
| 4 | 0.110 |
| 5 | 0.106 |
| 6 | 0.125 |
| 平均值 | 0.117 |
| 标准偏差 | 0.009 |

- 校准结果的不确定度评定

采用黑体辐射源标准器和刀口靶校准红外成像系统噪声等效温差NETD的测量结果不确定度评定分析。

1 测量方法

按照本校准规范的要求和步骤，用黑体辐射源和刀口靶标准器校准红外成像系统噪声等效温差NETD进行校准。

2 测量模型

3 影响校准结果的不确定度来源

（1）红外成像系统综合参数测量装置测量差分视频电压引入的

（2）SiTF测量不准引入的

（3）测量装置中黑体温度非均匀性引入的

（4）测量重复性引入的

4 各不确定度分量的数值见表1

表1 红外成像系统噪声等效温差的不确定度分量表

| 序号 | 不确定度来源 | 类别 | 数值(℃) | 分布 | k | 灵敏系数ci | ¦ci¦ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差分视频电压引入的 | B | 0.020 | / | 2 | 1 | 0.010 |
| 2 | SiTF测量不准引入的 | B | 4.0% | / | 2 | 1 | 0.002 说明：2%*0.117（SiTF*NETD） |
| 3 | 测量装置中黑体温度非均匀性引入的 | B | 0.010 | / | 2 | 1 | 0.005 |
| 4 | 测量重复性引入的 | A | 0.001 | 正态 | 1 | 1 | 0.004 |

由于各分量不相关，合成标准不确定度为：

扩展不确定度为：

=0.0121℃

扩展不确定度为：

U=0.025℃（k=2）

- 实验结论

本实验严格按照校准规范中的校准方法执行，未出现有分歧性或模糊性的操作，具有可操作性；实验数据可靠。因此，本实验很好地验证了校准规范的可操作性和参数指标的合理性。