红外成像系统噪声等效温差校准规范

实 验 报 告

规范起草小组

2024年12月

- 实验目的

通过实验，验证《红外成像系统噪声等效温差校准规范》中各参数校准方法的可行性，核查指标是否能够完全覆盖校准规范中的规定，并对测量不确定度评定的合理性和准确性进行分析。

- 实验地点及时间

实验地点：青岛市黄岛区香江路98号中国电子科技集团公司第四十一研究所  重点实验室大楼光电整机实验室

实验时间：2024年12月23日

- 环境条件

| 实验室环境条件 | 测量开始时 | 测量结束时 |
| --- | --- | --- |
| 温度/℃： | 22.7 | 22.7 |
| 相对湿度（%）： | 35 | 35 |
| 其他特殊条件： | 暗室 | 暗室 |
| 样品状况： | 正常 | 正常 |

- 校准设备

表1 校准设备表

| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/型号 | 编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
| 红外热像仪参数校准装置/IRCOL 300/1500 | 20 | / | / | IRI-2401002 | 2025.01.01 |

- 校准人

刘红元，王洪超

- 被校样品信息

| 名称 | 型号 | 编号 | # 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红外热像仪 | IDMM067108 | 68700 | / |

- 校准方法及结果

噪声等效温差（NETD）是红外热像仪要产生一个等于均方根时间噪声的信号变化所需要的物体与环境之间的温度差，亦即目标信号与噪声之比为1时目标与背景的温度差。考虑到直接在信噪比为1情况下测试难以得到准确结果，实际测量NETD时通常选择3K～10K的目标与背景温度差。

在进行NETD测试时，根据被测红外热像仪工作方式，靶标的使用情况有所不同。如果被测红外热像仪能够测量绝对信号（DC信号），可以不用辐射靶。如果被测红外热像仪不能测量绝对信号或处于自动增益控制（AGC）模式，则需要一个辐射靶。下面分别进行论述。

1不加任何靶测量NETD

黑体辐射区域

所选计算区域

图6  不加任何靶测量NETD

去掉靶轮上的靶标（或将靶轮旋转到通孔位置），由差分黑体产生一个均匀稳定的辐射场（如图6所示）。

NETD测试步骤和计算方法如下：

a.  将被测红外热像仪对准平行光管视场的中心，并将增益控制和电平控制设置于某个定值，调整热像仪的焦距，使其成像清晰。

b.  在热像仪的黑体辐射区域内选择一个方形区域作为计算区域，设置图像采集帧数N，并设定目标黑体的初始温度T1和最终温度T2（T1<T2）。

c.  将黑体温度稳定在T1，利用帧采样器对被测红外热像仪的视频输出信号进行采样和数字化，连续采集N帧，计算时间噪声σi,j以及N帧图像的平均值Imean1 。

d.  将黑体温度稳定到T2，由帧采样器连续采集N帧图像，计算N帧图像的平均值Imean2 。

e.  按下式计算所选择区域中每个像素（i，j）上的噪声等效温差NETDi,j：

（3.1）

式中：——黑体在被测红外热像仪工作波段内的发射率；

——平行光管在被测红外热像仪工作波段内的传输率。

f.  计算出所选择计算区域内的平均NETD。

2 采用半月靶测量NETD

在被测红外热像仪为AC信号或AGC工作模式下，适合采用发射型半月靶测量NETD。半月靶将被测红外热像仪视场分成两个区域（如图7所示）：第一个区域为半月形内部的目标黑体辐射区域，温度为TA；第二个区域为半月形外部的背景辐射区域，温度为房间环境温度TB。

背景区域B

目标区域A

图7  半月靶测量NETD

此时NETD测试步骤和计算方法如下：

a.  将被测红外热像仪的增益控制和电平控制设置于某个定值，调整热像仪的焦距，使半月靶成像清晰。

b.  在热像仪的黑体辐射区域内选择一个方形区域ZA，在背景辐射区域中选择一个方形区域ZB，将两者作为计算区域，设置图像采集帧数N，使黑体工作于差分模式并自动稳定在ΔT上（ΔT为目标黑体与背景的差分温度）。

c.  利用帧采样器对被测红外热像仪的视频输出信号进行采样和数字化，连续采集N帧，计算出ZA区域和ZB区域上的平均信号SA和SB以及ZA区域上平均的时间噪声Vn。

d.  按下式计算所选计算区域上的平均NETD：

（3.2）

式中：——黑体在被测红外热像仪工作波段内的发射率；

——平行光管在被测红外热像仪工作波段内的传输率。

校准结果：

| 测量参数 | 测量次数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| NETD（mK） | 13.91 | 14.21 | 13.75 | 14.25 | 13.68 | 13.91 | 13.95 |

- 校准结果的不确定度评定

采用黑体辐射源标准器和刀口靶校准红外成像系统噪声等效温差NETD的测量结果不确定度评定分析。

1 测量方法

按照本校准规范的要求和步骤，用黑体辐射源和半月靶标准器校准红外成像系统噪声等效温差NETD进行校准。

2 测量模型

（1）

3 影响校准结果的不确定度来源

NETD采用发射型半月靶进行测量，采用（1）式计算NETD。NETD的测量不确定度来源主要有：黑体发射率、平行光管传输率、黑体差分温度、帧采样器信号采集、时间噪声测量、环境温度波动、其它因素等，于是：

a.  黑体发射率引入的不确定度，

差分黑体的发射率指标为，设置信水平为99%，按正态分布估计，则：

b.  平行光管传输率引入的不确定度，

在2.5μm～14μm波段，平行光管的传输率为98％，测量误差在±1％以内，以均匀分布估计，则：

c.  黑体差分温度引入的不确定度，

目标黑体与背景的差分温度一般设置为3℃以上，差分模式下黑体的控温精度为±0.025℃，以均匀分布估计，则：

d.  帧采样器信号采集引入的不确定度，

本装置采用10bit帧采样器对红外热像仪的视频输出信号进行采集。帧采样器饱和输出为700mV，被测红外热像仪的SiTF约为80mV/℃，目标黑体与背景的差分温度一般设置为3℃以上，于是目标与背景之间的信号差大于350数字电平。以均匀分布估计，则：

e.  时间噪声测量引入的不确定度，

时间噪声在目标黑体辐射区域进行测量，一般采集100帧以上信号进行计算。经验估计，时间噪声测量误差在±8％以内，设置信水平为99％，以正态分布估计，则：

f.  环境温度波动引入的不确定度，

实验室的环境温度可控，半小时内温度波动可以控制在0.5℃以下。根据实验结果，环境温度从21.68℃波动到22.34℃时，NETD的变化量为1.4％。

g.  其它因素引入的不确定度，

其它影响测量结果的因素主要有：辐射靶、红外准直光学系统等，不确定度估计为1.0％。

表1 红外成像系统噪声等效温差的不确定度分量表

| 序号 | 不确定度来源 | 类别 | 数值(K) | 分布 | k | uri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑体发射率 | B | 1 | 正态 | 1 | 0.78％ |
| 2 | 平行光管传输率 | B | 1 | 均匀 | 1 | 0.58％ |
| 3 | 黑体差分温度 | B | 1 | 均匀 | 1 | 0.48％ |
| 4 | 帧采样器信号采集 | B | 1 | 均匀 | 1 | 0.33％ |
| 5 | 时间噪声测量 | B | 1 | 正态 | 1 | 3.1％ |
| 6 | 环境温度波动 | A | 1 | / | 1 | 1.4％ |
| 7 | 其它因素 | B | 1 | / | 1 | 0.5％ |

由于各分量不相关，合成标准不确定度为：

扩展不确定度为：

- 实验结论

本实验严格按照校准规范中的校准方法执行，未出现有分歧性或模糊性的操作，具有可操作性；实验数据可靠。因此，本实验很好地验证了校准规范的可操作性和参数指标的合理性。