JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

红外成像系统最小可分辨温差校准规范Calibration Specification for Minimum Resolvable Temperature Difference of Thermal Imaging Systems

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX   发布           XXXX-XX-XX   实施

国家市场监督管理总局发布

JJFXXXX-XXXX

红外成像系统最小可分辨温差校准规范

Calibration Specification for Minimum Resolvable Temperature Difference of Thermal Imaging Systems

归 口 单 位：全国光学计量技术委员会

主要起草单位：中国测试技术研究院

西南技术物理研究所

中国计量科学研究院

参加起草单位：中国电子科技集团公司第四十一研究所

西安应用光学研究所

本规范委托全国光学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：张宪亮（中国测试技术研究院）

刘若凡（中国测试技术研究院）

欧阳刚（西南技术物理研究所）

徐英莹（中国计量科学研究院）

参加起草人：苏红雨（中国测试技术研究院）

刘红元（中国电子科技集团公司第四十一研究所）

郭 羽（西安应用光学研究所）

目    录

引言	（II）

1 范围	（1）

2引用文件	（1）

3 术语	（1）

3.1最小可分辨温差	（1）

3.2 空间频率	（1）

3.3 特征空间频率	（1）

4 概述	（2）

5 计量特性	（2）

5.1 空间频率	（2）

5.2 最小可分辨温差MRTD	（2）

6 校准条件	（2）

6.1 环境条件	（2）

6.2 测量标准及其他设备	（3）

7校准项目和校准方法	（3）

7.1外观检查	（3）

7.2最小可分辨温差MRTD	（3）

8校准结果	（4）

9 复校时间间隔	（5）

附录A原始记录推荐格式	（6）

附录B校准证书内页推荐格式	（7）

附录C测量不确定度度评价示例	（8）

引言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1032《光学辐射计量名词术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定评定与表示》和JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范编订的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

红外成像系统最小可分辨温差校准规范

1  范围

本规范适用于红外成像系统最小可分辨温差（MRTD）的校准。

2引用文件

本规范引用了以下文件：

GB/T 12604.9-2021 无损检测 术语 红外热像仪

GB/T 19870-2018工业检测型红外热像仪

GB/T 43249-2023 汽车用被动红外探测系统

ISO 18251-2:2023无损检测红外热成像第2部分:系统和设备的综合性能测试方法Non-destructive testing-Infrared thermography-Part 2：Test method for integrated performance of system and equipment

ASTM E1543-14(2022) 热成像系统最小可分辨温差标准实施规程Standard Practice for Minimum Resolvable Temperature Difference for Thermal Imaging Systems

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规则；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。

3  术语

3.1最小可分辨温差，minimum resolvable temperature difference；MRTD

在特定的空间频率下，观察者刚好能分辨出四杆靶上目标与背景间的温差。

注：最小可分辨温差是综合评价系统温度分辨力与空间分辨力的特征参量，包括观察者的主观影响。

3.2 空间频率，spatial frequency

图像或物体在单位长度或空间上重复变化的次数。

注1：在一个物体或图像平面上，空间频率可用周期数每毫米或线对数每毫米表示。

注2：在成像系统中，空间频率可用周期数每毫弧度或线对数每毫弧度表示。

3.3 特征空间频率，feature space frequency

红外成像系统焦距与探测器像元中心间距之比的1/2。

f0=l2×d×1000                          （1）

式中，f0为特征空间频率，单位为周每毫弧度（cy/mrad）；

d为探测器像元中心间距，单位为毫米（mm）；

l为红外成像光学系统焦距，单位为毫米（mm）。

4  概述

红外成像系统中，MRTD是综合评价系统温度分辨力和空间分辨力的主要参数，它不仅包括了红外成像系统的性能特征，也包括了观察者的主观因素。其定义是对具有某一空间频率的四杆靶（长宽比为7:1）目标，由观察者在显示器上作长时间的观察，当目标与背景之间的温差从0℃逐渐增大，直到观察者确认能分辨（50%的概率）出四杆靶目标图案为止，此时目标与背景之间的温差称为该空间频率下的最小可分辨温差MRTD。当四杆靶目标图案的空间频率变化时，相应的最小可分辨温差MRTD也是不同的，因此MRTD也是空间频率f的函数。

对于空间频率低的四杆靶，如果被测的红外成像系统MRTD值较小，表明该系统灵敏度较高；对于空间频率高的四杆靶，如果被测的红外成像系统MRTD值较小，表明该系统分辨率较高。因此，MRTD被广泛的用于成像系统的性能预测。光学问题，例如聚焦不理想等很容易通过MRTD测量而发现，MRTD同时能够表征系统的灵敏度。另外有些指标，例如鬼像、电磁干扰、带通噪声等很容易通过成像被观察者发现，但是却不能通过MTF、3D噪声等指标的测量而获得。因此，MRTD能够提供一个快速同时相对简单的过程来检测硬件的性能，反映系统探测和识别目标能力的最主要的测量方法和评价参数，MRTD测量系统组成如图1所示。

黑体辐射源

四杆靶

平行光管

红外成像系统

单色视频监测器

图1.MRTD测量系统组成框图

5  计量特性

5.1 最小可分辨温差MRTD

测量的最小可分辨温差应满足以下要求：

a） 致冷型：≤0.5 K；

b） 非致冷型：≤1.3 K。

注：以上指标不是用于仪器的合格性判别，仅提供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：18C～25C，实验时环境温度波动小于2C；

6.1.2 相对湿度：≤80％。

6.1.3 电源电压：（220±22）V，频率（50±0.5）Hz。

6.1.4 仪器应安放在稳固的实验平台上，并调节至水平状态，仪器应防止冲击、振动、外部电磁场或影响测量仪器读数的外部辐射源的影响。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 黑体辐射源

a） 黑体辐射源通常用于在进行参数测试时提供均匀的温度背景。

b） 黑体辐射源应为带小孔的矩形或圆形平面空腔，以确保高发射率。

c） 温度范围应涵盖红外成像系统的温度测量范围。

d） 温度稳定性：≤±0.05℃；

e） 温度均匀性：≤±0.05℃；

f） 发射率：≥0.95。

6.2.2 四杆靶

a） 四杆靶专门用于测试MRTD。

b） 它由四个长宽比（长:宽）为7:1的周期性矩形槽组成，如图2所示；L=7D。

c） 矩形槽之间的距离等于槽的宽度，这与要测量的MRTD精度一致；D=W；G=（1～2）×W。W通常在5 mm到15 mm的范围内。

d） 靶材应由厚度大于0.5 mm的铜或不锈钢等金属制成，并涂有黑色亚光漆。

e） 发射率与黑体辐射源的发射率保持一致。

图2. 四杆靶

6.2.3 平行光管

a） 用于将目标的红外光束转换为平行光束，它的使用是可选的。

b） 焦距应至少为被测红外成像系统焦距的3倍。

c） 光学孔径应大于被测红外成像系统的接收孔径。

7 校准项目和校准方法

7.1外观检查

被校红外成像仪器的功能状态正常，其受光面的表面应清洁无划痕、斑点或指纹，主机及其各种配件的壳体不应出现明显的划伤、凹陷、变形、脱漆。壳体应清洁无污迹。

7.2 最小可分辨温差MRTD

7.2.1如图1所示，将红外成像系统放置在工作台上，调节使其光轴与检测设备的主光轴同轴，并将四杆靶安装在黑体辐射源前方，将热成像系统最佳地直接聚焦在四杆靶上或四杆靶的光学投影上。如有必要，可以在红外成像系统和四杆靶之间放置平行光管。

7.2.2调整单色视频监视器控件，使观察者几乎无法察觉噪声的存在。使显示器亮度和实验室环境亮度相互适合视力和观看舒适度。

7.2.3指示观察者在他能察觉到监视器上出现四个不同条形时发出信号。在测试过程中，避免进一步交谈，因为这可能会影响观察者或使其产生偏见。

7.2.4 记录使用的四杆靶空间频率f。

7.2.5将标称温差∆T（目标靶杆的标称温度减去共轭目标靶杆的标称温度，零或正数）设置为零。

7.2.6 逐渐增加标称ΔT，增量不超过0.1℃，直到观察者发出信号。

7.2.7 三个观察者中至少有两个给出信号，标称ΔT记录为ΔT1。

7.2.8将标称ΔT设置为零。逐渐减小标称ΔT，增量不超过0.1℃，直到观察者发出信号。三个观察者中至少有两个给出信号，标称ΔT记录为ΔT2。

7.2.9空间频率f下的MRTD，ΔTMR由公式（3）给出：

∆TMR=∆T1+∆T22                             （2）

8校准结果

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校准对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

建议复校周期不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录 A

红外成像系统最小可分辨温差MRTD校准原始记录推荐格式

| 原始记录编号 |  | 证书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 型号/规格 |  |
| 制造厂 |  | 出厂编号 |  |
| 送校单位 |  | 电话 |  |
| 地址 |  | 联系人 |  |
| 校准依据 |  | 受样日期 | 年 月 日 |
| 校准地点 |  | 校准日期 | 年 月 日 |
| 校准使用的器具 |  | 编号 |  |
| 标准器具证书号 |  | 标准器具有效期至 | 年 月 日 |
| 实验室环境条件 | 温度： ℃ 湿度： %RH |  |  |
| 1. 最小可分辨温差MRTD 空间频率f（cy/mrad）; 标称温差; MRTD ∆TMR（℃）. ∆T1（℃）; ∆T2（℃）. 校准不确定度：U= (k=2) |

备注：

校准员：                                       核验员：

附录 B

校准证书内页推荐格式

校 准 结 果

1. 最小可分辨温差MRTD

| 空间频率f（cy/mrad） | MRTD ∆TMR（℃） |
| --- | --- |

校准不确定度：U=       (k=2)
附录 C

红外成像系统最小可分辨温差测量结果的不确定度评定

本附录对采用黑体辐射源和四杆靶标准器校准红外成像系统最小可分辨温差MRTD的测量结果不确定度评定进行实例分析。

C.1 测量方法

按照本校准规范的要求和步骤，用黑体辐射源和四杆靶标准器校准红外成像系统最小可分辨温差MRTD进行校准，取四杆靶与背景（黑体）分别为正、负标称温差的平均值作为校准结果。

C.2 测量模型

建立测量模型

∆TMR=∆T1+∆T22                            C.1

式中： ∆TMR为空间频率f下的最小可分辨温差MRTD；

∆T1、∆T2分别为空间频率f下正、负标称温差。

C.3 影响校准结果的不确定度来源

C.3.1 红外成像系统校准装置中的黑体辐射源与四杆靶标之间的温差影响u1；

C.3.2 黑体辐射源的温度稳定性和均匀性影响u2；

C.3.3 校准观察人员的影响u3；

C.3.4 测量红外成像系统的重复性u4。

C.4 各不确定度分量的数值见表C.1

表C.1 红外成像系统最小可分辨温差的不确定度分量表

| 序号 | 不确定度来源 | 类别 | 数值(K) | 分布 | k | 灵敏系数ci | ¦ci¦ui(K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑体辐射源与四杆靶标之间的温差影响u1 | B | 0.01 | 均匀 | 3 | 1 | 0.0058 |
| 2 | 黑体辐射源的温度稳定性和均匀性影响u2 | B | 0.01 | 均匀 | 3 | 1 | 0.0058 |
| 3 | 校准观察人员的影响u3 | B | 0.02 | 均匀 | 3 | 1 | 0.0115 |
| 4 | 测量红外成像系统的重复性u4 | A | 0.008 | 正态 | 1 | 1 | 0.008 |

由于各分量不相关，合成标准不确定度为：

=0.0163 K

扩展不确定度为：

≈0.033 K  （）