《红外成像系统最小可分辨温差校准规范》

编制说明

规范起草组

2024年12月

- 任务来源

国家市场监督管理总局市监计量发[2024]40号文件下达了《红外成像系统最小可分辨温差校准规范》的制定任务，计划项目编号：MTC14-2024-08。该校准规范的制定由中国测试技术研究院、西南技术物理研究所、中国计量科学研究院、中国电子科技集团公司第四十一研究所、西安应用光学研究所共同承担起草工作。

- 制定的目的、意义

最小可分辨温差（MRTD）参数是综合评价红外成像系统温度分辨力与空间分辨力的特征参量。 MRTD 的定义为观察者在对均匀背景下的某一空间频率的高宽比为 7：1 的四杆靶目标进行观测时，由零到大调节目标与背景温差直至观察者恰好可以分辨显示器中四杆靶图像时对应的目标背景温差即为该空间频率下热像仪的最小可分辨温差。MRTD 是空间频率 f 的函数，不同的空间频率对应着不同的分辨温差。

MRTD测试方法将具有不同空间频率的四杆靶置于均匀的背景中，对给定的空间频率的四杆靶加一个大的温差，并以一定的梯度逐渐减小，由3名观察者直接观察热成像系统或观察外接显示屏，至少2名给出四个不同条形时，此时靶标与背景的温差就定义为该空间频率下的正/负MRTD。为避免温漂导致的测试误差，这个测试过程须在正温差和负温差的条件下进行并取算数平均值作为该空间频率下的 MRTD。由于 MRTD 不是单值参数，而是一个函数，需要使用多个空间频率的四杆靶重复进行测试，并对离散结果进行曲线拟合得到热像仪 MRTD 函数曲线。

使用主观测量方法测量 MRTD，人为参与测试增加了测试的可靠性，但易受判读员状态及测试环境影响，因此测试过程需要3名判断员同时测试并取均值作为测试结果。

红外成像系统是通过光学系统、红外探测器及电子处理系统，将物体表面红外辐射转换成可见图像的设备。它具有测温速度快、测温面积大、分辨率高和非接触、不干扰被测表面温度场，定量绘出物体表面温度分布的特点，将灰度图像进行伪彩色编码。

随着红外成像技术的不断发展，在军事上，广泛应用于军事夜视侦查、武器瞄具、夜视导引、红外搜索和跟踪、卫星遥感等多个领域；在民用方面，用于材料缺陷的检测与评价、建筑节能评价、设备状态热诊断、生产过程监控、自动测试、减灾防灾等诸多方面。

根据国内生产、检测和维修红外成像系统厂家需求展开研究，国内相关厂家普遍缺乏这方面的专用设备。最小可分辨温差（MRTD）参数是当前研究的红外成像系统关键性能参数之一，因此制定红外成像系统MRTD 参数技术规范符合当今市场需求。

目前国内主要有GB/T 43249-2023《汽车用被动红外探测系统》、GB/T 12604.9-2021《无损检测 术语 红外热成像》及GB/T 19870-2018《工业检测型红外热像仪》中涉及最小可分辨温差（MRTD），为了综合评价红外成像系统温度分辨力与空间分辨力的特征参量，包括观察者的主观影响。

在国际上主要有ISO 18251-2:2023《无损检测红外热成像第2部分:系统和设备的综合性能测试方法》；ISO 18251-1:2017《无损检测 红外热成像 第1部分：系统和设备的特性》；美国的材料与试验协会ASTM颁布的红外热成像标准 ASTM E1213-14(2022)《热成像系统最小可分辨温差的标准实施规程》。

针对红外成像系统在军民两个领域的广泛应用，其产品质量和全面性能测试评价，尤其是很多应用于质量控制、安全检测等场合，直接关系着产品质量和人民群众的生命财产安全，因此制定红外成像系统最小可分辨温差技术规范对于红外系统的测量至关重要。

- 制定过程

2024年8月~12月起草组根据技术规范制定的任务，通过调研、征求意见的形式，对红外成像系统的MRTD进行了相关的试验校准工作，得到实验数据并进行处理，完成了该校准规范初稿，实验数据报告、测量结果的不确定度评定等技术文件。12月起草组报送该校准规范征求意见稿至全国光学计量技术委员会，发给各委员和相关单位征求意见。

- 规范的主要内容

红外成像系统最小可分辨温差MRTD校准规范的主要内容包括：术语和定义、工作原理概述、技术要求、校准项目、校准条件、校准方法、校准结果的处理、测量不确定度分析示例和校准周期等。

主要校准内容：

1.最小可分辨温差(MRTD)。

- 规范的关键技术内容

红外成像系统校准规范是指导全国红外成像系统研究应用单位和检测机构进行最小可分辨温差(MRTD)计量特性的主要技术依据。能够规范红外成像系统设备厂商制造出性能可靠的仪器，指导计量部门进行正确量传，指导不同领域的用户正确使用仪器，以得到科学可靠的数据。其技术关键在于MRTD测量条件的一致性，量传用标准设备量值的稳定可靠等。

起草小组