红外成像系统最小可分辨温差校准规范

实验报告

规范起草小组

2024年12月

- 实验目的

通过实验，验证《红外成像系统最小可分辨温差校准规范》中各参数校准方法的可行性，核查指标是否能够完全覆盖校准规范中的规定，并对测量不确定度评定的合理性和准确性进行分析。

- 实验地点及时间

实验地点：北京市北三环东路18号中国计量科学研究院光学所成像与显示室

实验时间：2024年 11月 20日

- 环境条件

| 实验室环境条件 | 测量开始时 | 测量结束时 |
| --- | --- | --- |
| 温度/℃： | (22.5±1) | (22.6±1) |
| 相对湿度（%）： | (46±1) | (45.9±1) |
| 其他特殊条件： | 光学暗室 | 光学暗室 |
| 样品状况： | 正常 | 正常 |

- 校准设备

表1 校准设备表

| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/型号 | 编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
| 常温黑体辐射标准装置 | INFRA | (20～250)℃ | UL=0.92%(k＝2）； UE=1.9%(k＝2）； Uε＝(2～5)%(k＝2)； UM＝0.92%(k＝2)； UT＝0.8K(k＝2) | [2002] 国量标计证字第209号 | 2027-10-13 |

- 校准人

徐英莹

- 被校样品信息

| 名称 | 型号 | 编号 | # 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红外热像仪 | FAST-IR V300 | TEL-6082 | Telops |

- 校准方法及结果

校准方法：

- 将黑体辐射源（或温差面源黑体辐射源）标称温差∆T（目标靶杆的标称温度减去共轭目标靶杆的标称温度，零或正数）设置为零;

- 逐渐增加标称ΔT，增量不超过0.1℃，直到观察者发出信号。三个观察者中至少有两个给出信号，标称ΔT记录为ΔT1

- 将标称ΔT设置为零。逐渐减小标称ΔT，增量不超过0.1℃，直到观察者发出信号。三个观察者中至少有两个给出信号，标称ΔT记录为ΔT2;

- 空间频率f下的MRTD，ΔTMR由如下公式给出：

∆TMR=∆T1+∆T22

校准结果：最小可分辨温差MRTD

| 空间频率f（cy/mrad） | 标称温差 |  | MRTD ∆TMR（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ∆T1（℃） | ∆T2（℃） |  |
| 7.5*10-3 | 0.28 | -0.32 | 0.30 |
| 7.5*10-3 | 0.27 | -0.29 | 0.28 |
| 7.5*10-3 | 0.33 | -0.29 | 0.31 |

- 校准结果的不确定度评定

1 测量方法

用黑体辐射源和四杆靶标准器校准红外成像系统最小可分辨温差MRTD进行校准，取四杆靶与背景（黑体）分别为正、负标称温差的平均值作为校准结果。

2 测量模型

∆TMR=∆T1+∆T22

式中：∆TMR为空间频率f下的最小可分辨温差MRTD；

∆T1、∆T2分别为空间频率f下正、负标称温差。

3 影响校准结果的不确定度来源

- 校准装置温差引入的不确定度分量；

- 校准装置仪器常数引入的不确定度分量；

c)  测量人员引入的不确定度分量；

d)  测量重复性引入的不确定度分量。

4 各不确定度分量的数值见表1

表1 红外成像系统最小可分辨温差的不确定度分量表

| 序号 | 不确定度来源 | 类别 | 数值(℃) | 分布 | k | 灵敏系数ci | ¦ci¦ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校准装置温差不准 | B类 | 0.0125 | 正态 | 2 | 1 | 12 |
| 2 | 仪器常数不准 | B类 | 0.006 | 正态 | 2 | 1 | ∆T1+∆T22 |
| 3 | 测量人员主观性 | B类 | 0.010 | 正态 | 2 | 1 |  |
| 4 | 测量重复性 | A类 | 0.004 |  | 2 | 1 | 1 |

由于各分量不相关，合成标准不确定度为：

=0.0165℃

在置信水平95%情况下，取k=2，则扩展测量不确定度为：

=0.033℃

- 实验结论

本实验严格按照校准规范中的校准方法执行，未出现有分歧性或模糊性的操作，具有可操作性；实验数据可靠。因此，本实验很好地验证了校准规范的可操作性和参数指标的合理性。