红外成像系统最小可分辨温差校准规范

实 验 报 告

规范起草小组

2024年12月

- 实验目的

通过实验，验证《红外成像系统最小可分辨温差校准规范》中各参数校准方法的可行性，核查指标是否能够完全覆盖校准规范中的规定，并对测量不确定度评定的合理性和准确性进行分析。

- 实验地点及时间

实验地点：成都市双流区川大路一段56号西南技术物理研究所304-4楼检测室

实验时间：2024年12月22日

- 环境条件

| 实验室环境条件 | 测量开始时 | 测量结束时 |
| --- | --- | --- |
| 温度/℃： | 22.5 | 22.7 |
| 相对湿度（%）： | 50 | 50 |
| 其他特殊条件： | 暗室 | 暗室 |
| 样品状况： | 正常 | 正常 |

- 校准设备

表1 校准设备表

| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/型号 | 编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
| 红外平行光管 SR800N-4D | 19SR800R-0391001 | 差分温度范围：-20℃～+60℃（随环境温度） | 温度稳定性：±0.005℃ 温度均匀度：±0.01℃ | 202403008680 | 2025/03/13 |

- 校准人

欧阳刚，***

- 被校样品信息

| 名称 | 型号 | 编号 | # 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| **红外成像设备 | WXK107 | WXK107-105-209 | 西南技术物理研究所 |

- 校准方法及结果

校准方法：将黑体辐射源（或温差面源黑体辐射源）标称温差∆T（目标靶杆的标称温度减去共轭目标靶杆的标称温度，零或正数）设置为零。

逐渐增加标称ΔT，增量不超过0.1℃，直到观察者发出信号。

三个观察者中至少有两个给出信号，标称ΔT记录为ΔT1

将标称ΔT设置为零。逐渐减小标称ΔT，增量不超过0.1℃，直到观察者发出信号。三个观察者中至少有两个给出信号，标称ΔT记录为ΔT2。

空间频率f下的MRTD，ΔTMR由公式（3）给出：

∆TMR=∆T1+∆T22

校准结果：最小可分辨温差MRTD

| 空间频率f（cy/mrad） | 标称温差 |  | MRTD ∆TMR（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ∆T1（℃） | ∆T2（℃） |  |
| 3.01 | 0.220 | -0.220 | 0.220 |
| 3.01 | 0.230 | -0.220 | 0.225 |
| 3.01 | 0.220 | -0.220 | 0.220 |

- 校准结果的不确定度评定

1 测量方法

用黑体辐射源和四杆靶标准器校准红外成像系统最小可分辨温差MRTD进行校准，取四杆靶与背景（黑体）分别为正、负标称温差的平均值作为校准结果。

2 测量模型

∆TMR=∆T1+∆T22

式中：∆TMR为空间频率f下的最小可分辨温差MRTD；

∆T1、∆T2分别为空间频率f下正、负标称温差。

3 影响校准结果的不确定度来源

- 黑体辐射源与四杆靶标之间的温差u1，按B类评定；

校准装置中黑体辐射源与四杆靶标之间的温差的综合影响为0.01℃，按均匀分布，则

u1=0.01/3=0.0058℃

- 校准装置黑体温度不稳及非均匀性引入的不确定度u2，按B类评定；

由校准装置说明书知，黑体温度稳定性为±0.005℃，则区间半宽度为0.005℃；均匀度为±0.01℃，则区间半宽度为0.01℃。因此，

u2=0.0052+0.012=0.01℃

- 测量人员主观引入的不确定度u3，按B类评定；

已知测量人员测量MRTD的相对扩展不确定度取值约为10%。由此得到红外成像设备MRTD测量者主观性引入的测量不确定度为10%/2=5%，因此，测量人员主观性引入的MRTD测量不确定度u3为：

u3=MRTDN×5%=0.0064℃≈0.01℃

式中：MRTD为测量结果的平均值，取值0.222℃

N 为3人

- 测量重复性引入的不确定度u4，按A类评定；

对被校准红外成像设备进行3次重复性测量，结果为0.22、0.225、0.22，利用极差法计算标准偏差，则

u4=最大值-最小值1.69=0.003℃

4 各不确定度分量的数值见表1

表1 红外成像系统最小可分辨温差的不确定度分量表

| 序号 | 不确定度来源 |  | 类别 | 数值(℃) | 分布 | k | 灵敏系数ci | ¦ci¦ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 黑体辐射源与四杆靶标之间的温差 | B | 0.01 | 均匀 | 3 | 1 | 0.0058 |
| 2 | u 2 | 黑体温度不稳 | B | 0.005 |  |  | 1 | 0.005 |
| 3 |  | 黑体温度非均匀性 | B | 0.01 |  |  | 1 | 0.01 |
| 4 | u 3 | 测量人员主观性 | B | 0.01 | 均匀 | 3 | 1 | 0.0058 |
| 5 | u 3 | 测量重复性 | A | 0.003 | 正态 | 1 | 1 | 0.003 |

由于各分量不相关，合成标准不确定度为：uc=u12+u22+u32+u42=0.0142℃

扩展不确定度为：U=kuc=0.029℃（k=2 置信水平为95%）

- 实验结论

本实验严格按照校准规范中的校准方法执行，未出现有分歧性或模糊性的操作，具有可操作性；实验数据可靠。因此，本实验很好地验证了校准规范的可操作性和参数指标的合理性。