中华人民共和国国家计量检定系统表

xxx-xxx-xxx

光谱漫反射比

计量器具

Measuring Instruments for Spectral Diffuse Reflectance

中国计量科学研究院

- 光谱漫反射比副基准计量器具检定系统表

Verification Scheme of Measuring Instruments for Diffuse Reflectance

XXX- XXX-XXX

（征求意见稿）

本检定系统表经国家市场监管总局于XXXX年XX月XX日批准，并自XXXX年XX月XX日起施行。

归 口 单 位：全国光学计量技术委员会

主要起草单位： 中国计量科学研究院

参加起草单位： 中国测试技术研究院

本检定系统表委托全国光学计量技术委员会负责解释

本检定系统表主要起草人：

郑春弟  （中国计量科学研究院）

冯国进（中国计量科学研究院）

赫英威（中国计量科学研究院）

目录

1范围    ……………………………………………………………………………………………1

2计量基准……………………………………………………………………………………………1

2.1光谱漫反射比国家副基准   …………………………………………………1

2.2光谱漫反射比工作基准 ………………………………………………………1

3计量标准……………………………………………………………………………………………2

4工作计量器具………………………………………………………………………………………3

5光谱漫反射比计量器具检定系统框图 …………………………………………3

光谱漫反射比计量器具检定系统表

- 1范围

本检定系统表适用于光谱漫反射比计量器具的检定，它规定了光谱漫反射比国家副基准的用途，基准所包括的全套基本计量器具，基准的计量学参数和借助于工作基准和标准反射板向工作计量器具传递光谱漫反射比单位量值的程序，及基本检定方法和不确定度等。

2计量基准器具

2.1  250nm~16μm光谱漫反射比副基准

a.  250nm~16μm光谱漫反射比副基准用于复现光谱漫反射比单位的量值，通过光谱漫反射比工作基准、标准白板、标准金板把量值传递给各级光谱漫反射比计量器具，以保证全国光谱漫反射比量值的统一。光谱漫反射比国家副基准复现的范围为1.00~0.01(250nm~16μm)。

b. 250nm~16μm光谱漫反射比国家副基准由下列计量器具组成：一组保持光谱漫反射比量值的系列白板、金板及辅助积分球和一套光谱漫反射比量值复现装置。光谱漫反射比量值复现装置的光谱条件和几何条件应符合CIE1930的规定。

c.  250nm~16μm光谱漫反射比国家副基准的扩展不确定度为：

波长范围(Wavelength)250nm~380nm：Urel = 0.6%（k = 2）

波长范围(Wavelength)380nm~780nm：Urel = 0.4%（k = 2）

波长范围(Wavelength)780nm~2.5 m：Urel = 0.5%（k = 2）

波长范围(Wavelength)2.5μm~16μμm： Urel = 3.0%（k = 2）

3计量标准器具

- 标准白板、标准金板用于光谱漫反射比工作计量器具的检定。

- 标准白板、标准金板的光谱漫反射比值范围为1.00~0.01。

- 标准白板、标准金板测量结果的扩展不确定度：

250nm-2.5μm：Urel=0.69%  k=2.0

2.5μm-16μm：Urel=3.4%  k=2.0

4工作计量器具

- 用标准白板、标准金板通过比较测量法检定光谱光度计及漫反射比测量仪等光谱漫反射比计量器具。

- 光谱漫反射比计量标准器具传递量值时的最佳测量能力：

250nm-2.5μm：Urel=1.0%  k=2.0

2.5μm-16μm：Urel=3.8%  k=2.0

- 光谱漫反射比计量器具包括带漫反射比测量附件的光谱光度计、分光光度计；漫反射比测量仪等多种类型。根据计量器具应用的需要其几何条件和光谱条件应符合相应的行业标准。

- 光谱光度计类的光谱漫反射比比示值误差为MPE5%。

2

光谱漫反射比计量器具检定系统表框图

计量基准器具

工作

计量器具

计量标准器具

光谱漫反射比副基准

250nm~380nm： Urel=0.6%，k=2

380nm~780nm： Urel=0.4%，k=2

780nm~2.5μm： Urel=0.5%，k=2

2.5μm ~16μm： Urel=3.0%，k=2

250nm~16μm光谱漫反射比绝对复现

传递比较法

3

光谱漫反射比标准工作板

250nm~2500nm：Urel=0.69%  k=2.0

2501nm~16000nm：Urel=3.4%  k=2.0

# U=0.3%~0.5%(k=2)

传递比较法

检验用标准白板

250nm~2500nm：Urel=1.0%  k=2.0

2501nm~16000nm：Urel=3.8%  k=2.0

行业用各种漫反射比测量仪器

示值误差MPE5%