JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX－XXXX

微量铀分析仪校准规范

Calibration Specification of Trace Uranium Analyzers

(征求意见稿)

XXXX－XX－XX发布          XXXX－XX－XX实施

国家市场监督管理总局 发 布

微量铀分析仪校准规范

Calibration Specification of Trace Uranium Analyzers

归口单位: 全国电离辐射计量技术委员会

起草单位: 上海市计量测试技术研究院

上海市辐射环境安全技术中心

烟台海关技术中心

本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

忻智炜  (上海市计量测试技术研究院)

韩  刚  (上海市计量测试技术研究院)

洪  韵  (上海市辐射环境安全技术中心)

何林锋  (上海市计量测试技术研究院)

陆  地  (烟台海关技术中心)

目    录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2 计量单位	2

4  概述	2

5  计量特性	2

5.1 本底计数	2

5.2 响应	2

5.3 相对固有误差	2

5.4 重复性	2

6  校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1 本底计数	3

7.2 响应	3

7.3 相对固有误差	3

7.4 重复性	4

8  校准结果表达	4

9  复校周期间隔	4

附录A  校准记录推荐格式	5

附录B  校准证书内页信息及推荐格式	6

附件C  响应的不确定度评定示例	7

引 言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范的编制主要参考HJ 840—2017《环境样品中微量铀的分析方法》，EJ/T 823—2016《荧光微量铀分析仪》。

本规范为首次制定。

微量铀分析仪校准规范

1  范围

本规范适用于基于时间分辨荧光分析法原理的微量铀分析仪的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》

JJF 1035-2006 《电离辐射计量术语及定义》

GB/T 4960.6-2008 《核科学技术术语》第6部分：核仪器仪表

EJ/T 823-2016 《荧光微量铀分析仪》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1 术语

JJF 1001-2011、JJF 1035-2006、GB/T 4960.1-2010和GB/T 4960.6-2008界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1.1 时间分辨荧光分析法（time resolved fluorometry）

利用不同物质在不同条件下产生荧光寿命不同的特性的荧光分析法。

3.1.2仪器本底  （instrumental background）

仪器正常工作状态下，测量无放射性污染的空白样品时的示值。

3.1.3 响应 （response）

样品内所含铀单位浓度时，仪器的读数。

3.1.4 相对固有误差 （relative intrinsic error）

在规定的参考条件下，使用规定的样品，仪器指示值的相对误差。

3.2 计量单位

3.2.1 [铀]浓度：微克每升，符号：μg*L-1。

3.2.2 [放射性]活度：贝可[勒尔]，符号：Bq。

4  概述

微量铀分析仪是利用水溶液中铀酰离子的荧光特性，测量样品中总铀含量的仪器，主要由脉冲光源、滤光和聚光系统、前置放大器、数字信号处理系统和显示系统组成。脉冲光源所产生的脉冲信号，在经过滤光和聚光之后，使得样品中的铀酰离子产生荧光。在脉冲信号消失后，荧光将持续一段时间。荧光强度和铀酰离子成正比。通过标准加入法或者工作曲线法，即可得到样品中铀酰离子浓度。

微量铀分析仪主要应用于辐射环境监测、地质勘探、食品安全等领域总铀的定量分析。

5  计量特性

5.1 本底计数

通常不大于80。

5.2 响应

不小于150 L/μg。

5.3 相对固有误差

不超过10%。

5.4 重复性

不超过5%。

注：以上计量特性指标不适用于合格性判定，仅供参考。

6  校准条件

6.1 环境条件

6.1.1温度：(15~30) ℃，校准测量过程中变化不超过±1℃

6.1.2相对湿度：不大于85%

6.1.3无影响正常工作的机械振动和电磁干扰

6.2 测量标准

标准溶液为平衡的天然铀溶液，通过测量234mPa能量为1001.0keV的γ射线确认238U的活度。并根据238U的丰度(99.2739%)以及和234mPa发射率0.85%计算其质量浓度。

标准溶液的技术指标见表1。

表1 标准溶液的技术指标

| 溶液 | 质量浓度 | 质量浓度的扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 天然铀溶液 | 低浓度组：1.0、2.0、3.0、4.0和5.0μg/L。 高浓度组：4.0、8.0、12.0、16.0和20.0μg/L。 | Urel≤6.0% (k=2) |

7  校准项目和校准方法

7.1 本底计数

开机预热，按照仪器进样要求，在比色皿中加入纯净水和荧光增强剂。纯净水和荧光增强剂的体积比为1:5。

待仪器示值稳定后，连续读取10次。取平均值，得到本底计数N0。

7.2 响应

使用仪器依次读取低浓度组或高浓度组所有浓度的溶液。每个样品读取5次，5次的平均值即为该点的读数Ni。根据式(1)计算该点的响应值。

Ri=(Ni-N0)/Ci                       (1)

式中：Ri——i点的响应值；

Ni——某一点的读数；

N0——本底计数；

Ci——i点的浓度；

所有点位上的响应Ri的平均值RR则是仪器的响应值。

R=Rin                              (2)

式中：R——仪器的响应值；

Ri——i点的响应值；

n——样品个数；

7.3 相对固有误差

将各点的响应值代入公式(3)计算相对固有误差

Ei=Ri-RR×100%                       (3)

式中：R——响应，由净读数/样品浓度得出；

Ri——i点的响应值；

Ei——某一点相对固有误差

E=EiMAX

选取所有点位中绝对值最大的，即为仪器的相对固有误差。

7.4 重复性

使用仪器依次读取低浓度组或高浓度组中浓度最低的溶液，重复10次。根据公式(4)计算该点的重复性。

S=j=110(Nj-N)29                       (4)

式中：S——重复性；

Nj——第j次的读数；

N——读数的平均值；

8  校准结果表达

按本规范进行校准，出具校准证书，校准证书内页格式见附录B；校准结果应给出响应测量结果的不确定度（评定示例见附录C）。

9  复校周期间隔

建议复校时间间隔为12个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主确定复校周期间隔。

附录A  校准记录推荐格式

| 样品名称： 微量铀分析仪 生产厂/商： |  |  |  | 型号规格： 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本底计数 (5ml纯水加0.5ml荧光增强剂) |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |
| 重复性试验计数 ( μg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差 |  |  |
| 浓度 | 计数 |  |  |  |  |  |  |  | 净计数 | 响应 (L/μg) |  |
| μg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| μg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| μg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| μg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| μg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器响应R(L /μg) |  |  |  |  |  | 相对固有误差E |  |  |  |  |  |

附录B  校准证书内页信息及推荐格式

- 本底计数

N0=

- 响应

R=

- 相对固有误差

E=

- 重复性

S=

以下空白

——————————

附件C  响应的不确定度评定示例

- C.1 测量条件与测量方法

- C.1.1 环境条件：

- 温度：(10~35) ℃，校准测量过程中变化不超过±1℃；

- 相对湿度：不大于85%；

- 周围无影响正常工作的机械振动和电磁干扰。

- C.1.2 测量标准：

- 天然铀溶液；

- 质量浓度：低浓度组：1.0、2.0、3.0、4.0和5.0μg/L

- 高浓度组：4.0、8.0、12.0、16.0和20.0μg/L；

- 质量浓度的扩展不确定度：Urel≤6.0% (k=2)。

- C.1.3 测量参数：响应

- C.1.4 测量方法：按照本校准规范第7.2条

- C.2 测量模型

Ri=(Ni-N0)/Ci

式中：Ri——i点的响应值；

Ni——某一点的读数；

N0——本底计数；

Ci——i点的浓度；

所有点位上的响应的平均值RR则是仪器的响应值。

- C.3 输入量的标准不确定度

- C.3.1 输入量N0的标准不确定度u(N0)的评定

输入量N0的标准不确定度主要由微量铀分析仪读数的测量重复性引入，采用A类方法评定。

表1  本底计数N0重复性测量数据

| 样品 | 仪器读数 |  |  |  |  | 平均值 | 实验标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 44 | 46 | 45 | 44 | 42 | 44.6 | 1.2 |
|  | 45 | 46 | 44 | 44 | 46 |  |  |

输入量N0的标准不确定度为：

u (N0) =1.2

则：不确定度分量u1=c1 u (N0)

- C.3.2 输入量Ni的标准不确定度u (Ni)的评定

输入量Ni的标准不确定度主要由微量铀分析仪读数的测量重复性引入，采用A类方法评定。此处以N1为例。

表2  样品读数Ni重复性测量数据

| 样品 | 仪器读数 |  |  |  |  | 平均值 | 实验标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0μg/L | 251 | 252 | 251 | 247 | 248 | 249.7 | 3.7 |
|  | 249 | 248 | 250 | 243 | 258 |  |  |

输入量N1的标准不确定度为：

u (N1) =3.7

则：不确定度分量u2=c2 u (N1)

C 3.3输入量Ci引入的标准不确定度u(Ci)的评定

输入量Ci的标准不确定度来源主要是铀溶液的不确定度，采用B类方法评定。

此处以C1为例。C1由能谱测量放射性活度标准装置测定稀释得到：C1=1.0μg/L， Urel= 5.6%  (k=2)

输入量A的相对标准不确定度：u (C1)=Urelk×C1 = 2.8%1.0 =2.810-3μg/L

则：不确定度分量u3=c3 u (C1)

C 4 合成标准不确定度的评定

C 4.1灵敏系数

N0的灵敏系数c1=-1/C1=-2.0 L/μg

N1的灵敏系数c2=1/C1=2.0 L/μg

C1的灵敏系数c3=-( N0- N1)/ C12=-820.4 L2/μg2

C 4.2合成标准不确定度

表3 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | 灵敏系数ci | ui=ciu(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(N0) | 仪器读数重复性 | 1.2 | -2.0 L/μg | -2.4 L/μg |
| u(N1) | 仪器读数重复性 | 3.7 | 2.0 L/μg | 7.4 L/μg |
| u(C1) | 溶液浓度的不确定度 | 2.810-3μg/L | -820.4 L2/μg2 | -2.3 L/μg |

各输入量互相独立不相关，按方和根合成，得到合成标准不确定度为：

uc(R1)=8.1 L/μg      R1=205.1 L/μg

C 5 仪器的不确定度

不再逐一计算Ci，记

uc(R1)=8.1 L/μg      R1=205.1 L/μg

uc(R2)=7.8 L/μg      R2=196.5 L/μg

uc(R3)=8.0 L/μg      R3=193.3 L/μg

uc(R4)=8.4 L/μg      R4=192.0 L/μg

uc(R5)=8.2 L/μg      R5=192.5 L/μg

则按方和根合成，得到仪器的响应R合成标准不确定度为：

uc(R)=8.1 L/μg      R=195.9 L/μg

ucrel(R)=uc (R)/ R=4.1%

取包含因子k=2，扩展不确定度Urel为：

Urel = kucrel(R) = 8.2 %

微量铀分析仪参考响应测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel= 8.2 %，k=2