校准规程不确定度分析

- 一、测量条件与测量方法

- 1 环境条件：

- 温度：(10~35) ℃，校准测量过程中变化不超过±1℃；

- 相对湿度：不大于85%；

- 周围无影响正常工作的机械振动和电磁干扰。

- 2 测量标准：

- 天然铀溶液；低浓度组：1.0、2.0、3.0、4.0和5.0μg/L。

- 质量浓度的扩展不确定度：Urel≤6.0% (k=2)。

- 3 测量参数：响应

- 4 测量方法：使用仪器依次测量溶液。每个样品读取5次。

- 二、测量模型

Ri=(Ni-N0)/Ci

式中：Ri——i点的响应值；

Ni——某一点的读数；

N0——本底计数；

Ci——i点的浓度；

所有点位上的响应的平均值RR则是仪器的响应值。

- 三、输入量的标准不确定度

- 1 输入量N0的标准不确定度u (N0)的评定

输入量N0的标准不确定度主要由微量铀分析仪读数的测量重复性引入，采用A类方法评定。

表1  本底计数N0重复性测量数据

| 样品 | 仪器读数 |  |  |  |  | 平均值 | 实验标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 44 | 46 | 45 | 44 | 42 | 44.6 | 1.2 |
|  | 45 | 46 | 44 | 44 | 46 |  |  |

输入量N0的标准不确定度为：

u (N0) =1.2

则：不确定度分量u1=c1 u (N0)

- 2 输入量Ni的标准不确定度u (Ni)的评定

输入量Ni的标准不确定度主要由微量铀分析仪读数的测量重复性引入，采用A类方法评定。此处以N1为例。

表2  样品读数Ni重复性测量数据

| 样品 | 仪器读数 |  |  |  |  | 平均值 | 实验标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0μg/L | 251 | 252 | 251 | 247 | 248 | 249.7 | 3.7 |
|  | 249 | 248 | 250 | 243 | 258 |  |  |

输入量N1的标准不确定度为：

u (N1) =3.7

则：不确定度分量u2=c2 u (N1)

3输入量Ci引入的标准不确定度u (Ci)的评定

输入量Ci的标准不确定度来源主要是铀溶液的不确定度，采用B类方法评定。

此处以C1为例。C1由能谱测量放射性活度标准装置测定稀释得到：C1=1.0μg/L， Urel= 5.6%  (k=2)

输入量A的相对标准不确定度：u (C1)=Urelk×C1 = 2.8%1.0 =2.810-3μg/L

则：不确定度分量u3=c3 u (C1)

四、合成标准不确定度的评定

1灵敏系数

N0的灵敏系数c1=-1/C1=-2.0 L/μg

N1的灵敏系数c2=1/C1=2.0 L/μg

C1的灵敏系数c3=-( N0- N1)/ C12=-820.4 L2/μg2

2合成标准不确定度

表3 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | 灵敏系数ci | ui=ciu(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(N0) | 仪器读数重复性 | 1.2 | -2.0 L/μg | -2.4 L/μg |
| u(N1) | 仪器读数重复性 | 3.7 | 2.0 L/μg | 7.4 L/μg |
| u(C1) | 溶液浓度的不确定度 | 2.810-3μg/L | -820.4 L2/μg2 | -2.3 L/μg |

各输入量互相独立不相关，按方和根合成，得到合成标准不确定度为：

uc(R1)=8.1 L/μg      R1=205.1 L/μg

五、仪器的不确定度

不再逐一计算Ci，记

uc(R1)=8.1 L/μg      R1=205.1 L/μg

uc(R2)=7.8 L/μg      R2=196.5 L/μg

uc(R3)=8.0 L/μg      R3=193.3 L/μg

uc(R4)=8.4 L/μg      R4=192.0 L/μg

uc(R5)=8.2 L/μg      R5=192.5 L/μg

按方和根合成，得到仪器的响应R合成标准不确定度为：

uc(R)=8.1 L/μg      R=195.9 L/μg

ucrel(R)=uc (R)/ R=4.1%

取包含因子k=2，扩展不确定度Urel为：

Urel = kucrel(R) = 8.2 %

微量铀分析仪参考响应测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel= 8.2 %，k=2