# 乳腺腺体平均剂量AGD的测量不确定度的评定

- 概述

  - 测量依据：正在起草的规程

1.2  评定依据：JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、TRS 457《诊断放射学中的剂量学: 国际实践准则》。

- 测量模型

（1）

其中：为测量的空气比释动能平均值；

为剂量计示值平均值；

为剂量计空气比释动能的校准因子；

为非密封型电离室温度气压修正因子；

为转换因子；

为不同乳房成分的修正因子；

为不同靶材/过滤时的修正因子。

为不同角度修正因子；

考虑到使用的剂量计为固体探测器，为1，其不确定度不予考虑；

- 不确定度项主要来源

3.1  剂量计（空气比释动能）读数的相对标准不确定度

剂量计读数的相对标准不确定度来源有以下部分：一是由测量原始读数引入的相对标准不确定度；二是由剂量仪的分辨力（保留结果）引入的相对标准不确定度；三是由电离室定位误差引入的相对标准不确定度；四是辐射场不均匀引入的相对标准不确定度；五是由剂量仪的稳定性引入的相对标准不确定度；六是辐射质差异引入的相对标准不确定度；一和二项选其大者。

3.2 剂量仪溯源引入的相对标准不确定度

剂量计校准证书给出：Urel=3.3%，k=2，因此=1.65%

3.3 HVL测量误差带来转换因子差异引入的相对标准不确定度

半值层仪的技术指标给出半值层最大允许误差不超过±10%，由于半值层测量误差引起的转换因子不确定度与半值层测量不确定度一致，按照均匀分布，故 =5.77%故=5.77%。

3.4 乳房厚度误差带来转换因子引入的相对标准不确定度

根据实际使用的剂量模体厚度要求，其误差不会超过0.5mm，故根据TRS 457号报告， =1.7%。

3.5 不同角度修正因子引入的相对标准不确定度。

根据T表可以看出，按照零度照射，角度没有影响。角度偏差很小，其对结果的影响也是可以忽略的。

4   相对标准不确定度一览表

见表A.1。

表A.1不确定度一览表

| 序号 | 符号 |  | 来源 | 类别 | 相对标准不确定度分量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 空气比释动能读数 | A | 0.02% |
|  |  |  | 分辨率 | B | 0.21% |
|  |  |  | 位置 | A | 0.38% |
|  |  |  | 辐射场不均匀 | A | 0.58% |
|  |  |  | 剂量计稳定性 | B | 1.15% |
|  |  |  | 辐射质差异 | B | 0.58% |
| 2 |  |  | 校准因子 | B | 1.65% |
| 3 |  |  | HVL测量带来的转换因子差异 | B | 3.45% |
| 4 |  |  | 乳房厚度误差 | B | 1.70% |
| 合成标准不确定度/% |  |  |  |  | 4.44% |

5   相对扩展不确定度的评定

28kV时候Mo/Mo腺体平均剂量的不确定度：

Urel=K∙ucrelAGD=2×4.44%≈8.9%