航空发动机气态排放物(HC)测量

系统校准规范编制说明

2024年12月

中国航发商用航空发动机有限责任公司

航空发动机气态排放物(HC)测量系统校准规范编制说明

# 一、任务来源及计划要求

《航空发动机气态排放物(HC)测量系统校准规范（标准立项名称）》标准的编制计划由市场监管总局办公厅印发《2024年国家计量技术规范制定、修订计划》，公文号市监计量发〔2024〕40号，计划序号为第275项，计划名称为《航空发动机气态排放物(HC)测量系统校准规范（标准计划名称）》。根据工作安排，本标准由中国航发商发等主编，编制周期为2024年1月至2025年12月。

需求来源：民用航空发动机的排放标准是由国际民航组织(简称ICAO)颁布，航空发动机排放审定包括烟、气态排放物（一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）未燃碳氢化合物（UHC）、氮氧化物（NOx））和非挥发颗粒物，国内航空发动机目前面临着气态排放物测量系统校准方法不统一、不满足适航规章技术参数的问题，CCAR—34部和国际民航组织(ICAO)附件16《环境保护》第Ⅱ卷——航空器发动机的排放物等标准中规定了气态排出物测量仪器的规格与计量特性，包括不限于重复性、零点漂移、稳定度、响应时间、线性度、噪声、协同效应干扰等参数，其中，线性度、协同效应、干扰噪声无现行有效计量技术规范或校准方法。

本标准编制组针对航空发动机气态排放物中碳氢化合物测量系统校准方法缺失、校准方法不统一等现状，开展了气态污染物排放测量仪对于实际工况下多种气体交叉干扰校准技术研究，通过制订本标准，能够填补航空发动机气态排出物(HC)测量系统协同效应、噪声、线性度等校准方法的空白，有效支撑航空发动机气态排放物测量数据测量结果的准确性和有效性，为航空发动机适航审定工作提供量值溯源有效性依据。

# 二、规范制定的目的和意义

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《涡轮发动机飞机燃油排泄和排气排出物规定》(CCAR—34)和国际民用航空公约 附件16《环境保护》 第II卷 —《航空器发动机的排放物》，加强航空发动机气态排放物监测工作，提出了本校准规范制定计划。

温室气体控制和航空发动机气态污染物是建立在有效监测数据基础之上的。随着航空业的快速发展，航空发动机排放物对环境产生的影响越来越受到关注，由于成本和安全性的原因，航空动力的气态排放物测量与机动车存在着明显不同。国际民航航空排放法规的对象是额定推力较大的喷气式发动机，而发动机排放测量是作为适航认证的一个必要过程来实施。航空排放认证旨在模拟航空器的起飞、爬升、降落和滑行四个阶段(LTO循环)排放的气态排放物（一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）未燃碳氢化合物（UHC）、氮氧化物（NOx））。民用航空发动机的排放标准是由国际民航组织(简称ICAO)颁布的，ICAO推荐的测试规程中包含对测试设备（如采样探针、采样管路、温度控制、分流器、稀释器、旋风分离器、测量仪器等）的要求，对测试程序（如泄漏检查、清洁检查、反冲洗准备、测试准备、采样过程、测量仪器校准等）的要求，同时对测试数据的记录及计算分析方法等也有详细描述。ICAO附件16第II卷及美国汽车工程师协会ARP 1256—航空器涡轮发动机气态排放物连续采样和测量程序、ARP 1533—航空器发动机气态排放物分析和评估程序明确了碳氢分析仪规格与技术要求。GB/T 18345.1燃气轮机 烟气排放 第一部分:测量与评估标准不适用于航空燃气轮机，HB 6117航空燃气涡轮发动机气态污染物的连续取样及测量方法明确了碳氢分析仪规格与技术要求。对于HC气体的测定，目前国内外已公布的方法有燃烧法、气相色谱法、微波法和红外法等类型，包括光离子化检测法（PID）、热解-气相色谱法（TCD-GC）、气体扩散采样法（GSS）、瓶采气法、红外吸收光谱法（IR）等。目前可参考的计量技术文件包括JJG 693—2011可燃气体检测报警器检定规程、JJF1585—2016固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范和JJF 1907—2021环境空气在线监测气体分析仪校准规范。目前航空发动机气态排放物(HC、CO、CO2、NOX)校准存在以下问题：一、国内对于仪器线性误差、协同效应、噪声等特性无校准方法，二、实际工况下复杂多样的气体成分对仪器的响应未进行评估。

另外，环保部为加强环境自动监测站质量管理先后颁布实施了环办监测函〔2017〕2024号附件：2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案、HJ 759—2015 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样 气相色谱—质谱法、HJ 1331—2023固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化—氢火焰离子化检测器法、HJ 1332—2023固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱—氢火焰离子化检测器法、HJ 1012—2018 环境空气和废气总烃甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法、HJ 1013—2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法、HJ 76—2017固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法、HJ 654—2013环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及监测方法等技术法规。而国家市场技术监督部门还没有相应的计量技术法规跟进管理，本规范的立项制定具有重要的行业之间的管理对接意义。

本标准在考虑设备本身性能、设备使用情况以及经济成本的条件下，对计量特性增加了线性误差、噪声、协同效应等要求，并给出了气体污染物排放测量仪校准参数结果的使用方法建议，使用者综合考虑计量特性并将协同效应带入气体污染物排放指数的计算过程中，使其符合适航审查的要求。本标准的编制贯彻实施后，能够满足国内航空发动机气态排放物(HC)测量系统校准的需求，填补国内航空发动机气态排放物(HC)测量系统对于实际工况下多种气体干扰因子、噪声、线性度等计量特性校准方法的空白，提高航空发动机气态排放物测量仪校准方法的规范性、合理性、可操作性，为提升适航取证试验数据的有效性、规范性具有重大意义，能够有效指导在研、在役型号的航空发动机气态排放物(HC)测量系统现场校准、仪器标定、不确度定评定和数据分析工作工作。本标准是计量数据满足适航标准应用的实践要求，保证航空发动机气态排放物(HC)测量系统的量值准确可靠，支撑新一代航空发动机气态排放物适航审定的要求。

# 三、规范制定的依据

《航空发动机气态排放物(HC)测量系统校准规范》前期已经形成企业标准，并在企业内部进行有效验证。

编制参考了下面法规技术指标和名词术语和定义：

JJF 1001—2011通用计量术语及定义

JJF 1907—2021环境空气在线监测气体分析仪校准规范

HJ 1012—2018 环境空气和废气总烃甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法

国际民用航空公约 附件16《环境保护》 第II卷 —《航空器发动机的排放物》

其中JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范中航空发动机气态排放物(HC)测量系统的的校准方法主要参考了国际民用航空公约 附件16《环境保护》 第II卷 —《航空器发动机的排放物》、HJ 1012—2018《环境空气和废气总烃甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》、HJ 1013—2018《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》、HJ 654—2013《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及监测方法》、JJF 1585—2016《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》、JJF 1907—2021《环境空气在线监测气体分析仪校准规范》、JJG 693—2011《可燃气体检测报警器》检定规程、SAE ARP 1256 E Procedure for the Continuous Sampling and Measurement of Gaseous Emissions from Aircraft Turbine Engines等标准。

# 四、规范制定的主要内容及说明

0、按照JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》要求，编写了引言部分。

1 范围

本规范适用于火焰离子化检测器原理的航空发动机气态排放物(HC)测量系统的校准（以下简称测量系统），工况测量范围为(0~5000)μmol/mol，其他原理的仪器可参照本规范执行。

规范的适用范围主要根据《涡轮发动机飞机燃油排泄和排气排出物规定》(CCAR—34)和国际民用航空公约 附件16《环境保护》 第II卷 —《航空器发动机的排放物》中对于气态排放物排放指数要求和性能参数要求。航空器发动机碳氢化合物排放指数不大于19.6，仪器原理氢火焰离子化检测器，总量程5000ppmC。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 693 可燃气体检测报警器

JJF 1907 环境空气在线监测气体分析仪校准规范

HB 6117 航空燃气涡轮发动机气态污染物的连续取样及测量方法

HJ 1012 环境空气和废气总烃甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法

HJ 654 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及监测方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和定义

重复性 参考JJF 1001 5.13 定义，标准中不在定义。

检测器 参考JJF1001 6.9 定义，标准中不在定义。

分辨力 参考JJF 1001 7.14定义，标准中不在定义。

零点漂移和量程漂移参考JJF1001 7.19(稳定性)和JJF1001 7.21(仪器漂移)和ICAO国际民用航空公约 附件16《环境保护》第II卷 — 《航空器发动机的排放物》、ARP1256E进行定义。

参考ICAO国际民用航空公约 附件16《环境保护》第II卷 — 《航空器发动机的排放物》、HB 6117—2020 航空燃气涡轮发动机气态污染物的连续取样及测量方法和HJ 1012环境空气和废气总烃甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法对气态排放物、零点气体、噪声、协同效应、气体浓度、百万分率、百万分率碳、未燃烧的碳氢化合物进行了明确定义。

- 4 概述

描述了航空发动机气体排放物测量系统原理、构造和用途。

气态排放物测量系统一般由取样探针、取样管路、气态分析仪子系统、辅助气子系统、控制和数据采集子系统组成。航空发动机气态排放物(HC)测量系统的测量元件是火焰离子化检测器(flame ionization detector，简称FID)，以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源，当有机化合物进入火焰时，在高温下产生化学电离，电离产生的离子流与进入火焰的有机化合物量成正比，根据信号的大小对有机物进行定量分析，测量气体样本中所含的各类碳氢化合物的总和。航空发动机气态排放物通过取样探针收集，取样探针出口的样气经过温度、压力、流量等调节后，进入分析仪能测量出气体成分体积浓度，通过计算能得出气态污染物排放指数等性能参数。

图1 发动机气态排放物测量系统测量原理示意图

- 5计量特性

描述了航空发动机气态排放物(HC)测量系统的计量特性及指标要求。

根据ICAO国际民用航空公约 附件16《环境保护》第II卷 — 《航空器发动机的排放物》附录3附录A 碳氢化合物分析仪的规格中的要求，对测量系统提出了计量特性(示值引用误差、线性度、重复性、漂移、噪声、协同效应)要求，同时参考HB 6117航空燃气涡轮发动机气态污染物的连续取样及测量方法和SAE ARP 1256 Procedure for the Continuous Sampling and Measurement of Gaseous Emissions from Aircraft Turbine Engines，以满足适航审查要求。

表 1计量特性

| 序号 | 校准项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分辨率 | 优于所选量程的0.5%或0.5μmol/mol，满足其一即可。 |
| 2 | 示值引用误差 | 优于所选量程的±2%。 |
| 3 | 线性度 | 优于所选量程的±2%。 |
| 4 | 重复性 | 优于所选量程的±1%或±0.5μmol/mol，满足其一即可。 |
| 5 | 量程漂移 | 在1小时时段内，优于所选量程的±2%或±1.0μmol/mol，满足其一即可。 |
| 6 | 零点漂移 | 在1小时时段内，优于所选量程的±1%或±0.5μmol/mol，满足其一即可。 |
| 7 | 响应时间 | ≤10s |
| 8 | 噪声 | 0.5Hz及其以上，优于所选量程的±1%或±0.5μmol/mol，满足其一即可。 |
| 9 | 协同效应(氧气) | ≤3% |
| 10 | 协同效应(碳氢化合物) | ≤5% |
| 注: - 上述计量特性各项指标不用于合格性判断，仅供参考。 - 当测量系统使用浓度单位时，考核示值引用误差指标，当测量系统使用非浓度单位时，考核线性度指标。 - 用户使用多量程仪器，应按照要求对所使用的的每一量程进行校准。 |  |  |

仪器线性的计量性能要求主要是根据欧美等先进国家的类似在线校准的一贯做法，特别是美国EPA施行环境监测性能审核项目（The national performance audit program,NPAP），国际民用航空公约 附件16《环境保护》第II卷 — 《航空器发动机的排放物》明确提出了现场比对，最小二乘法拟合的办法来确定仪器的性能指标。

示值误差参考实验数据及线性度指标制定。由于航空发动机气态排放物测量系统，通过气态分析仪子系统、辅助气子系统、控制和数据采集子系统将输出值转化成气体浓度，所以我们参考线性度指标确定示值引用误差指标。

- 6校准条件

6.1环境条件

主要参考JJG 693—2011《可燃气体检测报警器检定规程》、JJF 1585—2016《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》、JJF 1907—2021《环境空气在线监测气体分析仪校准规范》等标准对环境条件、气体标准物质、校准用设备进行了明确。计量标准器主要是根据现有的标准气体溯源能力参考ICAO国际民用航空公约附件16《环境保护》第II卷 — 《航空器发动机的排放物》附录3附录D校准和测试气体，明确了校准用气体、测试用气体和零点气体的种类和精度要求。同时，通过对航空发动机气态排放物测试系统实际工况考察得出上述工况测量范围。

7  校准项目和校准方法

根据ICAO国际民用航空公约附件16《环境保护》第II卷 — 《航空器发动机的排放物》附录3 中仪器规格的要求，明确了校准项目。

7.1外观及功能检查与其它计量规程和规范校准一致。

7.2 分辨力与其它计量规程和规范校准一致。

7.3 校准前的准备

按照图2开展进行设备连接，接通电源，按照仪器使用说明书规定的时间进行预热，若无规定，至少预热两小时。预热稳定后，按仪器使用说明书调整仪器的零点和示值，若说明书中没有明确要求，则通入零气体，待示值稳定后，仪器示值调到与零点一致。通入量程90%左右的气体浓度的标准气体，待示值稳定后，将仪器示值调到与标准值一致。

控制和数据采集子系统

分析仪子系统

采样单元

气体标准物质

图2  测量系统校准流程图

7.4示值引用误差

示值误差校准方法与JJG 693—2011《可燃气体检测报警器检定规程》、JJF 1585—2016《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》、JJF 1907—2021《环境空气在线监测气体分析仪校准规范》等标准基本一致，《可燃气体检测报警器检定规程》示值误差选点时20%、40%、60%，《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》选点20%、50%、80%，《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》仪器示值误差选点20%、50%、80%，仪器间平行性通入浓度为（20%～30%）满量程值、（40%～60%）满量程值、（80%～90%）满量程值3种标准气体。国际民用航空公约附件16《环境保护》第II卷 — 《航空器发动机的排放物》和HB 6117航空燃气涡轮发动机气态污染物的连续取样及测量方法中校准要求，引入浓度约为满量程30%，60%和90%标准气体进行校准。所以本标准综合考虑后选点为满量程30%，60%和90%。

规程中校准方法如下:

系统校准零点和量程点后，分别通入约为测量量程30%，60%和90%标准气体，每种浓度的标准气体通入3次，按公式(1)计算3次示值的算术平均值。按公式(2)计算不同浓度值的示值引用误差。

（1）

（2）

- 式中：

- ——各浓度测试点3次测量显示值的算术平均值，μmol/mol；

- ——标准气体浓度值，μmol/mol(以下相同)；

- ——测量系统量程，μmol/mol(以下相同)。

- ——各浓度测试点的示值引用误差，%FS。

7.5线性度

线性度参考国际民用航空公约附件16《环境保护》第II卷 — 《航空器发动机的排放物》和HB 6117航空燃气涡轮发动机气态污染物的连续取样及测量方法中校准要求，引入浓度约为满量程30%，60%和90%标准气体进行校准，用零点、满量程30%，60%和90%各点拟合校准曲线。规范中校准方法如下:

系统校准零点和量程点后，分别通入约为测量量程30%，60%和90%标准气体，每种浓度的标准气体通入3次，按照(1)式计算3次示值的算术平均值。以标准气体浓度对仪器示值按最小二乘法进行线性拟合，按(6)式分别计算不同浓度值得线性度，取绝对值最大的值作为测量系统线性度。

由为纵坐标，为横坐标所确定的曲线称为测量系统的线性拟合曲线。

测量系统的参比直线采用最小二乘法线性回归直线，线性方程为:

（3）

- 灵敏度B及截距A公式如下:

（4）

（5）

（6）

- 式中：

- ——测量系统在第i种浓度标准气体点的线性回归值，μmol/mol；

- A  ——测量系统的截距，μmol/mol；

- B  ——测量系统的线性回归灵敏度；

- ——测量系统各浓度测试点的线性度，%FS。

- 7.6 重复性

重复性校准方法与JJG 693—2011《可燃气体检测报警器检定规程》、JJF 1585—2016《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》、JJF 1907—2021《环境空气在线监测气体分析仪校准规范》等标准基本一致，数据处理方式分为绝对误差和引用误差两种。分别选取满量程30%、60%、90%三个浓度点开展重复性试验，数据见表2，发现重复性在60%点处最高，现有计量技术规范通常选取中间点开展重复性，所以选取60%浓度点。

表 2重复性校准数据

| 标准气体浓度 (μmol/mol) | 仪器测量值(ppmC) |  |  |  |  |  | 标准偏差 (μmol/mol) | 重复性 （%FS） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |  |  |
| 9.98 | 29.96 | 29.82 | 29.88 | 29.73 | 29.88 | 29.73 | 0.09 | 0.09% |
| 19.94 | 59.87 | 59.86 | 59.78 | 59.97 | 59.83 | 58.77 | 0.45 | 0.45% |
| 29.94 | 89.82 | 89.84 | 89.91 | 89.81 | 89.78 | 89.66 | 0.08 | 0.08% |

规范中校准方法如下:

系统校准零点和量程点后，首先通入约为满量程60%的空气中丙烷气体标准物质，待示值稳定后，记录测量值，然后通入零点气体，待仪器回零后，再通入上述浓度的气体标准物质，重复测量6次，按式(7)计算单次测量的相对标准偏差(绝对误差)，按式(8)计算的系统重复性(引用误差):

（7）

- 式中

- —— 单次测量的实验标准偏差(重复性，绝对误差)，μmol/mol；

- —— 测量n次的算术平均值，μmol/mol；

- —— 第i次测量的显示示值，μmol/mol；

- —— 测量次数。

（8）

- 式中：

- —— 重复性(引用误差)，%FS；

- 7.7 漂移

漂移(零点漂移和量程漂移)校准方法与JJG 693—2011《可燃气体检测报警器检定规程》和JJF 1585—2016《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》等标准基本一致，数据处理方式分为绝对误差和引用误差两种。常规实验室条件漂移通常选8小时，环境监测选取24小时，国际民用航空公约附件16《环境保护》第II卷 — 《航空器发动机的排放物》中定义1小时漂移量，并且试验中每一小时需要提供漂移数据，如不满足要求则重新试验。取满量程30%、60%、90%三个浓度点开展校准，不同浓度点漂移的数据差异不大，现有计量技术规范通常选取大量程点开展漂移校准，所以选取90%浓度点。

表 3漂移校准数据

| 浓度 μmol/mol | 测试次数 | 零点示值Zi ppmC | 浓度示值Si ppmC | 零点漂移ΔZi %FS | 量程漂移ΔSi %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.98 | 0# | -0.13 | 29.23 |  |  |
|  | 1# | -0.16 | 29.05 | -0.03 | -0.15% |
|  | 2# | -0.17 | 29.03 | -0.04 | -0.16% |
|  | 3# | -0.16 | 29.18 | -0.03 | -0.02% |
|  | 4# | -0.26 | 29.14 | -0.13 | 0.04% |
|  | 5# | -0.25 | 29.04 | -0.12 | -0.07% |
|  | 6# | -0.22 | 29.00 | -0.09 | -0.14% |
| 19.94 | 0# | 0.24 | 58.00 |  |  |
|  | 1# | 0.38 | 58.21 | 0.14 | 0.07% |
|  | 2# | 0.47 | 58.23 | 0.23 | 0.00% |
|  | 3# | 0.41 | 58.22 | 0.17 | 0.05% |
|  | 4# | 0.41 | 58.17 | 0.17 | 0.00% |
|  | 5# | 0.38 | 58.01 | 0.14 | -0.13% |
|  | 6# | 0.37 | 58.16 | 0.13 | 0.03% |
| 29.94 | 0# | -0.07 | 88.51 |  |  |
|  | 1# | -0.01 | 88.40 | 0.06 | -0.11% |
|  | 2# | -0.06 | 88.42 | 0.01 | -0.04% |
|  | 3# | -0.07 | 88.58 | 0.00 | 0.13% |
|  | 4# | -0.07 | 88.30 | 0.00 | -0.15% |
|  | 5# | -0.05 | 88.42 | 0.02 | -0.05% |
|  | 6# | -0.08 | 88.43 | -0.01 | -0.01% |

仪器漂移包括零点漂移和量程漂移(稳定性)。

系统校准零点和量程点后，通入零点气体至仪器示值稳定后，记录示值。然后通入约为满量程90%的标准气体，待读数稳定后，记录示值，排出测试仪中标准气体至测试仪回复零位。非连续性仪器运行1h，每间隔10min，重复上述步骤，连续性仪器运行6h，每间隔1h，重复上述步骤，同时记录示值。按公式(9)、(10)计算零点漂移，取绝对值最大的值作为仪器零点漂移。按公式(11)(12)计算量程漂移，取绝对值最大的值作为量程漂移。

（9）

（10）

- 式中：

- —— 第i次测量时零点漂移的绝对误差，μmol/mol；

- —— 第i次测量时零点漂移的引用误差，%FS；

- —— 第i次通入零点气体的仪器示值，μmol/mol；

- —— 校准开始时的零位示值，μmol/mol。

（11）

（12）

- 式中：

- —— 第i次测量时量程漂移的绝对误差，μmol/mol；

- —— 第i次测量时量程漂移的引用误差，%FS；

- —— 第i次通入测量点气体标准物质的仪器示值，μmol/mol；

- —— 校准开始时，测量点通入量程上限90%浓度气体标准物质的仪器示值，μmol/mol。

7.8噪声

噪声主要校准零点噪声和量程噪声，参考附件16《环境保护》第II卷 — 《航空器发动机的排放物》，要求0.5Hz及其以上，小于所取量程满刻度的±1%或±0.5ppmC，参考HJ 1012环境空气和废气总烃甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法和HJ 654环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及监测方法等文件，采用均方差进行数据处理。分别对采样频率1s，2s，5s进行试验，采样频率1s噪声值偏大，且满足0.5Hz及其以上要求。

零点噪声校准方法如下:

系统校准零点和量程点后，连续通入零点气体1小时以上，以1秒的采样频率采集数据，每2min记录该时间段数据平均值，记录30次，按公式(13)计算所记录数据的标准偏差，按公式(14)计算仪器的零点噪声。

（13）

- 式中

- —— 单次测量的实验标准偏差(噪声绝对误差)，μmol/mol；

- —— 测量n次的算术平均值，μmol/mol；

- —— 第i次测量的仪器平均示值，μmol/mol；

- —— 记录次数，不少于30次。

（14）

- 式中：

- —— 零点噪声(引用误差)，%FS；

量程噪声校准方法如下:

系统校准零点和量程点后，连续通入约为满量程90%的标准气体1小时以上，以1秒的采样频率采集数据，每2min记录该时间段数据平均值，记录30次，按公式(13)计算所记录数据的标准偏差，按公式(15)计算仪器的量程噪声。

（15）

- 式中：

- —— 量程噪声(引用误差)，%FS。

- 7.9 响应时间

响应时间校准方法与JJG 693—2011《可燃气体检测报警器检定规程》、JJF 1585—2016《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》、JJF 1907—2021《环境空气在线监测气体分析仪校准规范》等标准基本一致。引入浓度约为满量程30%，60%和90%标准气体进行校准，数据见表4，响应时间基本一致，现有计量技术规范通常选取中间点开展响应时间校准，所以选取60%浓度点。

表 4响应时间校准数据

| 标准气体浓度 (μmol/mol) | 响应时间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |  |
| 9.98 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
| 19.94 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| 29.94 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |

系统校准零点和量程点后，首先向系统中通入约为满量程60%的气体标准物质，待示值稳定后，记录仪器初值，然后通入零点气体，排出测试仪中标准气体至测试仪回复零位，再通入上述标准气体，并同时启动秒表，待示值升至上述初值的90%时，停止秒表，记下秒表显示的时间，按上述操作方法重复测量3次，取算术平均值为系统的响应时间，按式(16)计算响应时间。

（16）

- 式中：

- —— 3次响应时间测量的算术平均值，s；

- 、 、  —— 3次响应时间测量值，s。

- 7.10协同效应

参考附件16《环境保护》第II卷 — 《航空器发动机的排放物》考虑氧气影响和不同碳氢化合物影响。

氧气影响用两种已知相对精度为±1%、气体浓度约为500ppmC的丙烷混合物进行响应测量：

(1)10±1%为氧气其余为氮气中的丙烷；

(2)21±1%为氧气其余为氮气中的丙烷。

不同碳氢化合物影响:用四种已知相对精度为±1%、气体浓度约为500ppmC的空气中的不同碳氧化合物的混合物进行响应测量：

(1)零空气中的丙烷；

(2)零空气中的丙烯；

(3)零空气中的甲苯；

(4)零空气中的正己烷。

如果Ra，Rb，Rc和Rd分别为正常响应(相对于丙烷)，则(Ra–Rb)、(Ra–Rc)和(Ra–Rd)应各小于Ra的5%。如果R1和R2分别为正常响应，则(R1–R2)应小于R1的3%。

试验过程也加入一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮等发动机气态污染物，试验过程表明一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮等发动机气态污染物量对测量系统读数影响可忽略。

协同效应(氧气响应)校准方法如下:

系统校准零点和量程点后，通入（10±1）%为氧气其余为氮中丙烷气体标准物质（以甲烷计数浓度500μmol/mol）。通入（21±1）%为氧气其余为氮中丙烷气体标准物质(以甲烷计数浓度500μmol/mol)，测量完成后，通入零气体检查示值，零点变化量大于1%FS或0.5μmol/mol，则重新进行测量。重复上述步骤3次，计算3次示值的算术平均值。按式(17)进行归一化处理，记录归一化示值。按式(18)判断协同效应(氧气响应)。

（17）

（18）

- 式中：

- ——通入混合气体标准物质仪器示值的算术平均值，μmol/mol；

- ——通入混合气体标准物质的标称值，μmol/mol；

- ——通入（10±1）%为氧气其余为氮中丙烷气体标准物质，仪器示值归一化响应，μmol/mol；

- ——（21±1）%为氧气其余为氮中丙烷气体标准物质，仪器示值归一响应，μmol/mol。

协同效应(HC化合物响应)校准方法如下:

系统校准零点和量程点后，依次通入浓度为空气中丙烷、空气中丙烯、空气中甲苯、空气中正己烷的气体标准气体(以甲烷计数浓度500μmol/mol)，记录仪器示值。测量完成后，通入零气体检查示值，如果零点变化量大于1%FS或0.5μmol/mol，则重新进行测量。重复上述步骤3次，计算3次示值的算术平均值。按式(17)进行归一化处理，记录归一化示值(相较于丙烷)Ra、Rb、Rc、Rd。按式(19~21)判断协同效应(不同碳氢化合物响应)，则(Ra-Rb)、(Ra-Rc)、(Ra-Rd)均应小于Ra的5%。

（19）

（20）

（21）

- 式中：

- ——通入空气中丙烷(以甲烷计数浓度500μmol/mol)，仪器归一化响应，μmol/mol；

- ——通入空气中丙烯(以甲烷计数浓度500μmol/mol)，仪器归一化响应，μmol/mol；

- ——通入空气中甲苯(以甲烷计数浓度500μmol/mol)，仪器归一化响应，μmol/mol；

- ——通入空气中正己烷(以甲烷计数浓度500μmol/mol)，仪器归一化响应，μmol/mol；

8  校准结果的处理

校准结束后出具校准证书，校准证书应准确、客观地报告校准结果。根据《国家计量校准规范编写规则》，明确了校准记录信息格式，包括记录的名称、唯一性编号，计量标准器具名称、证书号、有效期，被校准对象的名称、编号、型号/规格、校准单位，依据的校准技术文件，环境条件、校准地点，测量数据与处理结果、测量不确定度，校准人/核验人签字、校准日期等信息。

9  复校时间间隔

航空发动机气态排放物（HC）测量系统建议的复校时间间隔一般不超过12个月。由于复校时间间隔的长短由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素决定的。

附录A 航空发动机气态排放物（HC）测量系统校准记录格式

附录B 航空发动机气态排放物（HC）测量系统校准证书内页格式

附录C 航空发动机气态排放物（HC）测量系统示值引用误差的测量不确定度评定示例

# 五、其他需说明的事项

1、验证试验的情况和结果

本标准方法已通过商发企业标准在型号中于一应用，应用效果良好。2024年3月—9月本标准对于民用航空发动机气态排放物(HC)测量系统开展了校准试验，仪器均满足规范要求。

2、与现行相关法律、法规、规章及标准的协调性

本标准提出的校准方法、合格判据与国外同类标准水平相当。比国内相关气态污染物测量仪合格判据要求更严格。

国内与航空发动机排气排出物测试仪相关的法律、法规、标准主要有《航空发动机适航审定》(CCAR—33R2)、《涡轮发动机飞机燃油排泄和排气排出物规定》(CCAR—34)、ICAO国际民用航空公约 附件16 环境保护 第II 卷 — 航空器发动机的排放物、ICAO Doc 9501 环境技术手册 第 II 卷 — 航空器发动机排放审定程序。本标准可用于支持表明对ICAO国际民用航空公约 附件16 环境保护 第II 卷 — 航空器发动机的排放物附录3附录A碳氢化合物分析仪的符合性验证工作。本标准与现有文件无相互冲突的内容。

3、本标准(编制说明)编制过程中参考资料如下:

JJG 693—2011  可燃气体检测报警器检定规程

JJF1585—2016  固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范

JJF 1907—2021  环境空气在线监测气体分析仪校准规范

GB/T 18345.1—2001  燃气轮机 烟气排放 第一部分:测量与评估

HJ 76—2017  固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ 654—2013  环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法

HJ 1012—2018  环境空气和废气总烃甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法

HJ 1013—2018  固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法

HB 6117—2020  航空燃气涡轮发动机气态污染物的连续取样及测量方法

ICAO国际民用航空公约 附件16 环境保护 第II 卷 — 航空器发动机的排放物，第五版，2023年

ICAO Doc 9501 环境技术手册 第 II 卷 — 航空器发动机排放审定程序，第四版，2020年

SAE ARP 1256 E Procedure for the Continuous Sampling and Measurement of Gaseous Emissions from Aircraft Turbine Engines

# 六、总结

在校准规范的修订过程中，编制小组以国内外技术资料及相关标准、大量试验数据为技术依据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则进行了起草。希望经过审核，规范将更科学、更全面、更合理。