低加速度长持续时间激光-多普勒冲击加速度

校准装置检定规程

编制说明

起草：低加速度长持续时间激光-多普勒冲击加速度校准装置检定规程编写组

审查：全国冲击振动转速计量技术委员会

1 任务来源及项目意义

JJG854-93《低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置》检定规程制定于1993年。其主要是针对飞行员弹射救生中所使用的加速度传感器的校准装置进行检定范围、方法、检定用器具等项目的规程规范。由于该规程制定年代久远，冲击校准技术发展较为局限，规程对校准装置检定用仪器、方法的描述采用分参数的方式进行规范，并未涉及校准装置整体计量特性的检定。根据目前相关专业参考引用文献的规定，规程中的计量特性和检定方法依据的国内外标准均有关键内容的更新，规程中的术语、不确定度评估等均有不适用于当前国内外相关标准的部分。

从规程制定至今近三十年来，多年来，随着冲击校准技术的发展和普及，国内外相关专业的标准文献、方法理论、量值溯源体系、以及不确定度评估等都有了极大的进步。对规程规范的制定有了新的要求；因此2020年由北京长城计量测试技术研究所提出修订申请，2021年通过振动冲击转速计量技术委员会审定同意申报修订。

- 2 编制原则

本规程为修订。规程编制依据JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》的规定进行编写。规程在制定过程中遵循：充分考虑JJF 1156-2006《振动 冲击 转速计量术语及定义》中的术语、符号与定义，GB/T 20485.22-2008《振动与冲击传感器校准方法 第 22部分：冲击比较法校准》、GB/T 20485.13-2007《振动与冲击传感器校准方法 第13部分：激光干涉法冲击绝对校准》的相关技术方法和要求等原则。

- 3 工作过程

2021年由全国振动冲击转速计量技术委员会提出，XXXXX研究所、XXXX研究所等单位共同修订 “JJG854—202×《低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置》检定规程(初稿)，该规程于2024年10月进行第一次征求意见。

- 4 关于制定规范内容的几点说明

4.1 计量性能及检定项目要求

校准装置采用激光干涉法冲击绝对校准方法，主要由弹射气炮、激光干涉仪、数据采集分析系统组成，实现传感器时域峰值灵敏度的绝对校准，因此计量性能及检定项目的选择从原规程的激光波长、采样计数器测量频率等分参数性能，替换为校准装置的冲击加速度峰值的示值误差、测量重复性等整体性能指标开展检定。

- 4.2 检定用设备

检定设备针对检定项目选择，主要包括：

  - 装置测量重复性

  - 装置冲击加速度峰值示值误差

- 4.3 检定方法

A装置测量重复性

校准装置选择常用的加速度峰值（推荐选择100m/s2）作为检定点，按照选定的加速度量级依据校准装置的要求进行参数设置及工况调整。检定时,高通滤波器下限截止频率设置不大于0.008D，低通滤波器上限截止频率设置不小于10D（D为冲击脉冲持续时间，s），滤波器的带外衰减应不低于24dB/oct；采样时间间隔设置不大于D50，采样时间长度设置不小于。

将冲击加速度激光测量仪与校准装置配套的激光干涉仪平行入射光线至装置内部运动目标反射面上相邻两点。启动校准装置重复冲击不少于三次，记录每次冲击时冲击加速度激光测量仪实测的冲击加速度峰值及校准装置显示的冲击加速度峰值。

B装置冲击加速度峰值示值误差

校准装置选定不少于三个检定点（包含最大、最小加速度），在每个检定点启动校准装置冲击一次，分别记录每次冲击时冲击加速度激光测量仪实测的冲击加速度峰值及校准装置显示的冲击加速度峰值。