ＪＪＧ

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 854 —202X

低加速度长持续时间激光-多普勒

冲击校准装置

Shock Calibration System of Low Acceleration and Long Duration by Using Laser-Doppler Effect

（征求意见稿）

202x-xx-xx 发布                       xxxx-xx-xx 实施

国家市场监督管理总局发布

低加速度长持续时间激光-

多普勒冲击校准装置

检定规程

Verification Requlation of Shock

Calibration System of Low Acceleration

and Long Duration by Using Laser-Doppler

Effect

归　口　单　位：全国振动冲击转速计量技术委员会

起　草　单　位：××××××××××××××

××××××××××××××

参加起草单位：××××××××××××××

××××××××××××××

本规程委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

×××（××××××××××××××）

×××（××××××××××××××）

×××（××××××××××××××）

参加起草人：

×××（××××××××××××××）

×××（××××××××××××××）

×××（××××××××××××××）

×××（××××××××××××××）

目    录

引    言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量性能要求	2

5 通用技术要求	2

6 计量器具控制	2

附录A	6

附录B	7

附录C	8

引    言

JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程修订工作的基础性系列规范。

本规程替代JJG 854-93《低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置》。除编辑性修改外，主要内容变化如下：

——增加了引言；

——调整了部分计量性能和检定方法的要求；

本规程历次发布情况：JJG 854-93《低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置》。

低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置检定规程

1 范围

本规程适用于加速度峰值（40～200）m/s2，脉冲持续时间（140～240）ms的低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置（以下简称校准装置）的首次检定、后续检定和使用中检查。

注：其他范围的冲击校准装置可参考本规范执行。

2 引用文件

本规程引用下列文件：

JJF 1156-2006 振动冲击转速计量术语及定义

GB/T 20485.13-2007 振动与冲击传感器校准方法 第13部分：激光干涉法冲击绝对校准

GB/T 20485.22-2008振动与冲击传感器校准方法 第 22部分：冲击比较法校准

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3 概述

低加速度长持续时间激光-多普勒冲击加速度校准装置主要用于对压阻及应变等零频响应加速度计进行长持续时间的绝对校准。装置通常由弹射气炮及控制器、激光干涉仪、数据采集及分析器组成，如图1所示。

图1 校准装置组成结构图

其中弹射气炮通过控制高压气体推动运动目标在炮膛内加速产生长持续时间的机械冲击运动；激光干涉仪实现气炮内运动目标完整运动参数时间历程的探测；数据采集及分析系统能够采集并存储干涉仪及被校加速度计的输出信号，对其进行数据处理，从而实现加速度计时域峰值灵敏度校准功能。

4 计量性能要求

4.1装置测量重复性

装置测量重复性应不大于1%。。

4.2装置冲击加速度峰值示值误差

装置冲击加速度峰值示值误差应不大于±2%。。

5 通用技术要求

5.1  外观要求

校准装置各部分应有铭牌，标明型号、规格、制造厂、出厂编号和日期。装置控制、测量显示部分应配套齐全，各插接件应连接可靠；各开关、旋钮、按键功能正常、操作灵活可靠，并应有明显的文字或符号说明；显示部分，字符应清晰完整。

5.2 其他技术要求

5.2.1 校准装置炮体内壁运动范围内应无接头，使弹体在限定的运动范围内运行自由，无卡滞现象。

5.2.2 弹体固有频率应大于10/T Hz，T为冲击脉冲持续时间，s。

5.2.3冲击加速度脉冲的时域波形应为具有典型单峰特征的光滑曲线。

6 计量器具控制

6.1 检定条件

6.1.1 检定时的环境条件

6.1.1.1环境温度范围：（23±3）℃ ，相对湿度范围：≤75%；

6.1.1.2 电源电压的变化应在额定电压的±10%范围内；

6.1.1.3 校准装置应保持清洁，周围无腐蚀性气体、液体及强电磁干扰。

6.1.2 检定设备

检定用设备见表1。

表1 检定设备表

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲击加速度激光测量仪 | 冲击加速度峰值：（50～10000）m/s2，冲击加速度峰值示值误差：±1% |

6.2 检定项目

检定项目选择如表2所示。

表2 检定项目表

| 序号 | 检定项目 | 检定项目选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| 1 | 外观及工作环境条件检查 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 2 | 装置测量重复性 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 3 | 装置冲击加速度峰值示值误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 注：表中“＋ ”表示需要检定的项目； “－”表示不需要检定的项目。 |  |  |  |  |

6.3 检定方法

6.3.1 外观和工作环境条件的检查

对校准装置的外观和工作环境条件进行检查，检查结果应符合第5.1条的各项规定。

6.3.2 装置测量重复性

校准装置选择常用的加速度峰值（推荐选择100m/s2）作为检定点，按照选定的加速度量级依据校准装置的要求进行参数设置及工况调整。检定时,高通滤波器下限截止频率设置不大于0.008D，低通滤波器上限截止频率设置不小于10D（D为冲击脉冲持续时间，s），滤波器的带外衰减应不低于24dB/oct；采样时间间隔设置不大于D50，采样时间长度设置不小于。

将冲击加速度激光测量仪与校准装置配套的激光干涉仪平行入射光线至装置内部运动目标反射面上相邻两点。启动校准装置重复冲击不少于三次，记录每次冲击时冲击加速度激光测量仪实测的冲击加速度峰值及校准装置显示的冲击加速度峰值。

按照公式（1）～公式（3）计算冲击测量仪的加速度灵敏度。

(1)

（2）

（3）

式中：

——每次冲击计算得到的加速度峰值比；

——每次冲击时冲击加速度激光测量仪实测的冲击加速度峰值，g或m/s2。

——每次冲击时校准装置显示的冲击加速度峰值，g或m/s2。

——极差法系数；

——加速度峰值比的平均值。

检定结果应符合本规程4.1的要求。

6.3.3 装置冲击加速度峰值示值误差

校准装置选定不少于三个检定点（包含最大、最小加速度），按照6.3.2进行参数设置及工况调整，。在每个检定点启动校准装置冲击一次，分别记录每次冲击时冲击加速度激光测量仪实测的冲击加速度峰值及校准装置显示的冲击加速度峰值。按照公式（4）计算冲击加速度峰值示值误差。

（4）

检定结果应符合本规程4.2的要求。

6.4检定结果的处理

经检定符合本规程要求的低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置，发给检定证书，检定证书内页格式见附录B；不符合本规程要求的低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置，发给检定结果通知书，并注明不合格项目。检定结果通知书的内页格式见附录C。

6.5检定周期

低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置的检定周期一般不超过2年。

附录A

检定证书内页格式

一、外观检查：

二、装置测量重复性：________。

| 测量次数 | 冲击加速度峰值m/s2 | 冲击脉冲持续时间ms | 被检传感器输出电压峰值mV | 加速度峰值比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

三、装置冲击加速度峰值示值误差：________。

| 测量次数 | 标准值 | 被检值 | 冲击加速度峰值示值误差% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 冲击加速度峰值m/s2 | 冲击加速度峰值m/s2 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

室内温度：　　　　℃；室内相对温度：         %。

附录B

检定结果通知书内页格式

检定结果通知书内页格式与检定证书内页格式相同，不合格项目按以下格式说明。

| 序号 | 不合格项目 |
| --- | --- |