《电阻应变传感器动态性能校准规范》

试验报告

《电阻应变传感器动态性能校准规范》起草组

2024年8月

《电阻应变传感器动态性能校准规范》试验报告

- 概述（试验目的）

依据《电阻应变传感器动态性能校准规范》第7条所列的校准项目和校准方法，起草小组在湖北省计量测试技术研究院光谷基地B122室进行了验证试验工作。

- 样品选型

1#机：CYB-YB-FIKA型 JG49（北京盛赛克科技开发有限责任公司）

2#机：CYB-YB-FIKA型 MO38（北京盛赛克科技开发有限责任公司）

3#机：CYB-YB-FIKA型 LE61（北京盛赛克科技开发有限责任公司）

- 试验条件

  - 环境条件

试验地点：光谷基地B122室

实验室条件：温度：22.4 ℃；  相对湿度：66 %。

试验日期：2024.8.9

  - 测量标准

名称：振动标准套组

型号：8305/2692(chl)   编号：2825601/2192394

- 试验项目和方法

  - 1#机

普通灵敏系数：471με/mV/V

频率响应：

| 标准频率 （Hz） | 标准加速度 （m/s2）0-p | 灵敏度 （μV/με） | 相对扩展不确定度 Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.2 | 6.92 | 3% |
| 40.0 | 5.0 | 7.01 |  |
| 80.0 | 10.0 | 7.16 |  |
| 160.0 | 10.0 | 7.17 |  |
| 320.0 | 10.0 | 7.51 |  |
| 500.0 | 10.0 | 7.52 |  |

幅值线性度：

| 标准频率 （Hz） | 标准加速度 （m/s2）0-p | 灵敏度 （μV/με） | 相对扩展不确定度 Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 160.0 | 5.0 | 7.17 | 3% |
| 160.0 | 20.0 | 7.17 |  |
| 160.0 | 40.0 | 7.17 |  |

  - 2#机

普通灵敏系数：482με/mV/V

频率响应：

| 标准频率 （Hz） | 标准加速度 （m/s2）0-p | 灵敏度 （μV/με） | 相对扩展不确定度 Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.2 | 6.68 | 3% |
| 40.0 | 2.0 | 6.47 |  |
| 80.0 | 10.0 | 6.99 |  |
| 160.0 | 10.0 | 6.96 |  |
| 320.0 | 10.0 | 7.42 |  |
| 500.0 | 10.0 | 7.56 |  |

幅值线性度：

| 标准频率 （Hz） | 标准加速度 （m/s2）0-p | 灵敏度 （μV/με） | 相对扩展不确定度 Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 160.0 | 5.0 | 7.01 | 3% |
| 160.0 | 20.7 | 6.96 |  |
| 160.0 | 40.4 | 6.90 |  |

  - 3#机

普通灵敏系数：491με/mV/V

频率响应：

| 标准频率 （Hz） | 标准加速度 （m/s2）0-p | 灵敏度 （μV/με） | 相对扩展不确定度 Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.2 | 6.99 | 3% |
| 40.0 | 5.0 | 7.03 |  |
| 80.0 | 10.0 | 7.11 |  |
| 160.0 | 10.0 | 7.14 |  |
| 320.0 | 10.0 | 7.32 |  |
| 500.0 | 10.0 | 7.34 |  |

幅值线性度：

| 标准频率 （Hz） | 标准加速度 （m/s2）0-p | 灵敏度 （μV/με） | 相对扩展不确定度 Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 160.0 | 5.0 | 7.14 | 3% |
| 160.0 | 20.0 | 7.14 |  |
| 160.0 | 40.0 | 7.14 |  |

- 试验结果的不确定度

灵敏度测量相对扩展不确定度为Urel=3.0%，k=2

- 试验结果验证

  - 试验结果分析

根据以上实验数据，示值误差满足规范第5条的要求，根据数据结果，可以确认校准方法可行。

  - 一致性评价

数据的重复性试验结果满足不确定度要求。

  - 试验验证结论

通过试验，证实测试仪校准规范中所描述的对被检测试仪计量性能要求、校准仪器的选择和采用的校准方法是合理可行的。