锚杆无损检测仪校准规范

试验报告

湖北省计量测试技术研究院

2024年12月

锚杆无损检测仪校准规范

试验报告

- 试验目的

通过试验，验证《锚杆无损检测仪校准规范》中规定的试验方法的合理性和可行性。

- 试验用样机

试验用样机有四台，如表1所示。

表1 样机基本信息

| 编号 | 型号 | 编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | RSM-RBT（C） | 20242004144 | 武汉中岩科技股份有限公司 |
| 2# | RS-AMT(A) | AMT-2309010 | 武汉岩海工程技术有限公司 |
| 3# | JL-MG(C) | 10075 | 武汉长盛工程检测技术开发有限公司 |
| 4# | TS-ABC602 | TS1090225 | 武汉天宸伟业物探科技有限公司 |

- 试验环境、试验人员

3.1、试验时间、地点、人员

实验时间：2024年6月

实验地点：湖北省计量测试技术研究院光谷基地B122室

实验人员：徐爱华、郭海

3.2、环境条件

温度：（19.5~22.5）℃

相对湿度：（50~75）%

3.3、试验用标准器

标准振动台

样本锚杆

- 试验项目及试验数据

4.1、时间示值误差

4.1.1、试验方法

本次试验按照规范7.3条规定方法测量锚杆无损检测仪时间示值误差。

4.1.2、试验数据

1#样机：

| 标准值(ms) | 100.0 | 50.0 | 12.5 | 6.25 | 3.125 | 1.56 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值(ms) | 100.160 | 49.840 | 12.560 | 6.240 | 3.121 | 1.560 | 1.000 | 0.500 | 0.200 |
| 示值误差（%） | 0.2 | -0.3 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

2#样机：

| 标准值(ms) | 100.0 | 50.0 | 12.5 | 6.25 | 3.125 | 1.56 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示值(ms) | 100.60 | 50.00 | 12.5200 | 6.2365 | 3.1244 | 1.5600 | 1.0004 | 0.5016 | 0.2016 |
| 示值误差（%） | 0.6 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |

3#样机：

| 标准值(ms) | 12.5 | 6.25 | 3.125 | 1.56 | 1 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示值(ms) | 12.500 | 6.270 | 3.126 | 1.571 | 1.000 | 0.501 |
| 示值误差（%） | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 |

4#样机：

| 标准值(ms) | 6.25 | 3.125 | 1.56 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示值(ms) | 6.240 | 3.120 | 1.550 | 1.000 | 0.500 | 0.200 |
| 示值误差（%） | -0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

4.1.3、试验结论

根据以上试验数据，锚杆无损检测仪时间示值误差满足5.1条的要求。

4.2、幅频响应

4.2.1、试验方法

本次试验按照规范7.4条规定方法测量锚杆无损检测仪幅频响应误差。

4.2.2、试验数据

1#样机：1.4 dB

| 标准频率（Hz） | 20 | 40 | 80 | 160 | 640 | 1k | 2k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值(m/s2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 测量值(m/s2) | 13.05 | 13.10 | 13.45 | 13.90 | 13.70 | 14.40 | 15.40 |

2#样机：0.2 dB

| 标准频率（Hz） | 10 | 160 | 640 | 1k | 2k | 5k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值(m/s2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 指示值(mV) | 13.232 | 13.148 | 13.348 | 13.524 | 13.151 | 13.354 |

3#样机：2.8 dB

| 标准频率（Hz） | 160 | 320 | 640 | 1k | 2k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值(m/s2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 指示值(mV) | 82 | 103 | 113.5 | 113 | 112 |

4#样机：5.1 dB

| 标准频率（Hz） | 160 | 320 | 640 | 1k | 2k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值(m/s2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 指示值(mV) | 40 | 66 | 71 | 71 | 72 |

4.2.3、试验结论

根据以上试验数据，锚杆无损检测仪幅频响应误差满足5.2条的要求。

4.3、幅值线性误差

4.3.1、试验方法

本次试验按照规范7.5条规定方法测量锚杆无损检测仪幅值线性误差。

4.3.2、试验数据

1#样机：0.7%

| 标准值(m/s2) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示值(m/s2) | 14.3 | 28.7 | 57.2 | 85.8 | 114.5 |

2#样机：2.2%

| 标准值(m/s2) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示值(m/s2) | 13.148 | 26.862 | 53.651 | 79.026 | 105.44 |

3#样机：0.4%

| 标准值(m/s2) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示值(mV) | 20 | 41 | 83 | 123 | 164 |

4#样机：6.2%

| 标准值(m/s2) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示值(mV) | 75 | 145 | 285 | 427 | 563 |

4.3.3、试验结论

根据以上试验数据，锚杆无损检测仪幅值线性误差满足5.3条的要求。

4.4、样本锚杆测量重复性

4.4.1、试验方法

本次试验按照规范7.6条规定方法测量锚杆无损检测仪样本锚杆测量重复性。

4.4.2、试验数据

1#样机：1.3%

| 测量次数 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示值（m） | 1.946 | 1.971 | 1.946 | 1.971 | 1,971 | 1.971 |

2#样机：1.0%

| 测量次数 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示值（m） | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.00 |

3#样机：1.0%

| 测量次数 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示值（m） | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.00 |

4#样机：1.1%

| 测量次数 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示值（m） | 1.925 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.925 | 1.946 |

4.4.3、试验结论

根据以上试验数据，锚杆无损检测仪样本锚杆测量重复性满足5.4条的要求。