《水泥软练设备测量仪检定规程》编制说明

一、任务来源

“水泥软练设备测量仪”修订项目是根据市监计量函[2021]237号“市场监督管理总局办公厅关于追加《计量器具型式评价通用规范》等102项国家计量技术规范修订项目立项的通知”及全国振动冲击转速计量技术委员会国振计委第（2021）15号文《关于下发2020年追加立项国家计量技术规范修订项目的通知》要求，由XXXXX研究院负责制订。

二、制订的目的、意义及国内外概况

原水泥软练设备测量仪检定规程JJG974-2002于2022年11月4日发布，2003年2月4日正式实施，对于水泥软练设备测量仪的计量工作起到了重要的指导意义。但是该检定过程已使用了十余年，其编排格式也已不完全符合JJF 1002-2010 国家计量检定规程编写规则的相关要求，主要包括：

1)缺少引言章节

2)引用文件不规范

3)检定规程中不应该包含型式评价的内容

同时国家标准GB/T 17671-2021水泥胶砂强度检验方法(ISO法)已经颁布，原规程中存在一些与国家标准不一致之处，如水泥软练设备中水泥胶砂振动台的振动位移幅值由0.85(mm)P-P改为了0.75(mm)P-P等。

随着水泥软练设备测量仪的使用范围越来越广泛，使用场景不仅限于水泥软练设备的检测，很多情况下现场的水泥振动台、沥青搅拌机等各类设备均使用水泥软练设备测量仪建标检测。因此为使规程能更加有效、合理、科学的指导水泥软练设备测量仪的检定工作，按照JJF 1002-2010 国家计量检定规程编写规则，需要对规程进行必要的修订。

三、编写依据

GB/T 17671-2021水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

JJG 676-2019测振仪检定规程

四、 修订内容说明

本规程是对JJG 974-2002版进行修订的。与JJG 974-2002相比，除编辑性修订外主要技术变化如下：

取消了原规程中关于定型鉴定、样机试验相关内容；

取消了原规程范围中对于测量仪振动加速度灵敏度扩展不确定度的要求

增加了测量仪加速度频率响应的指标和检定方法；见第4.3条及第6.3.4条

增加了测量仪位移幅值线性度的指标和检定方法；见第4.4条及第6.3.6条

取消了原规程中各项检定中对于测量仪预热时间的要求

增加了频率误差检定中频率最小范围为20Hz～100Hz；见第6.3.3条

增加了位移示值误差检定中推荐位移值为0.75(mm)P-P；见第6.3.5条

增加了转速示值误差中转速最小范围为30r/min～1000r/min；见第6.3.7

五、编制工作的简要过程

起草小组成立后，对不同厂家的不同类型的水泥软练设备测量仪进行调研，并对其主要技术指标进行实验验证，搜集到了大量实验数据。根据这些数据，于2024年9月完成了第一稿的制订工作，并发往全国振动冲击转速计量技术委员会委员征求意见。并于2024年10月提交全国振动冲击转速计量技术委员预审讨论，根据会议的审定意见，起草小组对于预审稿进行了反复修改，形成征求意见稿。

起草小组

2025.3.10