ICS 91.140.60

中国计量协会团体标准

T/CMA SB003―202X 代替T/CMA SB003―2009

饮用冷水水表流量参数选用导则

Guidelines for the selection of flow parameters for drinking cold water meter

（征求意见稿2025.3）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国计量协会     发布

T/CMA

CCS N12

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品分类	1

5 计量要求	1

6 流量参数选用	2

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替T/CMA SB003—2009《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表流量参数选用导则》。

本文件与T/CMA SB003—2009相比主要技术变化如下：

- ——修改了标准名称；

- ——修改了最高允许工作温度（MAT）；

- ——修改了工作温度的定义；

- ——修改了Q3/Q1的比值取值范围；

- ——删除了旋翼湿式(液封)水表、旋翼干式水表流量参数值；

- ——修改了垂直螺翼式水表、水平螺翼式水表、容积式水表的流量参数值；

- ——增加了旋翼式水表、超声水表、电磁水表的流量参数值。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由中国计量协会水表工作委员会秘书处提出。

- 本文件由中国计量协会归口。

- 本文件主要起草单位：宁波水表（集团）股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司、……。

本文件主要起草人：张裕松、……。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

- ——T/CMA SB003－2009。

饮用冷水水表流量参数选用导则

## 1 范围

本文件规定了饮用冷水水表流量参数相关的术语和定义、产品分类、计量要求及参数选用导则。

本文件适用于温度等级为T30和T50、测量流经封闭满管道的饮用冷水水表，包括工作原理基于机械原理、电或电子原理以及基于机械原理带电子装置的水表。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 321—2005 优先数和优先数系

GB/T 778.1～5—2018 饮用冷水水表和热水水表 第1～5部分

## 3 术语和定义

GB/T 778.1—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

优选值  Preferred Value

优先选用的流量参数值。

3.2

可选值  Optional Values

优先选用的流量参数值以外也可以选用的流量参数值。

## 4 产品分类

按水表的工作原理与结构分类：

- 机械水表，包括旋翼式水表、容积式水表、垂直螺翼式水表及水平螺翼式水表等；

- 带电子装置的机械水表；

- 电子水表，包括超声水表、电磁水表等。

## 5 计量要求

5.1 水表应按常用流量Q3的数值（m3/h表示）及Q3与最小流量Q1的比值标志。

5.2 常用流量Q3（m3/h）的数值应从下列数值中选取：

| 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 |
| 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |

此系列值可向GB/T 321—2005中R5系列的更高值或更低值扩展。

5.3 Q3/Q1的比值应从下列数值中选取：

| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |

此系列值可向GB/T 321—2005中R10系列的更高值扩展。

5.4 Q2 /Q1 之比应为1.6。

5.5 Q4 /Q3 之比应为1.25。

## 6 流量参数选用

水表的流量参数值应按照表1～表6的规定进行选取。

表1  旋翼式水表

| 选值 |  | 公称通径（DN） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Q3 （m3/h） | 常选值 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
|  | 可选值 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 |
| Q3/Q1 | 常选值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 可选值 | 80 125 160 | 80 125 160 | 80 125 160 | 80 125 160 | 80 125 160 | 80 125 160 |

表2  容积式水表

| 选值 |  | 公称通径（DN） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Q3 （m3/h） | 常选值 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
|  | 可选值 | 1.0 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 |
| Q3/Q1 | 常选值 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
|  | 可选值 | 160 200 315 400 | 160 200 315 400 | 160 200 315 400 | 160 200 315 400 | 160 200 315 400 | 160 200 315 400 |

表3  垂直螺翼式水表

| 选值 |  | 公称通径（DN） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Q3 （m3/h） | 常选值 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 |
|  | 可选值 | 10 | 16 | 25 | — | — | — | — |
| Q3/Q1 | 常选值 | 80 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | 可选值 | 100 125 160 | 100 125 200 | 160 250 | 160 250 | 160 250 | 160 250 | 160 250 |

表4  水平螺翼式水表

| 选值 |  | 公称通径（DN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Q3 （m3/h） | 常选值 | 25 | 40 | 63 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
|  | 可选值 | 16 | 63 | 100 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 |
| Q3/Q1 | 常选值 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | 可选值 | 63 80 125 160 | 80 100 160 250 | 80 100 160 250 315 | 80 100 160 250 315 | 80 100 160 250 315 | 80 100 160 250 315 | 80 100 160 250 315 | 80 100 160 250 315 | 80 100 160 250 315 | 80 100 160 250 315 | 80 100 160 250 315 | 80 100 160 250 315 | 80 100 160 250 315 | 80 100 160 250 315 |

表5  DN15～DN40超声水表

| 选值 |  | 公称通径（DN） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Q3 （m3/h） | 常选值 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 |
|  | 可选值 | 1.6 | 2.5 | 10 | 16 | 25 |
| Q3/Q1 | 常选值 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | 可选值 | 200 315 400 500 | 200 315 400 500 | 200 315 400 500 | 200 315 400 500 | 200 315 400 500 |

表6  DN50～DN800超声水表、电磁水表

| 选值 |  | 公称通径（DN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Q3 （m3/h） | 常选值 | 40 | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
|  | 可选值 | 63 | 100 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 |
| Q3/Q1 | 常选值 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | 可选值 | 160 200 315 400 500 | 160 200 315 400 500 | 160 200 315 400 500 | 160 200 315 400 500 | 160 200 315 400 500 | 160 200 315 400 500 | 160 200 315 400 500 | 160 200 315 400 500 | 160 200 315 400 500 | 160 200 315 400 500 | 160 200 315 400 500 | 160 200 315 400 500 | 160 200 315 400 500 |

_______________________________